## konfigurace A
Příloha č. 1 - Technické podmínky Hlubokomrazící box 500 litrů (4 kusy)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Skříňový hlubokomrazící box s duálním chladícím systémem pro bezpečné uskladnění citlivého biologického materiálu
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
hlubokomrazící box skříňový | ano | Vyplní dodavatel
duální chladící systém tvořený dvěma nezávislými chladícími okruhy s vlastními kompresory, při výpadku jednoho chladicího okruhu je druhý funkční a je schopen udržet dlouhodobě teplotu alespoň na −65 °C v celém prostoru mrazícího boxu | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní objem alespoň | 700 litrů | Vyplní dodavatel
trvale udržitelná teplota při okolní teplotě 30°C nebo vyšší | -85°C nebo nižší | Vyplní dodavatel
kapacita standardních 2” krabiček 133 x 133 x 51/52 mm horizontálně uložených v držácích minimálně | 550 ks | Vyplní dodavatel
nastavení teploty alespoň v rozsahu | -60 °C až -85 °C | Vyplní dodavatel
LCD displej pro zobrazení skutečné i nastavené teploty, včetně záznamu průběhu teplot a alarmových stavů s možností stažení dat | ano | Vyplní dodavatel
databázový software v českém jazyce pro evidenci a vyhledávání vzorků a krabiček v mrazících boxech, možnost vyhledání uloženého vzorku podle jeho čísla nebo čárového kódu (určit držák a pozici v krabičce) | ano | Vyplní dodavatel
vakuový ventil omožňující okamžité znovuotevření ihned po uzavření boxu | ano | Vyplní dodavatel
flexibilní uspořádání vnitřního prostoru, výškově nastavitelné police | ano | Vyplní dodavatel
počet vnitřních izolovanych dveří mrazícího boxu alespoň | 2 | Vyplní dodavatel
alarm funkce (vysoká - nízká tepota, otevřené dveře, výpadek proudu, závada na chlazení), výstup pro externí alarm | ano | Vyplní dodavatel
možnost připojit nezávislý monitorovací systém - průchodky alespoň | 2 | Vyplní dodavatel
CO2 back up systém (tlakové lahve s CO2 nejsou součástí dodávky) | ano | Vyplní dodavatel
GSM pro mobilní připojení, alespoň 4 výstupy, sms odeslání na alespoň 8 tel. čísel pro každý z výstupů | ano | Vyplní dodavatel
preventivní servisní prohlídka zařízení 2x během záruční doby na výzvu kupujícího | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Konfigurace B
Příloha č. 1 - Technické podmínky Hlubokomrazící box 500 litrů (4 kusy)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Skříňový hlubokomrazící box s duálním chladícím systémem pro bezpečné uskladnění citlivého biologického materiálu
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
hlubokomrazící box skříňový | ano | Vyplní dodavatel
duální chladící systém tvořený dvěma nezávislými chladícími okruhy s vlastními kompresory, při výpadku jednoho chladicího okruhu je druhý funkční a je schopen udržet dlouhodobě teplotu alespoň na −65 °C v celém prostoru mrazícího boxu | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní objem alespoň | 500 litrů | Vyplní dodavatel
trvale udržitelná teplota při okolní teplotě 30°C nebo vyšší | -85°C nebo nižší | Vyplní dodavatel
kapacita standardních 2” krabiček 133 x 133 x 51/52 mm horizontálně uložených v držácích minimálně | 350 ks | Vyplní dodavatel
nastavení teploty alespoň v rozsahu | -60 °C až -85 °C | Vyplní dodavatel
LCD displej pro zobrazení skutečné i nastavené teploty, včetně záznamu průběhu teplot a alarmových stavů s možností stažení dat | ano | Vyplní dodavatel
databázový software v českém jazyce pro evidenci a vyhledávání vzorků a krabiček v mrazících boxech, možnost vyhledání uloženého vzorku podle jeho čísla nebo čárového kódu (určit držák a pozici v krabičce) | ano | Vyplní dodavatel
vakuový ventil omožňující okamžité znovuotevření ihned po uzavření boxu | ano | Vyplní dodavatel
flexibilní uspořádání vnitřního prostoru, výškově nastavitelné police | ano | Vyplní dodavatel
počet vnitřních izolovanych dveří mrazícího boxu alespoň | 2 | Vyplní dodavatel
alarm funkce (vysoká - nízká tepota, otevřené dveře, výpadek proudu, závada na chlazení), výstup pro externí alarm | ano | Vyplní dodavatel
možnost připojit nezávislý monitorovací systém - průchodky alespoň | 2 | Vyplní dodavatel
nerezové držáky pro 2” krabičky pro uchování zkumavek v počtu pro osazení poloviny boxu, krabičky (133 x 133 x 51/52 mm) musí být uloženy pouze v horizontální poloze | ano | Vyplní dodavatel
GSM pro mobilní připojení, alespoň 4 výstupy, sms odeslání na alespoň 8 tel. čísel pro každý z výstupů | ano | Vyplní dodavatel
preventivní servisní prohlídka zařízení 2x během záruční doby na výzvu kupujícího | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).