## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem zakázky je dodání přístrojového vybavení pro odstraňování uhlovodíkové kontaminace z nosičů vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii a skenovací elektronovou mikroskopii a z držáků vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii. Zařízení musí umožňovat reprodukovatelně připravovat nosiče vzorků pro elektronovou mikroskopii. Přenos a uchycení nosičů vzorků musí být zařízena tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost jejich mechanického poškození během vkládání a vyndávání z přístroje.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Plasma cleaner musí umožňovat práci s minimálně následujícími plyny: Ar, H2, O2. Pro práci s Plasma cleanerem jsou požadovaný následujicí kombinace plynů: H2/O2, Ar/O2, Ar/H2. Požadovány jsou minimálně dva regulátory průtoku plynů (mass flow controllers) pro práci vždy s kombinací dvou plynů zvolených uživatelem. Požadovaný plasma cleaner musí umožňovat budoucí přidání třetího regulátoru průtoku plynu. | ano | Vyplní dodavatel
Minimální pracovní výkon je 2 W nebo nižší. Maximální pracovní výkon je 50W nebo vyšší. Systém umožňuje automatické udržování nastaveného výkonu. | ano | Vyplní dodavatel
Minimálně dvoustupňový vakuový systém využívající bezolejové vakuové pumpy a komponenty s dosažitelným tlakem v komoře pro vzorky alespoň 7x10-4 Pa. Maximální doba čerpání komory na úroveň pracovního vakua < 1 minuta. | ano | Vyplní dodavatel
Přístroj musí umožňovat vložení minimálně 8 TEM mřížek najednou. | ano | Vyplní dodavatel
Systém musí umožnovat čištění vzorku umístěném v držáku vzorků pro TEM. | ano | Vyplní dodavatel
Přístroj musí umožňovat vkládání držáků vzorků pro SEM o rozměrech minimálně 26 x 26 x 13 mm. | ano | Vyplní dodavatel
Přístroj je ovládán pomocí dotykového displeje integrovaného do těla přístroje. | ano | Vyplní dodavatel
Ovládací software umožňuje definovat a uložit minimálně 5 různých pracovních protokolů. | ano | Vyplní dodavatel
V rámci pracovního protokolu je minimálně možné definovat pracovní výkon a poměr jednotlivých použitých plynů. | ano | Vyplní dodavatel
Součástí požadovaného přístroje musí být i integrovaná vakuová čerpací stanice s adaptérem, který umožňuje budoucí, volitené uchovávání až 4 TEM držáků nebo až 4 zásobníků pro uchování TEM mřížek se vzorky ve vysokém vakuu nebo kombinaci obou variant podle požadavku zadavatele. | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).