## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Upgrade difraktometru Rigaku HighFlux HomeLab™ s duálním generátorem Mo/Cu Kalpha RTG záření Rigaku MicroMax 007 HF DW ve dvou funkčních submodulech: 1. náhrada stávajícího neopravitelného detektoru Saturn 724 HG používajícího CCD chipy Kodak za HPAD (zkratka z anglického Hybrid Pixel Array Detectors, pole hybridních pixelových detektorů) detektor schopný detekovat přímo (tj. např. bez mezikonverze RTG fotonů na na fotony viditelného světla) Cu i Mo Kalpha RTG fotony generované stávajícím generátorem RTG záření Rigaku MicroMax 007 HF DW 2. upgrade goniometru difraktometru Rigaku HighFlux HomeLab ze stávající geometrie „partial-chi“ na geometrii kappa Součástí upgrade difraktometru Rigaku HighFlux HomeLab™ je i dodávka SW schopného řídit jak duální generátor Mo/Cu Kalpha RTG záření Rigaku MicroMax 007 HF DW, tak oba nově dodané submoduly (tj. detektor RTG záření + čtyřkruhový goniometr)
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Submodul detektor RTG záření |  | Vyplní dodavatel
Polovodičový detektor RTG záření | ano | Vyplní dodavatel
Princip funkce detektoru RTG záření: přímá konverze RTG fotonů na elektronicky odečítatelný signál | ano | Vyplní dodavatel
Princip funkce detektoru RTG záření: Dvojstupňový. RTG fotony jsou nejprve převáděny na fotony viditelného světla, a až fotony viditelného světla jsou následně konvertovány na elektronicky odečítatelný signál | ne | Vyplní dodavatel
Celkový počet aktivních měřících bodů (=pixelů) detektoru | > 500 000 | Vyplní dodavatel
Počet aktivních měřících bodů (=pixelů) detektoru ve směru x (=vodorovném) | > 700 | Vyplní dodavatel
Počet aktivních měřících bodů (=pixelů) detektoru ve směru y (=svislém) | > 700 | Vyplní dodavatel
Poměr výšky (Δ y) a šířky (Δ y) jednoho aktivního bodu (= pixelu) detektoru | 1.5 > Δx/Δy > 2/3 | Vyplní dodavatel
Dynamický rozsah vyhodnocovací elektroniky detektoru (bity) | >=30 | Vyplní dodavatel
Lokální limitní rychlost detektoru (=max. počet RTG fotonů detekovatelných jedním bodem/pixelem detektoru za 1 sekundu) | >=1 x 10 ^6 | Vyplní dodavatel
Celková limitní rychlost detektoru (=max. počet RTG fotonů detekovatelných detektorem za 1 sekundu) | >=2.5 x 10 ^11 | Vyplní dodavatel
SW + vyhodnocovací/čtecí elektronika detektoru podporuje tzv. bezzávěřkový (="shutterless"), resp. kontunuální režim měření difrakčních RTG dat | ano | Vyplní dodavatel
Δ t, nejkratší možný expoziční čas detektoru pracujícího v bezzávěrkovém (="shutterless"), resp. kontunuálním režimu měření difrakčních RTG dat | < 0.05 s | Vyplní dodavatel
Detektor potřebuje připojení na externí chladič | ne | Vyplní dodavatel
Detektor potřebuje připojení na externí teplotní výměník | ne | Vyplní dodavatel
Detektor je schopen pracovat v intervalu hodnot relativní vlhkosti vzduchu (φ min, φ max) | φ min < 20% φ max > 85% | Vyplní dodavatel
Submodul čtyřkruhový goniometr |  | Vyplní dodavatel
geometrie goniometru: kappa, čtyřkruhový | ano | Vyplní dodavatel
průměr oblasti, ve které se sbíhají/protínají 4 osy čtyřkruhového goniometru (tzv. "sphere of confusion") | < 15 μm | Vyplní dodavatel
goniometr umožnuje kalibraci pozice středu oblasti, ve které se sbíhají/protínají 4 osy čtyřkruhového goniometru (tzv. "centre of sphere of confusion") vůči paprsku RTG záření generovanému RTG zdrojem MicroMax-007 HF a kolimovanému/fokusovanému RTG optikou MariMax DW tak, aby po kalibraci byla středová pozice goniometru v maximu RTG paprsku | ano | Vyplní dodavatel
vzájemná kalibrace pozice středu oblasti, ve které se sbíhají/protínají 4 osy čtyřkruhového goniometru (tzv. "centre of sphere of confusion") a směru paprsku RTG záření generovaného RTG zdrojem MicroMax-007 HF a kolimovaného/fokusovaného RTG optikou MariMax DW je proveditelná uživatelsky (= "on-site") a nevyžaduje ani demontáž rotační anody z RTG zdroje MicroMax-007 HF, ani demontáž + odeslání goniometru k výrobci na jeho nové tovární nastavení | ano | Vyplní dodavatel
goniometr je SW i HW kompatibilní s detektorem RTG záření specifikovaným v části "Submodul detektor RTG záření" této technické specifikace | ano | Vyplní dodavatel
d min, minimální nastavitelná vzdálenost krystal - detektor | d min <=35 mm | Vyplní dodavatel
d max, maximální nastavitelná vzdálenost krystal - RTG detektor | d max >= 100 mm | Vyplní dodavatel
řídící SW a HW goniometru je schopen otáčet všemi čtyřmi osami goniometru současně | ano | Vyplní dodavatel
řídící SW a HW goniometru je schopen souběžně otáčet osami goniometru i měnit vzdálenost krystal - RTG detektor | ano | Vyplní dodavatel
součástí dodávky je s goniometrem a magnetickými bázemi kompatibilní goniometrická hlava použitelná pro montáž krystalů do difraktometru | ano | Vyplní dodavatel
goniometr je vybavený videokamerou/videomikroskopem pro montáž/centrování krystalů na goniometr s veškerým potřebným příslušenstvím (osvětlení krystalu, HW/SW/kabeláž pro převod videosignálu do řídícího počítače, atd) | ano | Vyplní dodavatel
Submodul řídící SW |  | Vyplní dodavatel
Řídící SW umožňuje ovládat současně jak detektor RTG záření specifikovaný v sekci "Submodul detektor RTG záření" této technické specifikace, tak goniometr specifikovaný v sekci "Submodul čtyřkruhový goniometr" této technické specifikace | ano | Vyplní dodavatel
Řídící SW umožňuje přecházet mezi pracovními režimy využívajícícími buď Cu Kalpha RTG anebo Mo Kalpha fotony generované zdrojem RTG záření Rigaku MicroMax 007 HF DW | ano | Vyplní dodavatel
Řídící SW umožňuje měření difrakčních dat v tzv. bezzávěřkovém (="shutterless"), resp. kontunuálním režimu měření | ano | Vyplní dodavatel
Řídící SW umožňuje ukládat experimentální data měřená detektorem RTG záření ve formátech kompatibilních s volně dostupnými programy (přinejmenším s programem XDS, X-ray Detector Software, © 2005-2019, MPI for Medical Research, Heidelberg ) pro redukci difrakčních dat | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).