## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Flexibilní videonazofaryngoskop pro LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky na Flexibilní videonazofaryngoskop na systém jako celek: Flexibilní videonazofaryngoskop je přístroj umožňující přehledné zobrazení celé oronasální oblasti a současně vytvoření audiovizuálního záznamu funkce patrohltanového uzávěru v reálném čase v průběhu fonace. Díky uložení vyšetření na videozáznam se zvukovou stopou je možné data archivovat a společně se standardizovanou logopedickou nahrávkou řeči hodnotit úspešnost léčby pacientů s rozštěpem patra.
Přístroj (zařízení) je tvořeno těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Zdroj světla a kamerová jednotka 2) Flexibilní videoendoskop - dětský 3) Zobrazovací monitor 4) Pojízdný přístrojový vozík 5) Nahrávací zařízení
Flexibilní videonazofaryngoskop je přístroj umožňující přehledné zobrazení celé oronasální oblasti a současně vytvoření audiovizuálního záznamu funkce patrohltanového uzávěru v reálném čase v průběhu fonace. |  | ANO | vyplní dodavatel
díky uložení vyšetření na videozáznam se zvukovou stopou je možné data archivovat a společně se standardizovanou logopedickou nahrávkou řeči hodnotit úspešnost léčby pacientů s rozštěpem patra. |  | ANO | vyplní dodavatel
prohlášení o shodě dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 1 Kamerová jednotka a zdroj světla |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| rozlišení | minimálně 1080p (progresivní scan) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| integrované záznamové zařízení – možnost ukládat snímky na paměťové médium USB (možnost upravit jejich kvalitu) | ANO | vyplní dodavatel
| k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415nm (modré světlo) a 540nm (zelené světlo), tato dvě specifická pásma vznikají na principu filtrace přes optické filtry ve zdroji světla - NBI | ANO | vyplní dodavatel
| LED zdroj světla | ANO | vyplní dodavatel
| zařízení disponuje těmito výstupy | minimálně: SD/HD-SDI, DVI-D, RGB, Y/C, Composite | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 2 Flexibilní videoendoskop - dětský |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| dětský | ANO | vyplní dodavatel
| zorné pole | minimálně 90° | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| pozorovací vzdálenost (hloubka zorného pole) | min. v rozsahu 4-50 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| vnější průměr na distálním konci | max. 2,6 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| pracovní délka | z rozmezí 280 až 320 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| podporuje úzkopásmové zobrazení NBI | ANO | vyplní dodavatel
| Pohyb distálního konce nahoru/dolů | min. 130°/130° | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| programovatelná tlačítka | minimálně 4 programovatelná tlačítka: 1. tlačítko na vytvoření fotky v daném okamžiku a její automatické uložení ve formátu jpg. či tiff 2. tlačítko „freeze“ k zafixování obrazu na monitoru-nehybný obraz 3. tlačítko ovládající stupně ostrosti obrazu 4. tlačítko nahrání video záznamu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 3 Zobrazovací monitor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Technologie LCD | ANO | vyplní dodavatel
| úhlopříčka obrazovky | minimálně 22" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| rozlišení obrazu | minimálně 1920 x 1080 pixelů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| display | minimálně 16,7 mil. barev | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| poměr stran | 16:9 nebo 16:10 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| jas | min. 250 cd/m2 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| vstupy | DVI, HDMI | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 4 Pojízdný přístrojový vozík |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| pojízdný vozík vhodný pro umístění všech přístrojů v této dodávce | minimálně 1080p (progresivní scan) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| včetně vhodného ramene na monitor | ANO | vyplní dodavatel
| čtyři kolečky z toho dvě s brzdou (aretací) | ANO | vyplní dodavatel
| držák flexibilu (videoendoskopu) | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Nahrávací zařízení |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| samostatné záznamové zařízení s možností nahrávání ve Full HD kvalitě | ANO | vyplní dodavatel
| možnosti nahrávání nahrávání pomocí stisknutí tlačítka na přístroji i pomocí kamerové hlavy případně video-endoskopu | minimálně tyto možnosti: - nahrávání pomocí stisku tlačítka na přístroji - | vyplní dodavatel
| vstupy a výstupy | HDMI, DVI | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| interní paměť | min. 500 GB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Obsahuje náhledový LCD displej pro zobrazení záznamu | ANO | vyplní dodavatel
| Formát foto | JPG nebo TIFF | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Formát video | H.264/MPEG4 nebo další | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost nahrávání | přes USB na flash paměť nebo externí HDD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky