## deep freezer
Příloha č. 1 - Technické podmínky Multidetektorový GPC/SEC systém pro charakterizaci proteinů.
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro biofyzikální charakterizaci proteinů za využití GPC/SECs s vícedetektorovým systémem (UV/VIS, RI, RALS/LALS, viskozimetr).
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Integrovaný chromatografický systém s detektory | ano | Vyplní dodavatel
kompatibilita s organickými a vodnými mobilními fázemi používaými při GPC/SEC | ano | Vyplní dodavatel
Nízkoobjemový odplyňovač | < 2 ml | Vyplní dodavatel
Izokratické čerpadlo, variabilní průtok | alespoň 0,05 - 10 ml/min | Vyplní dodavatel
Peltierem tepmperovaný autosampler | alespoň 4° C - 60°C
Dávkování z 96-jamkových mikrotitračních destiček | ano | Vyplní dodavatel
Variabilní objem nástřiku | alespoň 1 - 300 μl | Vyplní dodavatel
Temperovaná kolonová pec | alespoň 20°C - 65°C | Vyplní dodavatel
Kapacita kolonová peci | alespoň 5 SEC 300mm kolon | Vyplní dodavatel
Senzory výparů a úniků ve všech částech přístroje | ano | Vyplní dodavatel
Detektor indexu lomu | ano | Vyplní dodavatel
Detektor UV/Vis | ano | Vyplní dodavatel
Vlnový rozsah UV/VIS | alespoň 190 až 900 nm | Vyplní dodavatel
měření 3D spektra | ano | Vyplní dodavatel
Detektor statického rozptylu světla vybavený pravým (RALS) a nízkým úhlem (LALS) | ano | Vyplní dodavatel
Nízkoobjemová průtoková cela RALS/LALS detektoru | <20µl | Vyplní dodavatel
Nízký uhel RALS/LALS detektoru s pozicí <10 ° | ano | Vyplní dodavatel
Jednoúhlový výpočet MW | ano | Vyplní dodavatel
Minimální kvantifikovatelná hmotnost s využitím detektoru indexu lomu nebo RALS/LALS | alespoň 100 ng BSA monomeru měřeného jednou analytickou kolonou | Vyplní dodavatel
Detektor diferenciálního viskozimetru (DDV) | ano | Vyplní dodavatel
Digitální snímače pro práci v s širokém rozsahu pH (DDV) | ano | Vyplní dodavatel
Uživatelsky vyměnitelná zpožďovací kolona (DDV) | ano | Vyplní dodavatel
Bypasový ventil zpožďovací kolony (DDV) | ano | Vyplní dodavatel
Uživatelsky vyměnitelné kapiláry viskozimetrického můstku (DDV) | ano | Vyplní dodavatel
Automatizovaný mechanismus vyvážení viskozimetrického můstku (DDV) | ano | Vyplní dodavatel
Ochrana přetlakovým snímačem (DDV) | ano | Vyplní dodavatel
Všechny připojené detektory musí být v sérii, přičemž detektor indexu lomu (RI) musí být na první pozici v sérii | ano | Vyplní dodavatel
Řídící software | ano | Vyplní dodavatel
Operační kontroler s předinstalovaným operačním systémem v anglické verzi a LCD obrazovkou | ano | Vyplní dodavatel
Jednotný software pro kompletní řízení, sběr a multi-detekční zpracování dat | ano | Vyplní dodavatel
Generování vlastních reportů | ano | Vyplní dodavatel
Možnost exportu dat pro externí zpracování dat | ano | Vyplní dodavatel
Monitorování tlaku a teploty čerpadla | ano | Vyplní dodavatel
Použití software na více počítačích pro zpracování dat bez nutnosti nákupu více licencí | ano | Vyplní dodavatel
Bezplatné aktualizace softwaru | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).