Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | AC II 2001 Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem v sestavě s kapalinovým chromatografem |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00005702"https://zakazky.muni.cz/vz00005702 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| - Kritérium Nabídková cena | Váha | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena | 95% | 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výši 9.578.477,- Kč bez DPH. |
| - Kritérium odborné pokročilé zaškolení | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 8 hodin v pracovní den pro 3 - 10 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| - Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu % |

# kvalifikacE

| Základní způsobilost |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |  |
| Profesní způsobilost |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. |  |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku, která splňuje alespoň následující: - předmětem referenční zakázky byla dodávka zařízení sloužícího obdobnému účelu, jak je uveden v ust. I. 2) smlouvy, t.j. hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem v sestavě s kapalinovým chromatografem; - hodnota referenční zakázky byla alespoň 4.789.239,- Kč bez DPH; - dodávka byla v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| 1. Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) |  |
| --- | --- |
| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka* |
| Stolní provedení | Vyberte ANO/NE |
| Peristaltická pumpa s min. třemi kanály pro vzorek, vnitřní standard a odpadní hadičku | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Mlžná komora s možností kontroly a regulace teploty v rozmezí min. (- 5) až (+ 20) °C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| RF generátor ICP s nastavitelným příkonem v rozsahu min. 500 – 1600 W po krocích o max. velikostí kroku 50 W (tzn. velikost kroku ≤ 50 W) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Z důvodu snadné údržby systému interface umožňuje výměnu všech kónusů a min. jednoho prvku iontové optiky (např. první extrakční čočku) bez ztráty vakua | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Hmotnostní analyzátor typu „kvadrupól - kolizně/reakční cela – kvadrupól“ s rozlišením na obou kvadrupólech 1 Da a vyšším a propustností hmot v rozsahu min. 5 – 255 Da na prvním kvadrupólu a min. 5 - 270 Da na druhém kvadrupólu | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Systém umožňuje záznam kompletního spektra produktových iontů vznikajících z prekruzorového iontu reakcí s reakčními plyny v kolizně/reakční cele | Vyberte ANO/NE |
| Kolizně-reakční cela pro eliminaci spektrálních interferencí s možností použití min. 4 pracovních plynů (např. He, H2, O2, NH3, CH4) v rámci jedné analýzy (vstupy do cely musí být při instalaci osazeny regulátory průtoku tzv. mass flow controlery) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Lineární dynamický koncentrační rozsah detektoru min. 10 řádů | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Detektor s možností nastavení doby sběru signálu (dwell time) pro každý iont ≤ 100 μsec | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Přístroj je schopen dosáhnout poměru signálů CeO+/Ce+ < 1,5 % a Ce++/Ce+ < 3 % bez použití kolizních nebo reakčních plynů | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Přístroj je schopen dosáhnout citlivosti na nízkých hmotách (např. 7Li, 9Be) nejméně 150 Mcps/ppm, na středních hmotách (např. 115In, 89Y) nejméně 600 Mcps/ppm a na vysokých hmotách (např. 238U, 205Tl) nejméně 350 Mcps/ppm při naladění systému na poměr CeO+/Ce+ < 1,5 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Integrované a softwarem ovládané on-line ředění vzorků pro přímou analýzu roztoků s koncentrací rozpuštěných pevných látek 20 % a výše | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Integrované a softwarem ovládané řešení umožňující dávkování vzorků přes dávkovací smyčku pro optimalizaci procesu zavádění vzorku do ICP (umožňující např. rychlý proplach vzorkovací hadičky souběžně s analýzou vzorku, zkrácení doby nutné pro zmlžování vzorku do ICP) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Přístroj umožňuje přímé zavádění organických rozpouštědel (např. eluce 100% metanolem či 100% acetonitrilem při chromatografických analýzách) do ICP bez nutnosti vzorek ředit v aerosolové či kapalné fázi či post-kolonově dělit | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| 2 x periodická bezpečnostní prohlídka stavu a funkčnosti všech částí systému (tj. HPLC-ICP-MS sestavy vč. autosampleru) po dobu záruční lhůty na vyzvání | Vyberte ANO/NE |
| 2. Příslušenství k ICP-MS |  |
| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka* |
| Součástí dodávky je PC sestava s úložištěm dat typu SSD o kapacitě min. 1 TB, LCD/LED monitor velikosti úhlopříčky min. 23 palců, barevná laserová tiskárna | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| ICP-MS software (řídící i vyhodnocovací) umožňující 1. ovládání všech integrovaných částí HPLC-ICP-MS 2. časově rozlišenou analýzu 3. sběr a vyhodnocení chromatografických dat 4. stanovení a charakterizaci nanočástic ve vzorcích tj. stanovení velikosti (průměr) nanočástic a koncentraci nanočástic ve vzorcích | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Kompletní vakuový systém s odhlučňovacím boxem pro rotační pumpu a automatická chladící jednotka s uzavřeným vodním okruhem | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Plně ICP-MS softwarem ovládaný autosampler na kapalné vzorky s min. počtem 180 pozic pro menší zkumavky (10-15 ml, Ø cca 17 mm) a současně min. 12 pozic pro větší zkumavky (např. typ falcon 50 ml, Ø cca 30 mm) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Integrovaný kryt autosampleru pro minimalizaci kontaminace vzorků z vnějšího prostředí | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je stůl pod ICP-MS, pojízdný stolek pro autosampler ICP-MS a pojízdný stolek pro HPLC. Z důvodu variability použití musí výška a konstrukce pojízdných stolků umožňovat snadné a pohodlné připojení autosampleru/HPLC k ICP-MS. Délka spojení (spojovací hadička) mezi autosamplerem či HPLC a ICP-MS musí být co nejkratší z důvodu zkrácení doby analýzy a minimalizace paměťových efektů | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky je náhradní plazmový hořák, náhradní zmlžovač a 2 kompletní sady náhradních kónusů vhodných pro analýzu okyselených roztoků (např. výluhy z půd, mineralizáty biotických vzorků) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| 3. Kapalinový chromatograf (HPLC) pro speciační analýzu v bioinertním provedení |  |
| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka* |
| Součástí kompletního HPLC systému je kvartérní gradientové čerpadlo, autosampler a kolonový termostat – vše v bioinertním provedení (tzn. vzorek a mobilní fáze nejsou v kontaktu s kovovými částmi chromatografu) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Tlaková odolnost celého systému min. 600 bar | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Průtok mobilní fáze nastavitelný min. v rozmezí 0,01 – 5 ml/min | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Možnost používání mobilních fází v rozsahu pH min. 1-13 | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Integrovaný 4- kanálový degaser mobilní fáze | Vyberte ANO/NE |
| Kapacita autosampleru min. 200 vialek (cylindrické vialky o objemu přibližně 2 ml, výšky 32 mm a průměru 12 mm) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Objem nástřiku nastavitelný v celém rozsahu min. v rozmezí 0,1-100 µl (v 0,1 µl krocích) bez nutnosti výměny dávkovací smyčky | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy | Vyberte ANO/NE |
| Kolonový termostat umožňuje pracovat v rozsahu teplot min. od laboratorní teploty po 50°C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Kolonový termostat, do kterého lze současně umístit 2 kolony o min. délce 30 cm a průměru 4,6 mm. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

# vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 smlouvy.

# Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: