Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | EXC 2001 Konfirmační sestava 2 plynových chromatografů s hmotnostními detektory GC-MS/MS, tandemové kvadrupóly |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00005703"https://zakazky.muni.cz/vz00005703 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Uveďte nabídkovou cenu, která je tvořena součtem nabídkových cen za Sestavu A a Sestavu B. Nabídková cena nesmí překročit částku 8.264.462,- Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| --- | --- |

Sestava A

| - Kritérium | Váha | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| - Kritérium Nabídková cena (Sestava A) |  |  |
| Uveďte nabídkovou cenu za sestavu A. | 84% | 0000 Kč bez DPH |
| - Technická úroveň 1 (Sestava A) |  |  |
| 1x firemní databáze/knihovna optimalizovaných hmotnostních přechodů analytů (v součtu min. 100 jednotlivých látek z následujících skupin: PCBs, pesticidy, polyaromatické uhlovodíky, zpomalovače hoření). | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| - Technická úroveň 2 (Sestava A) |  |  |
| Dodání technického řešení GC umožňujícího ohřev pece rychlostí nad 60°C/min v plném rozsahu nastavitelných teplot GC. | 1 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| - Technická úroveň 3 (Sestava A) |  |  |
| SW pro kvantitativní analýzu umožňující zpracování dat v jedné várce/sekvenci s různými koncentracemi vnitřních standardů (izotopová zřeďovací metoda), umožňující automatický výpočet LOQ a LOD dle zadaných poměrů S/N. | 1 % | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| - Technická úroveň 4 (Sestava A) |  |  |
| 3x Periodická bezpečnostní prohlídka stavu zařízení a funkčnosti všech součástí s výstupním protokolem o stavu přístroje ve srovnání s instalační kvalifikací, po dobu 7 let po skončení záruční doby, na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 5 (Sestava A) |  |  |
| Editor metody pro měření vzorků umožňuje automatické nastavení „dwell time“ podle zadané šířky píku (časové) a požadovaného počtu bodů na píku. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 6 (Sestava A) |  |  |
| bDetektor na principu fotonásobiče. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 7 (Sestava A) |  |  |
| Hmotnostní detektor umožňuje simultánní sběr dat MRM a scan. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 8 (Sestava A) |  |  |
| Možnost výměny lineru bez nutnosti použití nástrojů nebo klíčů. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 9 (Sestava A) |  |  |
| Technické řešení minimalizující možnost usazení neionizovaných analytů a matric na části kvadrupolů. | 1 % | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| - Technická úroveň 10 (Sestava A) |  |  |
| Možnost demontáže vstupu kolony i do PTV inletu plynového chromatografu pro účely proplachu rozpouštědlem (vyčistění inletu). | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Kritérium odborné pokročilé zaškolení (Sestava A) |  | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 8 hodin v pracovní den pro 3 - 10 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů (Sestava A) |  | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| - Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu (Sestava A) |  | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

Sestava B

| - Kritérium | Váha | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| - Kritérium Nabídková cena (Sestava B) |  |  |
| Uveďte nabídkovou cenu za sestavu B. | 85% | 0000 Kč bez DPH |
| - Technická úroveň 1 (Sestava B) |  |  |
| SW pro kvantitativní analýzu umožňující zpracování dat v jedné várce/sekvenci s různými koncentracemi vnitřních standardů, umožňující automatický výpočet LOQ a LOD dle zadaných poměrů S/N | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 2 (Sestava B) |  |  |
| 3x Periodická bezpečnostní prohlídka stavu zařízení a funkčnosti všech součástí s výstupním protokolem o stavu přístroje ve srovnání s instalační kvalifikací, po dobu 7 let po skončení záruční doby, na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 3 (Sestava B) |  |  |
| Editor metody pro měření vzorků umožňuje automatické nastavení „dwell time“ podle zadané šířky píku (časové) a požadovaného počtu bodů na píku. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 4 (Sestava B) |  |  |
| cDetektor na principu fotonásobiče | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 5 (Sestava B) |  |  |
| Hmotnostní detektor umožňuje simultánní sběr dat MRM a scan. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 6 (Sestava B) |  |  |
| Náhradní iontový zdroj pro EI. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 7 (Sestava B) |  |  |
| Možnost upgradu EI zdroje pro zlepšení IDL na <0,5 fg oktafluornaftalenu. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| - Technická úroveň 8 (Sestava B) |  |  |
| Možnost výměny lineru bez nutnosti použití nástrojů nebo klíčů. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Technická úroveň 9 (Sestava B) |  |  |
| Technické řešení minimalizující možnost usazení neionizovaných analytů a matric na části kvadrupolů. | 1 % | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| - Kritérium odborné pokročilé zaškolení (Sestava B) |  | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 8 hodin v pracovní den pro 3 - 10 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| - Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů (Sestava B) |  | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| - Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu (Sestava B) |  | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

# kvalifikacE

| Základní způsobilost |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |  |
| Profesní způsobilost |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. |  |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku, která splňuje alespoň následující: - předmětem referenční zakázky byla dodávka zařízení sloužícího obdobnému účelu, jak je uveden v ust. I. 2) smlouvy, t.j. plynového chromatografu s hmotnostním detektorem GC/MS, tandemový kvadrupól - hodnota referenční zakázky byla alespoň 4.132.231,- Kč bez DPH; - dodávka byla v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení bezvadně předána objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

Sestava A

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka* |
| --- | --- |
| Stolní provedení | Vyberte ANO/NE |
| Plynový chromatograf |  |
| 2 Porty pro nástřik vzorku: | Vyberte ANO/NE |
| 1x Split/Splitless inlet | Vyberte ANO/NE |
| 1x Inlet s programovatelným řízením teploty (PTV) s teplotní rampou min 700°C/min, s možností velkoobjemového nástřiku (min. 50 ul „solvent vent“). Chlazení pomocí CO2 | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Autosampler na principu XYZ pohyblivého ramene | Vyberte ANO/NE |
| Autosampler má zásobník pro min. 98 vialek o rozměru 12x32 mm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Rozsah nastavitelných teplot pece od laboratorní teploty +5°C do min. 450°C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Rychlost vyhřívání pece v rutinním provozu min. 35°C/min (v plném rozsahu nastavitelných teplot do 450°C) a současně rychlost vyhřátí z 50°C na 450°C za méně než 540 s | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Technické řešení umožňuje rychlost vyhřívání pece min. 60°C/min v plném rozsahu nastavitelných teplot (do 450°C) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu |
| Přesné elektronické nastavení a regulace průtoků a tlaků všech použitých technických plynů řízených pomocí GC, nosný plyn a případné další (<10 Pa v rozsahu alespoň 10-600 kPa) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu |
| Teplotní program umožňuje min. 20 teplotních gradientů (ramp) a min. 21 teplotních prodlev (plató) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Rychlost chlazení pece ze 450°C na 50°C za max. 250 s (při teplotě okolí pod 22°C, laboratorní teplota) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Nástavec na připojení vývodu horkého vzduchu z pece na odtahové potrubí, které je součástí infrastruktury laboratoře, průměr 100 mm, vzdálenost přístroje od odtahu 2 – 5 metrů | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Ovládání plynového chromatografu pomocí panelu na GC, umožňujícího min. nastavení teplot, průtoků plynů, teplotních programů i bez přítomnosti připojeného PC | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Plná kompatibilita GC s řídícím SW na obslužném PC a s připojeným MS | Vyberte ANO/NE |
| Hmotnostní detektor |  |
| Možnost elektronové a chemické ionizace v pozitivním i negativním módu | Vyberte ANO/NE |
| Možnost připojení ionizačního plynu pro chemickou ionizaci (min. CH4, NH3) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Hmotnostní rozsah min. 10 -1040 amu. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Iontový zdroj pro elektronovou i chemickou ionizaci, vyhřívaný do min 240°C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Iontový zdroj pro EI se dvěma filamenty | Vyberte ANO/NE |
| Náhradní iontový zdroj pro EI | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení minimalizující možnost usazení neionizovaných analytů a matric na části iontového zdroje a prodlužující časový interval pro nutnost čištění iontového zdroje uživatelem | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Hmotnostní detektor typu tandemového kvadrupolu s kolizní celou a detekcí na principu fotonásobiče nebo elektronásobičeb umístěného mimo osu MS2 analyzátoru | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Lineární dynamický rozsah min. 5 řádů.a | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Max. rychlost skenování vyšší než 19000 amu/s. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Stabilita přesnosti hmoty („mass drift“) menší než 0,15 amu za 24 hodin | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Systém umožňuje záznam min. 450 MRM/s | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Detekční limit přístroje (IDL) < 4 fg oktafluornaftalenu (OFN) – statistický výpočet z ploch píků 8 splitless nástřiků 10 fg OFN na kolonu | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Odezva pro EI v MRM módu na přechodu oktafluornaftalenu (OFN) 272→222: 10 fg OFN poskytne poměr signálu ku šumu min. 1500:1 RMS | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Odezva PCI módu MRM přechodu benzofenonu (BZP) 183→105 (CH4): 5 fg BZP poskytne poměr signálu ku šumu min 2500:1 RMS | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Součástí dodávky je kompletní vakuový systém nutný pro bezchybný provoz přístroje | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Systém umožňuje pracovat alespoň v režimech MS scan, SIM, MRM, MS/MS neutrální ztráta, MS/MS produktový ion | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Nastavitelná kolizní energie pro každý MRM přechod | Vyberte ANO/NE |
| Plné řízení MS pomocí obslužného SW na PC | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je PC s ovládacím SW, min.1 licence, (OS min. Windows 10 Pro), LCD monitor 23” nebo 24” úhlopříčka (rozlišení min. 1920x1080), barevná multifunkční laserová tiskárna | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení a doplňte skutečné hodnoty |
| Min. 1x licence SW pro kvantitativní analýzu dat (s možností identifikace analytů pomocí min. 3 různých iontů/přechodů), s hlášením nesplněných zadaných kvalitativních parametrů | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Licence pro knihovnu hmotnostních spekter chemických látek – NIST min. verze 17, min. 1 ks | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Periodická bezpečnostní prohlídka stavu zařízení a funkčnosti všech součástí s výstupním protokolem (min.se splněním instalační kvalifikace) po dobu záruční doby min. 1x ročně na vyzvání | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

aV rámci instalace přístroje bude provedeno ověření linearity na standardu 4,4‘-DDE v rozsahu koncentrací 1-1000 ng/ml , RSD středního relativního odezvového faktoru musí být nižší než 20%.

Sestava B

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka* |
| --- | --- |
| Stolní provedení | Vyberte ANO/NE |
| Plynový chromatograf |  |
| 1x Split/Splitless inlet | Vyberte ANO/NE |
| Autosampler na principu XYZ pohyblivého ramene | Vyberte ANO/NE |
| Autosampler má zásobník pro min. 98 vialek o rozměru 12x32 mm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Rozsah nastavitelných teplot pece od laboratorní teploty +5°C do min. 450°C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Rychlost vyhřívání pece v rutinním provozu min 35°C/min (v plném rozsahu nastavitelných teplot do 450°C) a současně rychlost vyhřátí z 50°C na 450°C za méně než 540 s | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Technické řešení umožňující rychlost vyhřívání pece min. 60°C/min v plném rozsahu nastavitelných teplot (do 450°C) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu |
| Přesné elektronické nastavení a regulace průtoků a tlaků všech použitých technických plynů řízených pomocí GC, nosný plyn a případné další (<10 Pa v rozsahu alespoň 10-600 kPa) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu |
| Teplotní program umožňuje min.20 teplotních gradientů (ramp) a min. 21 teplotních prodlev (plató). | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Rychlost chlazení ze 450°C na 50°C za max. 250 s (při teplotě okolí pod 22°C, laboratorní teplota) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Nástavec na připojení vývodu horkého vzduchu z pece na odtahové potrubí, které je součástí infrastruktury laboratoře, průměr 100 mm, vzdálenost přístroje od odtahu 2 – 5 metrů | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Ovládání plynového chromatografu pomocí panelu na GC, umožňující min. nastavení teplot, průtoků plynů, teplotních programů i bez přítomnosti připojeného PC | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Plná kompatibilita GC s řídícím SW na PC a s připojeným MS | Vyberte ANO/NE |
| Hmotnostní detektor |  |
| Možnost elektronové a chemické ionizace v pozitivním i negativním módu | Vyberte ANO/NE |
| Možnost připojení ionizačního plynu pro chemickou ionizaci (min. CH4, NH3) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Hmotnostní rozsah min. 10 -1040 amu. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Iontový zdroj pro elektronovou ionizaci, vyhřívaný do min. 240°C. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Iontový zdroj pro EI se dvěma filamenty | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení minimalizující možnost usazení neionizovaných analytů a matric na části iontového zdroje | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Hmotnostní detektor typu tandemového kvadrupolu s kolizní celou a detekcí na principu fotonásobiče nebo elektronásobičec umístěného mimo osu MS2 analyzátoru | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Lineární dynamický rozsah min. 5 řádů.a | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Max. rychlost skenování vyšší než 19000 amu/s. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Stabilita přesnosti hmoty („mass drift“) menší než 0,15 amu za 24 hodin | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Systém umožňuje záznam min. 450 MRM/s | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Detekční limit přístroje (IDL) < 4 fg oktafluornaftalenu (OFN) – statistický výpočet z ploch píků 8 splitless nástřiků 10 fg OFN na kolonu | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Odezva pro EI v MRM módu na přechodu oktafluornaftalenu (OFN) 272→222: 10 fg OFN poskytne poměr signálu ku šumu min. 1500:1 RMS. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Odezva PCI módu MRM přechodu benzofenonu (BZP) 183→105 (CH4): 5 fg BZP poskytne poměr signálu ku šumu min. 2500:1 RMS. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Součástí dodávky je kompletní vakuový systém nutný pro bezchybný provoz přístroje | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Systém umožňuje pracovat alespoň v režimech MS scan, SIM, MRM, MS/MS neutrální ztráta, MS/MS produktový ion | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Nastavitelná kolizní energie pro každý MRM přechod | Vyberte ANO/NE |
| Plné řízení MS pomocí obslužného SW na PC | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je PC s ovládacím SW, min.1 licence, (OS min Windows 10 Pro), LCD monitor 23” nebo 24” úhlopříčka (rozlišení min. 1920x1080), barevná laserová tiskárna. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnoty |
| Min. 1x Licence SW pro kvantitativní analýzu dat (s možností identifikace analytů pomocí min. 3 různých iontů/přechodů), s hlášením nesplněných zadaných kvalitativních parametrů | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Periodická bezpečnostní prohlídka stavu zařízení a funkčnosti všech součástí s výstupním protokolem po dobu záruční doby minimálně 1x ročně na vyzvání | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

aV rámci instalace přístroje bude provedeno ověření linearity na standardu 4,4‘-DDE v rozsahu koncentrací 1-1000 ng/ml , RSD středního relativního odezvového faktoru musí být nižší než 20%.

# vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 smlouvy.

# Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: