Technické podmínky:

Popis přístroje a jeho využití

NMR spektrometr je přístroj pro měření spekter nukleární magnetické rezonance jader 1H, 13C, 19F, 31P, 11B, 15N aj. NMR spektrometr je zásadní instrumentací pro strukturní analýzu molekul v kapalné fázi popř. pevné fázi a umožňuje detailní studium komplexních molekulárních a biologických systémů a jejich vzájemných interakcí v roztoku. Přístroj umožňuje promptní a sekvenční měření vzorků v kapalné fázi, tzn. roztoky analyzovaných organických sloučenin ve standardních deuterovaných rozpouštědlech (např. chloroform, dimethylsulfoxid, aceton apod.). NMR spektrometr umožní měření zejména 1H a 13C jedno- a dvoudimenzionálních NMR spekter strukturně komplexních organických sloučenin s dostatečným rozlišením a citlivostí; tzn. operační frekvencí alespoň 500 MHz pro měření 1H spekter a alespoň 100 MHz pro měření 13C spekter. Přístroj bude pravidelně (každodenně) využíván k charakterizaci struktury a čistoty nově připravených organických sloučenin.

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj sestává z plně funkčního a kompletního technologického setu, který po instalaci umožní měření NMR spekter - zejména supravodivý magnet (s vnitřním průměrem průchozího otvoru = 54 mm) a FT-NMR spektrometr s pracovní frekvencí pro 1H = 500 MHz (11.7 T) +/- 1 MHz nebo 1H = 600 MHz (14.1 T) +/- 1 MHz a pracovní PC (minimální parametry: procesor 3.6 GHz quad Core, 16 GB RAM, 2TB Hard Disk , 24´´ monitor), nutné k obsluze přístroje, včetně software pro akvizici dat a jejich zpracování. | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost instalace do současné NMR místnosti (tzn. místnosti 1S16 v pavilonu A8) bez stavebních úprav (kromě odstranění stropních podhledů a odhalení stávajícího betonového stropu o výšce 3.25 m a úpravy rozměrů dveří). Bezproblémový chod v přítomnosti zároveň provozovaného stávajícího NMR spektrometru s pracovní frekvencí 1H = 500.13 MHz. | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj obsahuje širokopásmovou kryo-sondu (5mm) chlazenou kapalným dusíkem včetně příslušenství (kryo-platforma, Dewarova nádoba s váhou, transfer-line) s citlivostí kanálu 1H ≥ 1300:1, citlivostí kanálu 13C (1H decoupling) ≥ 700:1 a s citlivostí kanálu 19F ≥ 700:1. | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Přístroj obsahuje automatický měnič vzorků (autosampler) s minimálním počtem pozic 24, včetně odpovídajícího počtu spinnerů pro vkládání NMR kyvet do přístroje. | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.