## Příloha č. 1 RD
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  |  | Příloha č. 1 Rámcové dohody
Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky zadavatele na přístroj (zařízení) stomatologická souprava jako celek: Zařízení je plánováno pro klinickou výuku studentů zubního lékařství a bude umístěno na výukovém sále na stomatologické klinice. Souprava s pevným plivátkovým blokem a samostatně stojícím křeslem pro pacienta. Součástí jsou i židle pro ošetřujícího a asistenci.
Vzhledem ke skutečnosti, že stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu jenž je v majetku jiného subjektu než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy plnohodnotně a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavateli bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení pacientského křesla do podlahy dané místnosti.
Vzhledem k dispozičnímu řešení místnosti a velmi omezenému prostoru není možné pro zachování uživatelské obsluhy stomatologickou soupravu umístit ani natočit žádným jiným způsobem než na pravo od stávajících rozvodů. Z pohledu pacienta sedícího/ležícího na křesle jsou rozvody umístěny v levé přední části.
Set stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů Set/soubor stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů jako celek je tvořen - 1 kusem Stomatologické soupravy a 2 kusy Stomatologických ordinačních židlí a prováděním bezpečnostně technických kontrol dle čl. I odst. 8 písm. g) návrhu rámcové dohody po celou dobu trvání záruky.
Položka č. 1 Stomatologická souprava |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Pacientské křeslo
|  | Samostatně stojící křeslo, nezávislé na těle jednoty. | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
HK č. 3 |  | Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku | min. 370 mm a níže | HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM vyplní dodavatel - uvedením konkrétních hodnot a údajů uvedený parametr/ požadavek bude předmětem hodnocení
HK č. 4 |  | Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku | min. 800 mm a výše | HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM vyplní dodavatel - uvedením konkrétních hodnot a údajů uvedený parametr/ požadavek bude předmětem hodnocení
|  | Nosnost křesla v celém rozsahu | min. 180 kg | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání | ANO | vyplní dodavatel
|  | Opěrka pro ruce pacienta - vlevo. | ANO | vyplní dodavatel
|  | Polohovatelná opěrka hlavy | ANO | vyplní dodavatel
|  | Držák pro uchycení světla | ANO | vyplní dodavatel
|  | Příprava na suché sání. | ANO | vyplní dodavatel
|  | Separátor amalgámu | ANO | vyplní dodavatel
|  | Účinnost odlučování | minimálně 97 % dle normy ČSN EN ISO 11 143 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
HK č. 2 |  | Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení pacientského křesla (polohy křesla, funkce a počet otáček pohonů). Nikoli přes USB rozraní. | pro 2 a více ošetřujících (uživatelů) | HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM vyplní dodavatel - uvedením konkrétních hodnot a údajů uvedený parametr/ požadavek bude předmětem hodnocení
|  | Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) křesla přímo z katalogu výrobce | ANO | vyplní dodavatel
Ovládací panel (stolek) na straně asistence
|  | Ovládací panel - poloha křesla, oplach plivátka, napouštění pohárku. | ANO | vyplní dodavatel
|  | Výškově nastavitelné rameno. | ANO | vyplní dodavatel
|  | pracovní pozice | alespoň 4 pracovní pozice | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Malá savka | ANO | vyplní dodavatel
|  | Velká savka | ANO | vyplní dodavatel
|  | funkční pistole | ANO, alespoň 3 funkční pistole - voda, vzduch, sprej | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | LED polymerační lampa | ANO | vyplní dodavatel
|  | Výkon polymerační lampy | min 1000 mW/cm2 | vyplní dodavatel
Operační světlo
|  | Intenzita osvětlení | min. 35 000 LUX | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Zdroj světla: LED | ANO | vyplní dodavatel
Ovládací panel (stolek) na straně lékaře
|  | Ovládací panel - poloha pacienta, ovládání plivátka a pohárku, operačního světla, pohonů s násadci. | ANO | vyplní dodavatel
|  | Počet pracovních pozic ovládacího panelu | minimálně 6 pracovních pozic | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | jedna pozice 3 funkční pistole (vzduch, voda, sprej) | ANO | vyplní dodavatel
|  | jedna vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s násadcem (turbína) | ANO | vyplní dodavatel
|  | jedna pozice pro ultrazvuk vč. LED světelného handpiece a koncovky pro odstranění zubního kamene | ANO | vyplní dodavatel
|  | jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. násadce s červeným kódem (tzv. do rychla). | ano, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000/min | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. násadce s modrým kódem | ano, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000/min | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | jedna pozice volná pro možnost upgradu v budoucnu. | ANO | vyplní dodavatel
|  | Horní vedení hadic s možností aretace | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Délka hadic | minimálně 90 cm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Nožní ovladač
|  | Ovládání polohy křesla a předvolené pozice soupravy | ANO | vyplní dodavatel
|  | Ovládání stomatologických pohonů | ANO | vyplní dodavatel
|  | Možnost regulace výkonu stom. pohonů během práce s nimi | ANO | vyplní dodavatel
| prohlášení o shodě dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
| Registrace přístroje jako zdravotnického prostředku na SUKL |  | ANO, účastník uvede registrační číslo, případně doloží kopii dokladu o provedené registraci nebo kopii podané žádosti o registraci účastník doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
| stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu jenž je v majetku jiného subjektu než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy plnohodnotně a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavateli bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení pacientského křesla do podlahy dané místnosti. |  | ANO | vyplní dodavatel
| Vzhledem k dispozičnímu řešení místnosti a velmi omezenému prostoru není možné pro zachování uživatelské obsluhy stomatologickou soupravu umístit ani natočit žádným jiným způsobem než na pravo od stávajících rozvodů. Z pohledu pacienta sedícího/ležícího na křesle jsou rozvody umístěny v levé přední části. |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Stomatologická ordinační židle |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky | ANO | vyplní dodavatel
|  | Nastavení výšky sedáku | minimálně v rozmezí 47 cm až 64 cm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Nastavitelný sklon sedáku | minimálně 10% | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Nastavitelný sklon opěrky zad | minimálně 25% | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Hloubka sedáku | z rozsahu 350 - 410mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Průměr základny | z rozsahu 450 - 540mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | ergonomicky tvarované polstrování opěradla a sedáku | ANO | vyplní dodavatel
|  | zaoblená stehenní podpora | ANO | vyplní dodavatel
|  | přirozená anatomická poloha | ANO | vyplní dodavatel
|  | snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch pro snadné udržování hygieny a rychlého a účinného čištění povrchu židle | ANO | vyplní dodavatel
|  | židle vhodná pro intenzivní každodenní používání a čištění (omývání) | ANO | vyplní dodavatel
|  | kovový kříž | ANO | vyplní dodavatel
|  | Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) přímo z katalogu výrobce. | ANO | vyplní dodavatel
|  | Kolečka | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky