Chovný systém pro rybí modely

Popis zařízení a jeho využití

Chovný systém umožňuje automatizovaný velkokapacitní chov sladkovodních ryb Danio rerio.

Zadavatel zavedením systému očekává standardizaci chovu s minimalizovaným nárokem na údržbu 
a servis.

Autonomní systém umožnuje kontinuálně vysokokapacitně chovat ryby v samostatně stojících akváriích 
(o objemech 1,1 litrů; 3,5 litrů a 8 litrů) při průběžném monitoringu kvality vody celého chovného systému. Řídící jednotka udržuje požadované parametry vody včetně její výměny a zajišťuje alarmové hlášení v případě rizikových stavů. Součástí dodávky je výrobník demineralizované vody. Předmětem dodávky je kompletní, nový 
a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Základ chovného systému tvoří samonosná konstrukce, stojan z nerezu, jehož maximální rozměry včetně periferií (prvků filtrace, řízení, ovládání) nesmí překročit 700 x 1700 x 2320 mm (hloubka x šířka x výška) a umožňuje instalaci vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 1970 x 900 mm | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Konstrukce stojanu musí dále umožnit osazení alespoň 15 ks odchovných akvárií o objemu 1,1 l v nejvyšší řadě stojanu | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Systémové řešení stojanu musí umožnit osazení akvárii v 5 úrovních (policích) stojanu s kapacitou nejméně 50 ks akvárií o objemu 3,5 l nebo 25 ks o objemu 8 l samostatně nebo v jejich kombinaci, bez nutnosti jakékoliv re-adjustace stojanů. Jedna úroveň (police) stojanu musí umožnit použití 10 ks akvárií o objemu 3,5 l nebo 5 ks o objemu 8 l samostatně nebo v jejich kombinaci. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Elektrické napájení systému 230 V (připojení na 1fázový elektrický rozvod do 16 A) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Stojan musí být vybaven ventily pro regulaci průtoku pro každé umístěné akvárium samostatně s možností regulace průtoku a současně umožnuje průtok monitorovat. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je systémové řešení (odnímatelná police), které umožňuje vysunutí akvária při manipulaci nebo kontrole chovaných ryb ve všech úrovních stojanu | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky systému je alespoň 15 ks odchovných akvárií o objemu 1,1 l a min. 10 ks vyměnitelných filtrů s porezitou 300 μm a 10 ks vyměnitelných filtrů s porezitou 500 μm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Tělo odchovného akvária (1,1 l) musí mít tvar kvádru se šikmou základnou (dnem). Je vyrobeno z průhledného odolného materiálu modré barvy minimalizující nechtěný růst řas na jeho povrchu (např. polykarbonát) Materiál těla akvária umožňuje sterilizaci až do 120 °C. Každé akvárium musí stabilně stát, a to jak v pracovní pozici ve stojanu, tak samostatně mimo stojan pro potřeby manipulace a servisu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Povinnou součástí každého odchovného akvária je alespoň průhledné víko, které nesmí bránit přítoku vody do akvária a obsahuje systémové řešení (otvory) pro krmení ryb | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Integrální součástí každého akvária je individuální filtrační systém s vyměnitelnou porezitou filtrů min. 300, 500 a 800 μm. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky systému je alespoň 40 ks akvárií o objemu 3,5 l s min. 25 ks vyměnitelných filtrů s porezitou 500 μm a 25 ks vyměnitelných filtrů s porezitou 800 μm a alespoň 5 ks akvárií o objemu 8 l s min. 10 ks vyměnitelných filtrů s porezitou 800 μm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Tělo akvárií o objemu 3,5 l a 8 l, musí mít tvar kvádru s šikmou základnou (dnem) spádovanou do místa sání. Je vyrobeno z průhledného materiálu modré barvy minimalizující růst řas na jeho povrchu (např. polykarbonát) Materiál těla garantuje možnost sterilizace až do 120 °C. Každé akvárium musí stabilně stát, a to jak v pracovní pozici ve stojanu, tak samostatně mimo stojan pro potřeby manipulace a servisu. Držák 3,5 l nebo 8 l akvária ve stojanu musí umožňovat vysunutí akvária, přičemž prostor akvária musí být ve vysunuté poloze přístupný z obou boků i z přední strany | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Povinnou součástí každého akvária o objemu 3,5 l a 8 l je alespoň: průhledné víko, které nesmí bránit přítoku vody do akvária a obsahuje systémové řešení (otvory) pro krmení ryb, individuální filtrační systém s vyměnitelnou porezitou filtrů 300, 500 a 800 μm, dělící tělo akvária na prostor pro ryby a prostor pro sací ventil kotvící podložka imitující dno tmavé barvy např. v černé barvě sací sifon zajišťující kontinuální odstraňování částic a nečistot z akvária | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Integrální součástí systémového řešení je automatizovaný bezúdržbový systém kvality vody, napojený na všechny úrovně (police) stojanu. Systém musí být vybaven jemnou částicovou filtrací. Hlavní jemná částicová filtrace pro částice větší než 50µm musí fungovat na principu automatického samočistění filtrační jednotky. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Filtrační jednotka systému musí obsahovat modul chemické filtrace pro vkládání peletovaného aktivního uhlí s kapacitou alespoň 200 g. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí filtrační jednotky je biologický filtr zajišťující optimální podmínky pro velkokapacitní chov ryb | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Dezinfekce systému kvality vody je zajišťována pomocí UV výbojky uložené v nerezovém pouzdře o výkonu alespoň 120000 µWs/cm2/sec na konci její životnosti (pouzdro umožňuje bezpečnou kontrolu UV výbojky). Životnost UV výbojky musí být minimálně 9000 hod | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Systém musí umožnit kontinuální výměnu nejméně 10 % z celkového objemu vody v chovném systému za 24 hodin. Zbylá voda se čistí pomocí vestavěné filtrační jednotky a vrací se zpět do akvárií. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Systém musí pomocí integrované pumpy zajistit průtok vody v každém akváriu minimálně 5x za 1 hod. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Automatizovaný bezúdržbový systém kvality vody musí udržovat teplotu vody na nastavené hodnotě, v rozsahu 25–29°C, a být vybaven integrovaným ohřevem/chlazením vody pro dosažení hodnoty teplot v uvedeném intervalu. Teplota vody v celém systému se musí udržovat v nastaveném rozsahu ±1°C (za laboratorní teploty) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky musí být pro chovný systém odpovídající výrobník demineralizované vody, s kapacitou alespoň 150 l demineralizované vody/1 den | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Systémové řešení výrobníku demineralizované vody musí umožnit napojení na standardní přívod vody z vodovodního řadu v místě plnění se vstupním tlakem 2,2 – 6 bar, teplotou vody min v rozsahu 2 - 40°C, vodivostí vody min v rozsahu 300 μS až 1000 μS, pH vody min v rozsahu 6,5 – 8,5 a tvrdostí vody max 4,5 mmol/l a obsahovat minimálně 4stupňovou filtraci, zásobník na demineralizovanou vodu s kapacitou min. 20 l vč. čidla úniku vody, odpovídající tlakovou pumpu pro místa s nižším tlakem (<2,80 bar) a systém svodu odpadové vody | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Řízení systému umožňuje pomocí dotykové obrazovky nastavovat, měnit a kontrolovat požadované parametry v chovném systému alespoň o teplotě vody (min v rozsahu 25-29°C), vodivosti vody (min v rozsahu 300 μS až 1000 μS) a pH vody (min v rozsahu 6,5 – 8,5). Systém umožňuje v případě potřeby import dat (např. ve formátu .csv nebo .txt) pomocí USB flash disku | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Řídící systém musí min. udržovat parametry v nastaveném rozsahu, kontinuálně měřit, poskytovat zobrazení stavu systému. Technické řešení umožňuje export dat (např. ve formátu .csv nebo .txt) všech parametrů pomocí vzdáleného přístupu (PC připojení např. přes Ethernet) a lze jej nastavit tak, aby odesílalo informační a alarmová upozornění prostřednictvím SMS zprávy (min. 2 telefonní čísla) nebo e-mailu (min. 2 e-mail adresy) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky systému je startovací kit obsahující minimálně 1 ks síťky kopírující svým tvarem tvar akvária 1,1 l; 3,5 l a 8 l pro každý objem, kompletní spotřební materiál umožňující provoz systému, na dobu minimálně 1 roku a hadice, umožňující vypouštění většího objemu vody ze systému mimo chovné zařízení | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium – Servisní podmínky | Parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se zařízením na místě dodání v rozsahu 1-2 hodin v pracovní den pro 2–5 osob v českém a anglickém jazyce na vyzvání po dobu záruční lhůty Hodnotící kritérium má hodnotu 2% =2 body | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Kontrola bezpečnostně technického el. stavu zařízení a funkčností všech součástí systému s výstupním protokolem po dobu záruční lhůty (min 1x za rok) Hodnotící kritérium má hodnotu 2% =2 body | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k zařízení po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |