Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat robustní technické řešení pro rutinní kvantitativní analýzu stopových množství analytů v komplexních matricích (např. v životním prostředí – půda, sediment, voda, partikuly, vzduch, v biotě – tkáně, krevní frakce, moč, v přírodních a industriálních materiálech, kosmetika, produkty denní péče apod.)  umožňující vícenásobnou fragmentaci pomocí lineární iontové pasti. Technické řešení bude využíváno i při práci s malými objemy lidských vzorků z jednoho nástřiku bez nutnosti použití kombinace LC/MS a GC/MS technik (zejména dialkylfosfáty), pro stanovení polárních analytů jako jsou metabolity ftalátů, DINCH, metabolity polycyklických aromatických uhlovodíků, bisfenolů, bromovaných a organofosforových zpomalovačů hoření.

Od požadovaného technického řešení se vyžaduje ročně stanovení minimálně 6 000 vzorků při minimálním počtu 40 000 nástřiků. Je požadováno, aby v úhrnu min. 70% kapacit technického řešení mohlo být využito minimálně v rozsahu hmot v intervalu 5-1200 m/z. Pro ostatní aplikace a vývoj metod je požadován rozsah hmot min.  5 - 2000 m/z.

Technické řešení bude součásti Laboratoří stopové analýzy (LSA) RECETOX a bude od něj vyžadována plná kompatibilita s analytickými metodami vyvinutými a používanými LSA a výsledky stanovení budou integrovatelné do LIMS (laboratorní informační management systém) Recetox.

Zadavatel požaduje začlenit do systému stávající zařízení, sestavu kapalinového chromatografu Agilent 1290 Infinity, sestávající se z 5 modulů o sériových číslech: detektor DEBAF01837, kolonový termostat DEBAC04385, autosampler DEBAP02809, termostat DEBAK10299 a pumpa DEBAA02694.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně osobního počítače s příslušenstvím a odpovídajícím softwarovým řešením na bázi nízkorozlišovacího hmotnostního spektrometru s analyzátorem na bázi trojitého kvadrupólu.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

VYSVĚTLIVKY Žlutý text – neměnné požadavky Zadavatele na vlastnosti předmětu Veřejné zakázky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Pro rutinní analýzy (70% zmíněných kapacit) |  |
| Iontový zdroj umožňuje kombinovat techniky ionizace elektrosprejem a chemické ionizace za atmosférického tlaku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přepínání polarity v průběhu sběru dat, doba nutná na přepnutí polarity max. 5 ms | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém automatické kalibrace, ladění a optimalizace parametrů hmotnostní analýzy metodou přímého nástřiku roztoku analytů do zdroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hmotnostní analyzátor typu trojitý kvadrupól s lineární iontovou pastí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Rozsah hmot min. 5-1200 m/z | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlost skenování hmotnostního spektra min.10000 Da/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém umožňuje skenovat min. v režimech: záznam hmotnostního spektra (full scan MS), záznam jednotlivých iontů (SIM), záznam reakcí prekurzor-produkt (MRM), záznam neutrálních ztrát, záznam prekurzorových iontů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Detektor mimo osu iontového svazku s možností přímé detekce negativně nabitých iontů bez jejich konverze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Citlivost: reserpin (1 pg na kolonu), pozitivní mód, ionizace elektrosperejem, záznam reakce prekurzor-produkt (m/z 609→195)- poměr signálu k šumu min. 500000:1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Lineární dynamický rozsah detektoru min. 6 řádů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kompatibilní vakuový systém s dostatečným výkonem | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní PC stanice, operační systém Windows, LCD monitor s úhlopříčkou min. 22´´, bezdrátová klávesnice a myš | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Software: 2 licence softwaru pro ovládání systému, sběr a uložení dat, vyhodnocení dat. Řízení činností všech součástí systému, optimalizace, sběr dat, kvalitativní i kvantitativní zpracování dat v rámci jednoho řídícího softwaru Plně kontrolovatelná automaticky řízená kvantifikace a kontrola volitelných limitních parametrů SW řešení umožňuje integraci dat do laboratorního informačního systému (LIMS) zadavatele. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Pro vývoj metod a další nové oblasti výzkumu (30% zmíněných kapacit) |  |
| Technické řešení na bázi kapalinového chromatografu s plně kompatibilním hmotnostním spektrometrem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Iontový zdroj umožňuje kombinovat techniky ionizace elektrosprejem a chemické ionizace za atmosférického tlaku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přepínání polarity v průběhu sběru dat, doba nutná na přepnutí polarity max. 5 ms | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém automatické kalibrace, ladění a optimalizace parametrů hmotnostní analýzy metodou přímého nástřiku roztoku analytů do zdroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hmotnostní analyzátor typu trojitý kvadrupól s lineární iontovou pastí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Rozsah hmot min. 5 - 2000 m/z | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlost skenování hmotnostního spektra min. 10000 Da/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém umožňuje skenovat min. v režimech: záznam hmotnostního spektra (full scan MS), záznam jednotlivých iontů (SIM), záznam reakcí prekurzor-produkt (MRM), záznam neutrálních ztrát, záznam prekurzorových iontů a MS3 s izolací prekurzoru pro každý stupeň MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Detektor mimo osu iontového svazku s možností přímé detekce negativně nabitých iontů bez jejich konverze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Citlivost: reserpin (1 pg na kolonu), pozitivní mód, ionizace elektrosperejem, záznam reakce prekurzor-produkt (m/z 609→195)- poměr signálu k šumu min. 500000:1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Lineární dynamický rozsah detektoru min.6 řádů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost práce s kolonami až do průměru 4,6 mm, délkou do 150 mm a s náplněmi o průměru částic <2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Pracovní tlak binárního čerpadla a celého systému do min. 1200 bar | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Čerpadlo: Binární gradient (lineární, konvexní i konkávní), vysokotlaké míchání mobilní fáze, možnost přepínání mezi čtyřmi složkami Průtok: min. 0 – 2,0 ml/min Požadovaná přesnost průtoku <0,1 % RSD, přesnost gradientu <0,2% RSD Mrtvý objem <100μl Kompenzace kompresibility Automatický a programovatelný oplach pístů Vakuová odplyňovací jednotka | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Automatický dávkovač: Min. rozsah: 0,1 – 100 μl bez výměny dávkovací smyčky Programovatelný nástřik vzorku Min. 90 vialek nebo 2 mikrotitrační desky (96 jamek) Temperovatelný v rozsahu min. +4ºC - +40ºC | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Kolonový termostat: Temperovatelný v rozsahu min. +10º až + 80ºC Stabilita teploty ± 0,1 ºC Pro kolony do 150 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Kompatibilní vakuový systém s dostatečným výkonem | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní PC stanice, operační systém Windows, LCD monitor s úhlopříčkou min. 22´´, bezdrátová klávesnice a myš | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Software: 2 licence softwaru pro ovládání systému, sběr a uložení dat, vyhodnocení dat. Řízení činností všech součástí systému, optimalizace, sběr dat, kvalitativní i kvantitativní zpracování dat v rámci jednoho řídícího softwaru Plně kontrolovatelná automaticky řízená kvantifikace a kontrola volitelných limitních parametrů SW řešení umožňuje integraci dat do laboratorního informačního systému (LIMS) zadavatele. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.