## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technická specifikace "Detektor pro elektronovou difrakci "
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětěm zakázky je dodání detektoru elektronů pro mikroskop Thermo Scientific Talos Arctica G2 s primárním určením pro akvizici dat pomocí elektronové difrakční tomografie za kryo-podmínek na krystalech proteinů a malých molekul. Součástí dodávky je kompletní instalace zařízení v místě pracoviště zadavatele (CEITEC, Kamenice 5, budova A35, Brno) a odborné zaškolení pro používání přístroje v délce trvání alespoň dvou pracovních dnů.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Dodané zařízení je umístěno v ose mikroskopu a připevněno ve spodní části detekční jednotky pro stávající kamery Ceta a Falcon3 | ano | Vyplní dodavatel
Připojení kamery nezpůsobuje zvýšení tlaku uvnitř detekční jednotky mikroskopu. | ano | Vyplní dodavatel
Velikost senzoru kamery je minimálně 512 x 512 pixelů. | ano | Vyplní dodavatel
Fyzická velikost jednoho pixelu je minimálně 50 x 50 µm. | ano | Vyplní dodavatel
Detektor pracuje v režimu počítání jednotlivých elektronů (electron counting). | ano | Vyplní dodavatel
Rychlost vyčítání dat (frame rate) je vyšší než 2000 Hz při vyčítání z oblasti o velikosti minimálně 512 x 512 pixelů. | ano | Vyplní dodavatel
Dynamický rozsah při vyčítání nejkratšího měřitelného obrazu (frame) je minimálně 16 bitů. | ano | Vyplní dodavatel
Detektor umožňuje měření elektron difrakčních dat bez nutnosti zastínění primárního elektronového svazku. | ano | Vyplní dodavatel
Zařízení je plně integrované do ovládacího software mikroskopu (TEM Imaging and Analysis), nebo je plně integrované do open source programu pro měření dat na mikroskopu SerialEM. | ano | Vyplní dodavatel
Procesní jednotka detektoru umožňuje připojení do počítačové sítě pomocí 1 Gb ethernet (RJ45) kabelu nebo 10 Gb optického kabelu. | ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je podrobná dokumentace s operačními postupy a manuály k detektoru a jednotlivým periferním zařízením. | ano | Vyplní dodavatel
Záruka na zařízení a veškeré jeho součásti je minimálně 24 měsíců. | ano | Vyplní dodavatel
Instalaci detektrou a integrací do software nedojde k omezení nebo zrušení žádné stávající funkce sytému do kterého je detektor instalován pokud toto nebude předem odsouhlaseno zadavatelem | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).