Autokorelátor

Popis zařízení a jeho využití

Optický autokorelátor bude využíván pro vědecké experimenty spektroskopické laboratoře, jako součást již funkčního, počítačem řízeného femtosekundového laserovém systému pro měření kinetik reakcí, s nastavitelnou excitační vlnovou délkou. Optický autokorelátor je určen k přesnému měření doby trvání laserového pulzu v systému pro sledování ultrarychlých chemických reakcí např. metodou Pump&Probe. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně nezbytného vybavení potřebného pro provoz zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměry přístroje, s ohledem na prostorové umístění v systému pro sledování ultrarychlých chemických reakcí laboratoře, nesmí přesáhnout 500 x 500 x 500 mm (š x h x v) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Autokorelátor musí zajistit minimální měření v rozsahu doby trvání (délky) pulsů od 50 fs do 1 ps | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení musí zajistit pokrytí optického svazku o vlnových délkách 387 nm, 460 nm, 532 nm, 775 nm, při průměru optického svazku 2–4 mm, s energií, při opakovací frekvenci laseru 425 Hz: <40 µJ (775 nm), <20 µJ (532 nm), <5 µJ (387 nm) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj musí umožnit měření pulsů při opakovacích frekvencích laseru 425 Hz i 1 kHz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení přístroje pracuje minimálně s lineárně polarizovaným svazkem světla | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Funkce přístroje, po zavedení optického svazku, je zcela automatická | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky přístroje je řídící jednotka, která musí zajistit vizualizaci délky pulsů a centrální vlnové délky v reálném čase (např. křivka/graf autokorelační funkce, hodnoty v jednotkách fs/ps, nm) pomocí vlastního zobrazovacího zařízení (např. externí LCD display) nebo vzdáleným připojením/interface do externího PC zadavatele s OS Windows 7 a vyšší (např. pomocí TCP/IP, USB apod.) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je veškeré příslušenství nezbytné k uvedení přístroje do provozu a také potřebné softwarové vybavení pro vizualizaci výsledků měření řídící jednotky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.