## CELLIM konfokal
Super rozlišovací světelný fluorescenční mikroskop
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Plně motorizovaný invertovaný fluorescenční mikroskop pro pozorování živých organizmů/buněk, který svým rozlišením přesahuje Abbeho difrakční limit klasických světelných mikroskopů. Mikroskop musí být schopný překonat tento limit minimálně dvěma způsoby. 1) Strukturovaná iluminace (SIM) a 2) lokalizace jednotlivých fluorescenčních molekul (SMLM) jako jsou techniky STORM, PALM. Mikroskop musí být schopen měnit úhel nastavení laserového paprsku, aby bylo možné dosáhnout osvětlení pouze v tenké rovině nad krycím sklíčkem - TIRF. Strukturovaná iluminace musí být dosažena tak, aby byla maximálně šetrná k preparátu, rychlá, robustní a umožňovala snímat a analyzovat procesy v živých organismech/buňkách po dobu několika hodin/dní. Pro pozorování živých preparátů je mikroskop vybaven inkubační komorou s řízenou teplotou a CO2. Mikroskop musí být vybaven minimálně dvěma identickými kamerami pro souběžné snímání dvou různých fluorochromů. Mikroskop je zcela řízen připojeným PC se software. Pro rychlé zpracování obrazů je mikroskop vybaven výkonnou offline pracovní stanicí s vysokou kapacitou úložiště, na kterou je možno přímo ukládat surová mikroskopická data a zároveň tyto data souběžně zpracovávat.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota (hodnotou "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.) | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. popisem, konkrétním odkazem na technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy apod.)
Mikroskop
plně motorizovaný invertovaný mikroskop s kontrolou teploty a koncentrace CO2, včetně velmi přesného motorizovaného skenovacího stolku s piezzo posunem v osách XYZ. Mikroskop je vybaven motorizovaným kondenzorem. | ano | Vyplní dodavatel
mikroskop je vybaven vnější inkubační komorou s kontrolou teploty vyhřívání. Komora je z tmavého materiálu, aby zabránila osvitu preparátu vnějším světlem. | ano | Vyplní dodavatel
externí dotykový displej pro ovládání motorizovaných částí mikroskopu, včetně fokusovacího kola | ano | Vyplní dodavatel
parametry XY piezo stolku: maximální rychlost posunu | 100 mm/sec nebo více | Vyplní dodavatel
parametry XY piezo stolku: rozsah posunu | 130 mm x 100 mm nebo více | Vyplní dodavatel
parametry XY piezo stolku: nejmenší krok posunu | 0.2 µm nebo méně | Vyplní dodavatel
parametry XY piezo stolku: opakovatelnost | max. chyba ±1 µm | Vyplní dodavatel
parametry XY piezo stolku: absolutní přesnost | ± 5 µm nebo lepší | Vyplní dodavatel
parametry Z piezo insertu: rozsah posunu | 100 μm nebo více | Vyplní dodavatel
parametry Z piezo insertu: nejmenší krok | 5 nm nebo méně | Vyplní dodavatel
plně motorizovaný karusel pro 6 nebo více objektivů | ano | Vyplní dodavatel
inkubační komora vzorku, nastavení koncentrace CO2 v rozsahu | 0-10% nebo více | Vyplní dodavatel
inkubační komora vzorku, kolísání koncentrace CO2 | max. ± 2% od nastavené hodnoty | Vyplní dodavatel
inkubační komora vzorku, nastavení teploty v rozshahu minimálně | 30 - 40 ℃ | Vyplní dodavatel
inkubační komora vzorku, kolísání teploty | max. ± 0.5% od nastavené hodnoty | Vyplní dodavatel
okuláry s 10x zvětšením a s korekcí dioptrií | ano | Vyplní dodavatel
autofokusovací systém nezávislý na obrazovém snímání, který udržuje konstantní vzdálenost objektivu od preparátu. Přesnost v ose Z | 100 nm nebo méně | Vyplní dodavatel
inzerty na stolek mikroskopu umožňující pozorování preparátů (podložní sklo), LabTec kultivační nádoby, petriho misky 35 mm | ano | Vyplní dodavatel
Objektivy
objektiv se zvětšením 10x, bez použití imerze, minimální numerická apertura (NA) | NA ≥ 0.3 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 40x s vodní imerzí a NA minimálně | NA ≥ 1.2 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 40x s olejovou imerzí a NA minimálně | NA ≥ 1.4 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 60 - 65x s olejovou imerzí a NA minimálně | NA ≥ 1.46 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 100x s olejovou imerzí a NA minimálně | NA ≥ 1.46 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 100x s olejovou imerzí a NA minimálně | NA ≥ 1.57 | Vyplní dodavatel
všechny objektivy jsou označeny elektronickým kódem pro automatické rozpoznání mikroskopem | ano | Vyplní dodavatel
Fluorescenční filtry
mikroskop je vybaven těmito turrety se sadami filtrů, které lze jednoduše měnit bez nutnosti kalibrace. Kostky jsou vybaveny elektronickým kódem pro automatické rozpoznání mikroskopem. Každý turret obsahuje filtry pro vizuální lokalizaci vzorku v DAPI, GFP, mCherry, Cy5. Pro přesné snímání pro SIM a SMLM pak tyto filtry | ano | Vyplní dodavatel
1) širokopásmové dvou až třípasmové filtry pry rychlé simultánní snímání, změna excitace pouze vypnutím/zapnutím laseru | ano | Vyplní dodavatel
pouze blokace laserů, LBF filtry pro všechny lasery | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pro DAPI, GFP a Cy5 | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pro GFP, mCherry | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery , emise pro DAPI a Cy5 | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pro DAPI, GFP, mCherry | ano | Vyplní dodavatel
2) úzkopásmové dvou a třípasmové filtry pro rychlé simultánní snímání, změna excitace pouze vypnutím/zapnutím laseru | ano | Vyplní dodavatel
pouze blokace laserů, LBF filtry pro všechny lasery | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pro DAPI, GFP a Cy5 | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pro GFP, mCherry | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery , emise DAPI a long pass od 655 nm | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emiseDAPI, GFP, mCherry | ano | Vyplní dodavatel
3) jednopásmové filtry pro sekvenční snímání jednoho fluorochromu | ano | Vyplní dodavatel
pouze blokace laserů, LBF filtry pro všechny lasery | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pouze DAPI | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pouze GFP | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pouze mCherry | ano | Vyplní dodavatel
excitace možná všemi lasery, emise pouze Cy5 | ano | Vyplní dodavatel
4) sada filtrů pro navázání laserů do optické dráhy | ano | Vyplní dodavatel
pouze blokace laserů, LBF filtry pro všechny lasery | ano | Vyplní dodavatel
Lasery
405 nm ± 5 nm pro excitaci DAPI o výkonu minimálně | 50 mW | Vyplní dodavatel
490 nm ± 5 nm pro excitaci GFP o výkonu minimálně | 500 mW | Vyplní dodavatel
560 nm ± 5 nm pro excitaci mCherry o výkonu minimálně | 500 mW | Vyplní dodavatel
640 nm ± 5 nm pro excitaci Cy5 o výkonu minimálně | 500 mW | Vyplní dodavatel
Modul strukturované iluminace (SIM)
SIM dosahuje v osách XYZ rozlišení (FWHM) | 120 nm x 120 nm x 300 nm nebo lepší | Vyplní dodavatel
motorizovaná výměna mřížek pro SIM podle objektivu a vlnové délky | ano | Vyplní dodavatel
různé typy individuálních mřížek optimalizovaných pro různé typy objektivů a osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
sekvenční snímání do počtu minimálně 4 fluorochromů | ano | Vyplní dodavatel
sekvenční snímání s automatickou výměnou mřížky a dalších komponentů | ano | Vyplní dodavatel
zorné pole pro SIM za použití 60 - 65 x objektivu, po zpracování obrazu | 78 μm x 78 μm nebo větší | Vyplní dodavatel
adaptér pro připojení dvou identických kamer na jeden port pro simultánní snímání dvou fluorochromů na dvě kamery současně. | ano | Vyplní dodavatel
adaptér obsahuje splittery pro výběr snímání na jednu nebo dvě kamery. | ano | Vyplní dodavatel
filtry v adaptéru umožňují simultánní dvoukamerové snímání GFP a mCherry. | ano | Vyplní dodavatel
filtry v adaptéru umožňují simultánní dvoukamerové snímání GFP a Cy5. | ano | Vyplní dodavatel
počet simultánně detekovaných fluorochromů | 2 | Vyplní dodavatel
rychlost snímání, minimálně s rozlišením 512 x 512 pixelů a expozičním čase 1 msec nebo více. Počet výsledných rekonstruovaných SIM obrázků | 17 SIM obrazů/sec nebo více | Vyplní dodavatel
speciální SIM režim umožňující extrémně rychlé snímání v ose Z, při rozlišení minimálně 512 x 512 pixelů. Minimální počet výsledných SIM obrázků | 50 SIM řezů nebo více / sec | Vyplní dodavatel
speciální SIM režim umožňující extrémně rychlé snímání v čase, při rozlišení minimálně 512 x 512 pixelů a expozičním čase 1 msec nebo více. Minimální počet výsledných SIM obrázků | 250 SIM obrazů nebo více/sec | Vyplní dodavatel
možnost mozaikového snímání s následným skládáním obrázků | ano | Vyplní dodavatel
možnost výběru plochy (ROI) pro snímání | ano | Vyplní dodavatel
TIRF
motorizované nastavení úhlu dopadu pro TIRF | ano | Vyplní dodavatel
simultánní TIRF 405 nm a ostatními lasery | ano | Vyplní dodavatel
Modul pro lokalizaci jednotlivých molekul (SMLM)
SMLM dosahuje v osách XYZ rozlišení minimálně | 30 nm x 30 nm x 80 nm nebo lepší | Vyplní dodavatel
plně motorizovaná optická dráha s volbami pro epifluorescenci (EPI), TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence), HILO (High Inclined Laminated Optical sheet) | ano | Vyplní dodavatel
individuální synchronizace zapínání laserů a kamery | ano | Vyplní dodavatel
motorizovaná prizma pro 3D PALM | ano | Vyplní dodavatel
simultánní snímání několika fluorochromů v SMLM režimu, počet | 2 nebo více | Vyplní dodavatel
rychlost snímání při SMLM režimu, minimálně 512 x 512 pixelů | 200 snímků/ sec nebo více | Vyplní dodavatel
zorné pole pro lokalizační režim za použití 60-65 x objektivu | 80 μm x 80 μm nebo větší | Vyplní dodavatel
zorné pole pro lokalizační režim za použití 100x objektivu | 50 μm x 50 μm nebo větší | Vyplní dodavatel
korekce laterálního i axiálního posunu | ano | Vyplní dodavatel
Kamery
počet identických kamer | 2 nebo více | Vyplní dodavatel
kvantová účinnost (quantum efficiency) kamer | 80% nebo více | Vyplní dodavatel
velikost pixelu, X x Y | 6.5 μm x 6.5 μm nebo menší | Vyplní dodavatel
počet pixelů, minimálně X x Y | 1280 x 1280 | Vyplní dodavatel
dynamický rozsah, minimálně | 15 bitů | Vyplní dodavatel
kamery jsou vybaveny systémem aktivního vodního chlazení | ano | Vyplní dodavatel
Ovládací počítač mikroskopu a software
výkonná pracovní stanice pro kompletní ovládání mikroskopu s minimálně 8-jádrovým procesorem, 192 GB RAM, 8TB HDD, výkonná grafická karta s CUDA technologií a pamětí minimálně 8 GB, 2x10Gb síťové připojení a minimálně 31" LED monitorem s rozlišením alespoň 3840×2160 bodů. Stanice obsahuje software pro snímání a ovládání mikroskopu s funkcemi snímání: výměna mřížek, více kanálů, Z-stack, více pozic, mozaika, časosběrné snímání. Pokročilé 3D zobrazování, modelování různých typů 3D zobrazení. Výpočet SIM i SMLM dat jako součástí software mikroskopu. Software umožňuje uložit uživatelské nastavení pro snímání. Software umožňuje přímé ukládání získávaných dat na offline stanici, kde může souběžně probíhat analýza těchto dat. Software dále umožňuje nastavení akvizičních paramterů a získání akvizičních parametrů z uložených obrázků. | ano | Vyplní dodavatel
Pracovní stanice pro ukládaní a analýzu dat a offline software
Výkonná pracovní stanice s úložištěm pro rychlé simultánní ukládání surových dat a jejich analýzu. Offline stanice obsahuje stejné softwarové moduly jako stanice mikroskopu. Stanice je přímo propojená s mikroskopickým systémem linkou s rychlostí alespoň 10 Gbit/s. Součástí dodávky alespoň 31" LED monitor s rozlišením alespoň 3840×2160 bodů. Stanice obsahuje výkonnou grafickou kartu pro GPU akcelerované výpočty. | ano | Vyplní dodavatel
CPU procesor pracovní stanice | 2 x CPU, každý minimálně s 24 jádry nebo více | Vyplní dodavatel
ECC RAM paměť pracovní stanice | 512 GB nebo více | Vyplní dodavatel
rychlé SSD úložiště s rychlostí toku dat minimálně 2400 Mbyte/s, kapacita | 10 TB nebo více | Vyplní dodavatel
výkonná grafická karta pro GPU akcelerované výpočty | ano | Vyplní dodavatel
RAM GDDR6 grafické karty | 24 GB nebo více | Vyplní dodavatel
počet CUDA cores grafické karty | 4600 nebo více | Vyplní dodavatel
kapacita HDD úložiště | 50 TB nebo více | Vyplní dodavatel
rychlost zápisu na HDD úložiště | 800 MB/sec nebo více | Vyplní dodavatel
možnost připojení dalších zařízení o rychlosti 10 Gbit/s | ano | Vyplní dodavatel
možnost budoucího rozšíření kapacity HDD úložiště na kapacitu alespoň | 500 TB nebo více | Vyplní dodavatel
ethernet připojení | 2 x 10 Gbit/sec | Vyplní dodavatel
Příslušenství
aktivní antivibrační stůl s kovovou konstrukcí a s kompresorem | ano | Vyplní dodavatel
UPS dostatečné kapacity pro zajištění alespoň 5 minut nepřerušeného chodu celého systému včetně řídícího PC i pracovní stanice pro ukládaní a analýzu dat v případě výpadku napájení z rozvodné sítě. UPS musí umožňovat monitoring stavu baterií | ano | Vyplní dodavatel
kalibrační vzorek pro SIM | ano | Vyplní dodavatel
Záruční doba
záruční doba pro všechny komponenty, včetně PC, laserů a světlovodičů. | 24 měsíců nebo více | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího