Fluorimetr

Popis zařízení a jeho využití

Fluorimetr je používán pro měření fluorescenčních emisních a excitačních spekter látek a směsí vznikajících jako produkty organických syntéz. Díky možnosti zaznamenávání spekter v průběhu času je možné ve specifických případech sledovat vývoj reakce nebo změny koncentrace měřené látky v čase.

Fluorimetr bude využíván pro měření v UV-Vis-NIR oblasti pro měření cyaninů, ICG a nových látek s podobnými vlastnostmi.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Z důvodu omezeného prostoru v laboratoři požadujeme max. rozměry fluorimetru bez řídící stanice 60 x 60 cm (Š x H) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Systém umožňuje studium kapalných vzorků (roztoků) v režimu absorpčního měření a fluorescenčního emisního i excitačního měření | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Systém umožňuje sledování časové závislosti (kinetiky) měřených absorpčních a emisních spekter | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Přístroj umožňuje měření i bez držáku vzorku | (Dodavatel uvede ANO/NE ) |
| Rozsah vlnových délek pro měření min. 250 až 1000 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Přesnost měření vlnových délek alespoň ± 1 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Poměr signálu k šumu (citlivost) pro fluorescenci min. 6000:1 RMS | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Doba snímání celého spektra max. 100 ms | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah měřené absorbance min. 0 až 2 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Přesnost měření absorbance alespoň ± 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní notebook vhodný k bezchybnému provozu zařízení vybavený operačním systémem Windows 10 | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Software umožňuje min. simultánní snímání absorpčního i emisního spektra, jejich (společné) vykreslení jako závislost absorbance/intenzity na vlnové délce a tvorbu koncentračních závislostí a měření kinetik (1 licence) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Možnost exportu dat min. do ASCII souboru pro další zpracování | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.