## Konfigurace A
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Centrifugy pro Ceitec MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Stolni centrifuga chlazená s výkyvným rotorem pro objemy 15ml-50 ml a mikrodestičky. Je požadován 1 kus
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Stolní chlazená velkokapacitní centrifuga | Ano | Vyplní dodavatel
Maximální dosažitelné otáčky alespoň (úhlový rotor, otáček za minutu) | 10 000 rpm | Vyplní dodavatel
Maximální dosažitelná odstředivá síla alespoň (úhlový rotor,rcf) | 11 000 x g | Vyplní dodavatel
Maximální dosažitelná kapacita alespoň (výkyvný rotor) | 4 x 750 ml | Vyplní dodavatel
Nastavení rozsahu teplot s krokem 1°C alespoň v rozsahu | -10°C až +40 °C | Vyplní dodavatel
Alespoň 10 akceleračních a 10 brzdících stupňů | Ano | Vyplní dodavatel
Nastavení doby centrifugace alespoň v rozsahu od 1 minuty až do 99 hodin nebo kontinuální | Ano | Vyplní dodavatel
Současné zobrazení aktuálních a nastavených otáček, teploty a času | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost tvorby a uložení alespoň 15 uživatelských programů chráněných proti přepsání např PINem | Ano | Vyplní dodavatel
Automatická detekce rotorů | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost nouzového otevření víka rotorového prostoru v případě výpadku el. proudu bez použití nástrojů | Ano | Vyplní dodavatel
Detekce imbalance rotoru | Ano | Vyplní dodavatel
Výkyvný rotor s max kapacitou 4 x 750 ml součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Maximální dosažitelná odstředivá síla alespoň | 5200 g | Vyplní dodavatel
Tolerance nevyváženosti protilehlých pozic minimálně 10 gramů | Ano | Vyplní dodavatel
2 ks adaptérů pro 50 ml kónické zkumavky typy Falcon, minimálně 7 pozic | Ano | Vyplní dodavatel
2 ks adaptérů pro 15 ml kónické zkumavky typy Falcon, minimálně 14 pozic | Ano | Vyplní dodavatel
2 ks adaptérů pro 250 ml lahve průměru 120 mm, jedna lahev na adaptér | Ano | Vyplní dodavatel
6 ks polypropylenových lahví 250 ml, s uzávěrem, | Ano | Vyplní dodavatel
Dvojice adaptérů/závěsů na mikrotitrační destičky s maximální odstředivou silou minimálně 4 000 xg | Ano | Vyplní dodavatel
Z důvodu možnosti umístění v laboratori na stole je maximální velikost (š x v x h) | 800 x 400 x 800 mm | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Konfigurace B
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Centrifugy pro Ceitec MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Stolni centrifuga chlazená s rotorem pro alespoň 24 mikrozkumavek, je požadován 1 kus |  |  | Centrifuge 5424 R
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Stolní chlazená centrifuga | ano | Vyplní uchazeč
Rozsah nastavení otáček minimálně | 100 - 15 000 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální RCF minimálně | 21000 g | Vyplní uchazeč
Krok nastavení otáček | Max 50 rpm | Vyplní uchazeč
Automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
Možnost nastavení času centrifugace v rozmezí nejméně | 30 s až 9 h | Vyplní uchazeč
Možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
Tlačítko pro rychlé stočení vzorků | ano | Vyplní uchazeč
Nastavení teploty v rozsahu | alespoň -5°C až +40°C | Vyplní uchazeč
Minimální teplota při maximální rychlosti | nejvýše 5°C | Vyplní uchazeč
Funkce předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
Tichý provoz, hlučnost max | do 55dB | Vyplní uchazeč
Nastavitelná rychlost zrychlení/brždění, zrychlení do maximálních otáček a brždění při plném obsazení | do 20s | Vyplní uchazeč
Možnost manuálního otevření centifugy při výpadku napájení | ano | Vyplní uchazeč
Maximální pudorysné rozměry (š x h) | 30 cm x 50 cm | Vyplní uchazeč
Mmaximální výška s otevřeným víkem | Do 55 cm | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
Rotor autoklávovatelný při 121°C | ano | Vyplní uchazeč
Požadovaná minimální kapacita | 24 x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
Dosažitelné RCF úhlového rotoru | ≥ 21000 x g | Vyplní uchazeč
Těsné víko rotoru pro biohazard vzorky | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Konfigurace C
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Centrifugy pro Ceitec MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Stolni centrifuga nechlazená s rotorem pro alespoň 24 mikrozkumavek, je požadováno dodání 4 kusů
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Stolní nechlazená centrifuga, celkem 4 kusy | ano | Vyplní uchazeč
Rozsah nastavení otáček minimálně | 100 - 15 000 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální RCF minimálně | 21000 g | Vyplní uchazeč
Krok nastavení otáček | Max 100 rpm | Vyplní uchazeč
Automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
Možnost nastavení času centrifugace v rozmezí nejméně | 30 s až 9 h | Vyplní uchazeč
Funkce odloženého startu, možno nastavit čas odložení alespoň v intervalu | 10 s - 1 hod | Vyplní uchazeč
Možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
Tlačítko pro rychlé stočení vzorků | ano | Vyplní uchazeč
Odpočítávání času až po dosažení nastavených ot/min | ano | Vyplní uchazeč
Alespoň 3 programová tlačítka pro uložení uživatelem definovaných programů | ano | Vyplní uchazeč
Tichý provoz, hlučnost max | do 55dB | Vyplní uchazeč
Nastavitelná rychlost zrychlení/brždění, zrychlení do maximálních otáček a brždění při plném obsazení | do 15 s | Vyplní uchazeč
Maximální pudorysné rozměry (š x h) | 25 cm x 40 cm | Vyplní uchazeč
Maximální výška s otevřeným víkem | Do 55 cm | Vyplní uchazeč
Snadné uzavření víka s motorickým dovřením | ano | Vyplní uchazeč
Možnost použití úhlového rotoru pro 5 ml zkumavky s konickým dnem s max RCF alespoň 20000 x g | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml celkem 4 kusy
Rotor autoklávovatelný při 121°C | ano | Vyplní uchazeč
Požadovaná minimální kapacita | 24 x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
Dosažitelné RCF úhlového rotoru | ≥ 21000 x g | Vyplní uchazeč
Těsné víko rotoru pro biohazard vzorky | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).