Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | EXC 2011/2012 HPLC systém (2ks) |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00005807"https://zakazky.muni.cz/vz00005807 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| a) Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 88 % | Nabídková cena za Systém A činí 0000 Kč bez DPH Nabídková cena za Systém B činí 0000 Kč bez DPH Celková nabídková cena za obě sestavy činí 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou celkovou nabídkovou cenu ve výši 3.367.768,60 Kč bez DPH, přičemž cena Systém A nesmí překročit částku 1.942.148,76 Kč bez DPH a cena Systém B nesmí překročit částku 1.425.619,83 Kč bez DPH |
| b) Kritérium Servisní a aplikační podpora - periodická bezpečnostní prohlídka (Systém A) |  |  |
| Periodická bezpečnostní prohlídka stavu zařízení a funkčnosti všech součástí po dobu záruční lhůty min. 1x ročně na vyzvání | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| c) Kritérium Servisní a aplikační podpora - odborné pokročilé zaškolení (Systém A) |  |  |
| Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 5 hodin v pracovní den pro 1–5 osob v českém a anglickém jazyce na vyzvání po dobu záruční lhůty | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| d) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů (Systém A) | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| e) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu (Systém A) | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| f) Kritérium Servisní a aplikační podpora - periodická bezpečnostní prohlídka (Systém B) |  |  |
| Periodická bezpečnostní prohlídka stavu zařízení a funkčnosti všech součástí po dobu záruční lhůty min. 1x ročně na vyzvání | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| g) Kriterium Servisní a aplikační podpora - odborné pokročilé zaškolení (Systém B) |  |  |
| Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 5 hodin v pracovní den pro 1–5 osob v českém a anglickém jazyce na vyzvání po dobu záruční lhůty | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| h) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů (Systém B) | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy | 2% | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| i) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu (Systém B) | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy | 2% | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

# kvalifikacE

| Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující: - předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího obdobnému účelu, jak je uveden v ust. I.2) smlouvy. - hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) byla v součtu alespoň 1.683.884 Kč bez DPH; - dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

Systém A

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

Systém B

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

Systém A

| Minimální technické požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnost práce s kolonami až do průměru 4,6 mm, délkou alespoň 250 mm a s náplněmi o průměru částic >1,5 µm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Pracovní tlak čerpadla a celého systému do min. 600 bar (60 Mpa) až do průtoku 5 ml/min | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Kvarterní pumpa s vakuovým degaserem |  |
| Čtyřkanálový vakuový degaser | Vyberte ANO/NE |
| Průtok mobilní fáze nastavitelný min. v rozmezí 0,001 – 5 ml/min v 0,001 ml krocích | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| pH mobilní fáze v min. rozsahu 1 – 12 | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Senzor úniku mobilní fáze | Vyberte ANO/NE |
| Kit s nářadím nezbytný pro uživatelskou údržbu a čištění dle pokynů výrobce | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Temperovaný automatický dávkovač |  |
| Flow-through nástřikový systém | Vyberte ANO/NE |
| Objem nástřiku nastavitelný v min. rozmezí od 0,1 do 100 µl nastavitelný v 0,1 µl krocích a bez nutnosti výměny dávkovací smyčky | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Nástřik temperovaných vzorků bez narušení tepelné integrity prostoru vialek | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Programování dávkovacího cyklu – min. online derivatizace, příprava vzorku, ředění – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Automatická detekce vložení zásobníku vialek | Vyberte ANO/NE |
| Kapacita min. 100 ks 2ml vialek | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty Popište technické řešení |
| Programovatelný oplach dávkovací jehly | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Integrované temperování vzorků v min. rozsahu od 10 °C do 40 °C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Senzor úniku mobilní fáze | Vyberte ANO/NE |
| Temperovaný kolonový držák |  |
| Integrovaný termostat kolon s kapacitou min. 2 ks kolon s délkou 25 cm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty Popište technické řešení |
| 3µl tepelný výměník („heat exchanger“) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty Popište technické řešení |
| Teplotní rozsah min. od 20 °C do 60 °C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení Doplňte skutečné hodnoty |
| Senzor úniku mobilní fáze | Vyberte ANO/NE |
| Fluorescenční detektor |  |
| Pracovní rozsahy fluorescenčního detektoru min.: - excitační min. 200 – 1200 nm - emisní min. 200 – 1200 nm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Přesnost měření vlnové délky u fluorescenčního detektoru max. ± 3 nm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Rychlost sběru dat u fluorescenčního detektoru: min. 100 Hz | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Senzor úniku mobilní fáze | Vyberte ANO/NE |
| Detektor s diodovým polem (DAD) |  |
| Vlnová délka nastavitelná min. v rozsahu 190 – 950 nm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Programovatelná šířka optické štěrbiny min. v rozsahu 1 – 16 nm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Sběr dat při min. 4 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Rychlost sběru dat min. 100 Hz | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení Doplňte skutečnou hodnotu |
| Senzor úniku mobilní fáze | Vyberte ANO/NE |
| Ovládací počítač a monitor |  |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní počítač, operační systém Windows, monitor s úhlopříčkou min. 24“, klávesnice a myš | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení Doplňte skutečné hodnoty |
| Ovládací software |  |
| - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému - sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů například do prostředí min. Microsoft Office (Excel, Word) - diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |

Systém B

| Minimální technické požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnost práce s kolonami až do průměru 4,6 mm, délkou do alespoň 300 mm a s náplněmi o průměru částic >2 mikrometry | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Pracovní tlak čerpadla a celého systému do min. 600 bar (60 Mpa) až do průtoku 5 ml/min | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Kvarterní pumpa s vestavěným vakuovým degaserem |  |
| Dvojice sériově zapojených pístů s plynule proměnným zdvihem | Vyberte ANO/NE |
| Nízkotlaké kvartérní směšování vysokorychlostním proporcionálním ventilem | Vyberte ANO/NE |
| Přesnost mísení gradientu ≤ 0,2 % RSD | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Vestavěný 4-kanálový vakuový degaser | Vyberte ANO/NE |
| Průtok mobilní fáze nastavitelný min. v rozmezí 0,001 – 10 ml/min v 0,001 ml krocích | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Softwarově nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| pH mobilní fáze v min. rozsahu 1 – 12,5 | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Součástí je aktivní oplach těsnění pístů | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Senzor úniku mobilní fáze | Vyberte ANO/NE |
| Možnost instalace aktivního vstupního ventilu pro větší robustnost míchání | Vyberte ANO/NE |
| Kit s nářadím nezbytný pro uživatelskou údržbu a čistění dle pokynů výrobce | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Automatický dávkovač s integrovaným termostatem kolon |  |
| Flow-through nástřikový systém | Vyberte ANO/NE |
| Objem nástřiku nastavitelný v min. rozmezí od 0,1 do 100 mikrolitrů nastavitelný v 0,1 mikrolitrových krocích a bez nutnosti výměny dávkovací smyčky | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Nástřik temperovaných vzorků bez narušení tepelné integrity prostoru vialek | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Přesnost nástřiku < 0,25 % RSD | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Programování dávkovacího cyklu – min. online derivatizace, příprava vzorku, ředění – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Automatická identifikace zásobníku vialek | Vyberte ANO/NE |
| Kapacita až 132 ks 2 ml vialek na dvou nezávislých zásobnících vialek umožňující 30 ks 6 ml vialek, nebo 66ks 2 ml a 15ks 6ml vialek | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení Doplňte skutečné hodnoty |
| Zásobník na 66 pozic 2 ml vialek součástí dodávky | Vyberte ANO/NE |
| Aktivní oplach dávkovací jehly (carryover) < 0,004 % (40 ppm) pro chlorhexidine při oplachu jehly | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Integrované temperování vzorků v min. rozsahu od 4 °C do 40 °C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Senzor úniku mobilní fáze | Vyberte ANO/NE |
| Integrovaný termostat kolon s kapacitou až 2 ks kolon pří délce 30 cm a 3 mikrolitrovým výměníkem („heat exchangerem“) a teplotním rozsahem nejméně do 80 °C | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení Doplňte skutečné hodnoty |
| Fluorescenční detektor |  |
| Zdroj světla - xenonová flash lampa | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Pracovní rozsah fluorescenčního detektoru min.: Excitační 200-1200 nm Emisní 200-1200 nm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Přesnost nastavení vlnové délky u fluorescenčního detektoru max. do ± 3 nm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Rychlost sběru dat u fluorescenčního detektoru: min. 70 Hz | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Průtočná cela o max. objemu 8 mikrolitrů | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Senzor úniku mobilní fáze v prostoru detektoru | Vyberte ANO/NE |
| Detektor s diodovým polem (DAD) |  |
| Vlnová délka nastavitelná min. v rozsahu 190-950 nm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Šum DAD < 0,7x10 -5 AU/cm Drift DAD < 0,9x10 -3 AU Tvorba vlastní knihovny spekter | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty Popište technické řešení |
| Programovatelná šířka optické štěrbiny min. v rozsahu 1-16 nm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Sběr dat nejméně při 8 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Online sběr spekter Rychlost sběru dat min. 120 Hz | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu Popište technické řešení |
| Průtočná cela o max. objemu 13 mikrolitrů s optickou dráhou do 10 mm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty |
| Senzor úniku mobilní fáze v prostoru DAD detektoru | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je kolona Poroshell 120 EC-C18 3,0x150mm, 2,7 mikrometru | Vyberte ANO/NE |
| Ovládací počítač a monitor |  |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní PC stanice, operační systém Windows, LCD monitor s úhlopříčkou min. 24´´, klávesnice a myš | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečné hodnoty Popište technické řešení |
| Kontrolní software |  |
| - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému - sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí min. Microsoft Office software (Excel, Word) - diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů - volná licence vyhodnocovacího SW | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

# vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 Smlouvy.

# Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce