## bioAFM s vysokým rozlišením
Příloha č. 1 - Technické podmínky BioAFM mikroskop s vysokým rozlišením pro studium nano-objektů a biomolekul
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je dodávka biologického mikroskopu atomárních sil (bioAFM) s vysokým rozlišením pro studium nano-objektů a biomolekul
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
skenování vzorkem, tak aby geometrie laser-hrot-detektor zůstávala konstantní | ano
vertikální přibližování hrotu, automatizované, softwarově řízené | ano
maximální velikost skenovaného vzorku, v průměru alespoň | 10 mm
maximální tloušťka skenovaného vzorku alespoň | 4 mm
kompaktní piezo skener pro všechny tři osy pohybu (XYZ) pro různé aplikace bez nutnosti výměny při změně modu měření/skenování | ano
rozsah pohybu skeneru v rovině XY alespoň | 8 µm
rozsah pohybu skeneru v ose Z alespoň | 2 µm
ochrana skeneru proti možnému poškození při skenování v kapalinách (proti poškození vylitím) | ano
možnost upgradovat přístroj o skener s vyšším či nižším skenovacím rozsahem | ano
skener pracovuje v režimu open loop | ano
Možnost o doplnění o skener pracující v režimu closed loop | ano
šum RMS sensoru v ose Z v typickém rozsahu měření nižší než | 30 pm
Skener dosahující v ideálních podmínkách atomárního rozlišení (na vzorku slídy nebo HOPG) | ano
digitální kontroler řídící skener, signály sledující pohyb a pozici kantilevru, se zpětnou vazbou na Z | ano
počet kanálů pro současný sběr dat alespoň | 6
velikost dat pro každý kanál alespoň | 5000 x 5000 pixelů
uživatelský přístup k vstupním i výstupním signálům pomocí BNC konektorů | ano
kontroler provádějící termické ladění kantilevru až do resonance alespoň | 2 MHz
alespoň dva nezávislé vysokorychlostní lock-in zesilovače s rozsahy minimálně | 1 kHz až 5 MHz
alespoň jeden středně rychlý lock-in zesilovač s rozsahem minimálně | 0.1 Hz až 50 kHz
možnost provádět změnu skenovacích parametrů - rychlost, velikost, offset, zesílení nebo další, v reálném čase | ano
rychlý sběr dat probíhající uvnitř kontroleru | ano
skenovací rychlost pro 2 kanály alespoň | 50 MHz
optické zobrazení vzorku a hrotu s pohledem shora, bez zásahu do optické cesty (zrcadla, hranoly,...) | ano
rozlišení pro optické zobrazení alespoň | 1,6 um
optická kamera s rozlišením alespoň | 5 megapixel
integrace optického zobrazení do softwaru pro ovládání AFM části | ano
systém fungující v modu zobrazení založeného na rychlém sběru silových křivek | ano
možnost měřit v různých AFM módech bez nutnosti měnit skener | ano
mod zobrazení laterálních frikčních sil a zobrazení silových interakcí | ano
semikontaktní resp. nekontaktní (tapping) mod | ano
nekontaktní mod s možností fázového kontrastu | ano
mód měření magnetických a elektrických sil | ano
mod měření povrchového potenciálu | ano
mod sběru silových křivek s co nejvyšší rychlostí a s možností nastavení co nejmenší síly pro zpětnou vazbu | ano
jednoduchý AFM mód s automatickým nastavením skenovacích parametrů (zesílení, rychlost, setpoint, rozsah v ose Z) pro topografii i měření mechanických vlastností, dostupný pro měření na vzduchu i v kapalinách | ano
výše zmíněný mód umožňuje přímou kontrolou zobrazovací síly alespoň do 50 pN | ano
výše zmíněný AFM mód automaticky kompenzuje drift výchylky (deflection signal) | ano
výše zmíněný jednoduchý mód umožňuje získat požadovaný obraz pouze zvolením velikosti skenování - Automatizovaný mód sám mění další potřebné parametry | ano
mody záznamu mechanických vlastnosti jako modul pružnosti, adheze, deformovatelnost, disipace pro každý měřený bod, záznam a zobrazování v reálném čase korespondující s topografií (zobrazení musí být v jednotkách SI) | ano
možnost vytvořit mapu mechanických vlastností, jako tvrdost, adheze, disipace a deformovatelnost | ano
Interakce mezi hrotem a vzorkem musí být v podobě silových křivek zobrazována při měření v reálném čase | ano
volně volitelná amplituda oscilace raménka při 2 kHz (s amplitudou < 1 nm – 300 nm; musí být možné oscilovat i při 8 kHz). | ano
možnost rozšíření o budoucí upgrade kontroly teploty v rozsahu alespoň | -30 až 230 °C
Systém (skener, skenovací stage a hlava s hrotem) musí být menší než | 210x210x360 mm
systém musí být vybaven pasivním antivibračním stolem | ano
napájení systému ze standardního síťového rozvodu 230 V / 50 Hz | ano
ovládací a vyhodnocovací program, řídící všechny funkce mikroskopu, umožňující zpracování obrazů, měření skenovaných objektů, redukci šumu, export obrazů do různých grafických a textových souborů | ano
Trvalá licence programu pro instalaci na 1 měřící a alespoň 2 další počítače (na nich pouze vyhodnocovací funkce) | ano
ovládací počítač pro záznam a zobrazení skenů | ano
velikost operační paměti RAM alespoň | 16 GB
alespoň 4-jádrový procesor | ano
operační systém založený na OS Windows | ano
datový pevný disk o kapacitě alespoň | 1TB
LCD monitory o úhlopříčce nejméně 27“ a širokými pozorovacími úhly, počet | alespoň 1
kalibrační vzorek pro ověření požadovaných vlastností | ano
součástí dodávky je sada hrotů | alespoň 50 kusů
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).