Analytické váhy (2 ks)

Analytické váhy A–1 ks

Popis přístroje a jeho využití

Analytické váhy doplní analytickou instrumentaci laboratoře stopové analýzy. Váhy budou určeny k vážení (navažování) reagencií, vzorků kapalin a tuhých látek s odečitatelností až 4 desetinných míst.

Analytické váhy jsou vybaveny automatickou interní justací nastavenou dle časového intervalu nebo při změně teploty okolního prostředí ovlivňující přesnost výsledků. Vážící nerezová miska je opatřena průhledným krytem, chránící prostor vážení proti pohybu vzduchu a prašnosti, s funkcí automatického otevírání a zavírání dvířek.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně nezbytného vybavení potřebného 
pro provoz zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměry těla vah (š x h) < 40 cm, z důvodu umístění na pracovní desku váhového stolu o rozměru 40 x 40 cm (š x h) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Provozní teplota vah v rozsahu 10 °C – 30 °C, relativní vlhkost 15 – 80 % | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení musí umožnit napájení ze sítě 230 V/50-60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/NE, skutečnou hodnotu a technickou specifikaci) |
| Maximální váživost v rozsahu 200 g – 220 g | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Odečitatelnost 0,1 mg | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Opakovatelnost (závaží) při 5% zatížení vah < 0,1 mg | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Linearita max. ± 0,3 mg | Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Limit přesnosti váhy (min. navážka vzorku dle US Pharmacopeia kap. 41 a 1251) je 82 mg | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Excentricita váhy max. 0,1 mg | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Doba ustalování ≤ 2 s | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatická interní justace dle časového intervalu nebo při změně teploty okolního prostředí | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Ochranný kryt vážící misky vah je vyroben z chemicky odolného materiálu (např. skla) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Technické řešení krytu vah obsahuje integrovaná automatická dvířka usnadňující procesy vážení | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Obsluha vah a zobrazení měřených hodnot dle zvoleného programu prostřednictvím dotykové obrazovky s barevnou grafikou a podsvícením (čitelnost za sníženého osvětlení laboratoře nebo ve tmě). Display obrazovky musí garantovat ovládání funkcí vah v ochranných rukavicích (typicky latexové nebo nitrilové). | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Programy (min. vážení, % vážení, počítání kusů, stanovení hustoty, kalibrace pipet) | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Vestavěné rozhraní (min. 1 x USB + min. 1 x Ethernet) k přenosu dat do počítače (OS MS Windows 10), FTP server, paměťové zařízení nebo do tiskárny v různých formátech (min. xml, csv ) | (Dodavatel uvede ANO/NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| K váze bude dodán kalibrační list vystavený některou z akreditovaných kalibračních laboratoří dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Analytické váhy B–1 ks

Popis přístroje a jeho využití

Analytické váhy doplní analytickou instrumentaci laboratoře organické syntézy. Váhy budou určeny k vážení (navažování) reagencií, vzorků kapalin a tuhých látek s odečitatelností až 4 desetinných míst.

Analytické váhy jsou vybaveny automatickou interní justací nastavenou dle časového intervalu nebo při změně teploty okolního prostředí ovlivňující přesnost výsledků. Vážící nerezová miska je opatřena průhledným krytem, chránící prostor vážení proti pohybu vzduchu a prašnosti.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně nezbytného vybavení potřebného 
pro provoz zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměry těla vah (š x h) < 40 cm, z důvodu umístění na pracovní desku váhového stolu o rozměru 40 x 40 cm (š x h) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Provozní teplota vah v rozsahu 10 °C – 30 °C, relativní vlhkost 15 – 80 % | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení musí umožnit napájení ze sítě 230 V‍/‍50‍-‍60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/NE, skutečnou hodnotu a technickou specifikaci) |
| Maximální váživost v rozsahu 300 – 320 g | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Odečitatelnost minimálně 0,1 mg | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Opakovatelnost (závaží) vah ≤ 0,1 mg | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Doba ustalování ≤ 3 s | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatická interní justace dle časového intervalu nebo při změně teploty okolního prostředí | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Ochranný kryt vážící misky vah je vyroben z chemicky odolného materiálu (např. skla) s integrovanými manuálně ovládanými dvířky | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Obsluha vah a zobrazení měřených hodnot dle zvoleného programu prostřednictvím dotykové obrazovky s barevnou grafikou a podsvícením (čitelnost za sníženého osvětlení laboratoře nebo ve tmě). Display obrazovky musí garantovat ovládání funkcí vah v ochranných rukavicích (typicky latexové nebo nitrilové). | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Programy (min. vážení, % vážení, počítání kusů, stanovení hustoty, kalibrace pipet) | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Vestavěné rozhraní (min. 1 x USB + min. 1 x Ethernet) k přenosu dat do počítače (OS MS Windows 10), FTP server, paměťové zařízení nebo do tiskárny v různých formátech (min. xml, csv ) | (Dodavatel uvede ANO/NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| K váze bude dodán kalibrační list vystavený některou z akreditovaných kalibračních laboratoří dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.