Technické podmínky

Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (FPLC) - 2 kusy

Popis přístroje a jeho využití

Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (FPLC), který bude používán k izolaci a purifikaci proteinů z buněčných homogenátů. K čištění proteinů budou využívány chromatografické přístupy, jako jsou: afinitní chromatografie, hydrofobní chromatografie, iontově výměnná chromatografie a gelová filtrace. Čisté proteiny budou dále podrobeny strukturní a funkční charakterizaci.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Průtok min. - max. v rozsahu alespoň 0.001 ≤ 50 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kompaktní velikost k umístění v chlazeném kabinetu max rozměru 55x50 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní tlak ≤ 20 Mpa | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UV-detektor 280 nm (zdroj světla - LED) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Uzavíratelný sběrač frakcí s bezpečnostními prvky pro ochranu zdraví uživatelů a s kazetami pro 96 jamkové destičky a 50 ml a 15 ml zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatické dávkování vzorku kontrolované vzduchovým senzorem (včetně jeho adaptéru) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládací software musí být schopen pracovat v multiúrovňovém režimu uživatelů, řídit sestavu, obsahovat šablony metod, úpravu elučních křivek, kalibrace, matematické modelování, uchovávání údajů o použitých kolonách | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Řídící PC musí svými parametry odpovídat nárokům řízených procesů a splňovat základní standardy, síťová karta | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Kompatibilita připojení kolon s kolonami firmy GE Healthcare. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření hodnoty tlakového spádu na koloně (tzv. delta P) v reálném čase | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je příslušenství - držák na láhve, Sample loop 1, 2 a 5 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Tlakové senzory z materiálu, který má vyšší bioinertnost než nerezová ocel | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.