Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | Výměna prozařovacího elektronového mikroskopu Tecnai F20 |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005844 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Minimální bodové rozlišení mikroskopu musí být 0.3 nm nebo lepší |
| --- |
| Minimální bodové rozlišení mikroskopu musí být 0.3 nm nebo lepší | 0000 nm |
| Kritérium Objektivová čočka pracuje při konstantním výkonu |
| Objektivová čočka pracuje při konstantním výkonu | ANO/NE |
| Kritérium Sférická aberace objektivové čočky musí být 2.7 mm nebo lepší |
| Sférická aberace objektivové čočky musí být 2.7 mm nebo lepší | 0000 mm |
| Kritérium Cryobox lze retrahovat pro zvýšení efektivity EDS měření. Plně motorizované ovládání pohybu cryoboxu |
| Cryobox lze retrahovat pro zvýšení efektivity EDS měření. Plně motorizované ovládání pohybu cryoboxu | ANO/NE |
| Kritérium Nárůst kontaminace na povrchu vzorku při měření za kryopodmínek je nižší než 1.0nm za hodinu během 24 hodinového testu |
| Nárůst kontaminace na povrchu vzorku při měření za kryopodmínek je nižší než 1.0nm za hodinu během 24 hodinového testu | 0000 nm |
| Kritérium Mikroskop je umístěn v celomikroskopovém krytu pro zajištění stabilních pracovních podmínek |
| Mikroskop je umístěn v celomikroskopovém krytu pro zajištění stabilních pracovních podmínek | ANO/NE |
| Kritérium DQE kamery při 200kV pro 0.5 Nyquistovy frekvence je vyšší než 8 %“ |
| DQE kamery při 200kV pro 0.5 Nyquistovy frekvence je vyšší než 8 %“ | 0000 % |
| Kritérium Dodané zařízení umožňuje retrofit kamery Falcon 3 EC včetně jeho plné integrace do ovládacího software mikroskopu |
| Dodané zařízení umožňuje retrofit kamery Falcon 3 EC včetně jeho plné integrace do ovládacího software mikroskopu | ANO/NE |
| Kritérium Součástí dodávky je retrahovatelný přímý detektor elektronů s velikostí senzoru minimálně 4k x 4k pixelů, rychlostí vyčítání dat minimálně 40fps, DQE při 200kV pro 0.5 Nyquistovy frekvence vyšší než 40 %, možností měření v režimu počítání elektronů (electron counting), který je plně integrovaný do řídicího software mikroskopu. Součástí detektoru je úložiště o kapacitě minimálně 50 TB s 10Gb připojením optickými vlákny pro rychlý přenos dat |
| Součástí dodávky je retrahovatelný přímý detektor elektronů s velikostí senzoru minimálně 4k x 4k pixelů, rychlostí vyčítání dat minimálně 40fps, DQE při 200kV pro 0.5 Nyquistovy frekvence vyšší než 40 %, možností měření v režimu počítání elektronů (electron counting), který je plně integrovaný do řídicího software mikroskopu. Součástí detektoru je úložiště o kapacitě minimálně 50 TB s 10Gb připojením optickými vlákny pro rychlý přenos dat | ANO/NE |

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Vyhotovil: Jméno, funkce