## FPLC
Příloha č. 1 - Technické podmínky Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (FPLC) - (1 ks)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (FPLC), který bude používán k izolaci a purifikaci proteinů z buněčných homogenátů. K čištění proteinů budou využívány chromatografické přístupy, jako jsou: afinitní chromatografie, hydrofobní chromatografie, iontově výměnná chromatografie a gelová filtrace. Čisté proteiny budou dále podrobeny strukturní a funkční charakterizaci.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
průtok min. - max. | 0.001 ≤ 50 ml/min | Vyplní dodavatel
kompaktní velikost k umístění v chlazeném kabinetu | max 55x50 cm | Vyplní dodavatel
maximální pracovní tlak alespoň | 20 Mpa | Vyplní dodavatel
UV-detektor 280 nm (zdroj světla - LED ) | ano | Vyplní dodavatel
Uzavíratelný sběrač frakcí s bezpečnostními prvky pro ochranu zdraví užitelů a s kazetami pro 96 jamkové destičky a 50 ml a 15 ml zkumavky. | ano | Vyplní dodavatel
Automatické dávkování vzorku kontrolované vzduchovým senzorem (včetně jeho adaptéru) s náhradní dávkovací pumpou | ano | Vyplní dodavatel
Ovládací software musí být schopen pracovat v multiúrovňovém režimu uživatelů, řídit sestavu, obsahovat šablony metod, úpravu elučních křivek, kalibrace, matematické modelování, uchovávání údajů o použitých kolonách. | ano | Vyplní dodavatel
řídící PC musí svými parametry odpovídat nárokům řízených procesů a splňovat základní standardy, síťová karta. | ano | Vyplní dodavatel
Kompatibilita připojení kolon s kolonami firmy GE Healthcare. | ano | Vyplní dodavatel
Měření hodnoty tlakového spádu na koloně (tzv.delta P) v reálném čase | ano | Vyplní dodavatel
Další příslušenství - držák na láhve, Sample loop 1, 2 a 5 ml. | ano | vyplní dodavatel
Tlakové senzory z materiálu který má vyšší bioinertnost než nerezová ocel | ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je náhradní pumpa na čerpání vzorků | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).