Kanálový stolní pipetor

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj, robotický pipetovací systém stolního typu, umožňující režim automatizovaného pipetování, dávkování, ředění a směšování z/do 24, 96 a 384 jamkových mikrotitračních destiček nebo rezervoárů na kapaliny v konfiguraci při práci s roztoky, kultivačními médii a biologickými vzorky.

Přístroj je určen pro výzkumné účely a experimenty v biochemické laboratoři a jeho kompaktní rozměry umožňují práci ve sterilních podmínkách využívaných laminárních boxů laboratoře.

Kompletní pipetovací systém se skládá z posuvné pipetovací jednotky s prostorem pro výměnné 24 nebo 96 kanálové pipetovací hlavy definovaných objemů v rozsahu min. 0,5 μL  až 1250 μL  uchycené k tělu pipetoru, přičemž technické řešení pipetovacího systému nevyžaduje opakované aretace pracovní plochy přístroje, v závislosti na výšce kapaliny v použitých mikrotitračních destičkách nebo rezervoárech.

Pracovní plocha pipetoru umožňuje umístění mikrotitračních destiček nejméně 3 různých formátů (24, 96 a 384 jamkových) s objemy v rozsahu min. 0.03 mL – 3 mL/jamka nebo rezervoárů na kapaliny identické velikosti jako 24, 96 a 384 jamkové mikrotitračních destičky s objemy v rozsahu min. 150 mL – 300mL.

Systém a jeho funkce jsou řízeny softwarem řídící jednotky instalované v PC uživatele, umožňující variabilní programování pipetovacích metod (nastavených výrobcem i uživatelsky) a realizaci popsaných úkonů 
dle zvoleného režimu.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně nezbytného příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přenosná kompaktní konstrukce s hmotností max 30 kg, umožňující manipulaci s celým pipetovacím systémem v rámci laboratoří nebo z/do laminárních boxů | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozměry pipetovacího systému max 45 x 30 x 55 cm (š x h x v), umožňující použití pipetoru ve laminárním boxu laboratoře o vnitřním rozměru 115 x 50 x 60 cm (š x h x v). | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj je konstruován pro pipetování při teplotách v rozsahu 10 – 40 °C a relativní vlhkosti <80% | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Přístroj bude napájen z elektrické sítě 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Přístroj obsahuje posuvnou pipetovací jednotku pro 24 nebo 96 kanálové pipetování prostřednictvím výměnných 24 nebo 96 kanálových pipetovacích hlav v rozsahu objemů min. 0,5 μL až 1250 μL | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení pipetovací jednotky umožňuje uživatelskou (manuální) výměnu pipetovacích hlav min. pro: 24 kanálové pipetování v rozsahu min. objemů 10–1250 μL , 96 kanálové pipetování v rozsahu min. objemů 0,5–1250 μL | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Pro 24 nebo 96 kanálové pipetovací hlavy lze využít špiček s úrovní čistoty, minimálně standardní, s filtrem nebo sterilní s rozsahem objemů min.: 300 a 1250 μL pro 24 kanálovou pipetovací hlavu, 12,5 , 50, 125, 300 a 1250 μL pro 96 kanálovou hlavu | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Technické řešení přístroje umožňuje rozpoznat formát mikrotitračních destiček nebo nádob, naplnění a vyprázdnění pipetovacích špiček umístěných v pipetovací hlavě (např. pomocí integrovaného pístu pro každý kanál pipetovací hlavy), regulovat rychlost nasávání a vypouštění kapalin | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Konstrukční řešení pracovní plochy pipetoru obsahuje min. 2 pozice, umožňující vložení 24, 96 a 384 jamkových mikrotitračních destiček o objemu v rozsahu min. 0,03 – 3 mL/jamka nebo rezervoárů na kapaliny o objemu v rozsahu min. 150–300 mL | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Technické řešení umožňuje pipetování, dávkování, ředění a směšování z/do 24 jamkových mikrotitračních destiček rozměru 127,76 x 85,48 mm; provedení min. sterilní nebo nesterilní, objem v rozsahu min. 0,03 – 3mL/jamka, 96 jamkových mikrotitračních destiček rozměru 127,76 x 85,48 mm; provedení min sterilní nebo nesterilní, objem v rozsahu min. 0,03 – 3mL/jamka, 384 jamkových mikrotitračních destiček rozměru 127,76 x 85,48 mm; provedení min. sterilní nebo nesterilní, objem v rozsahu min. 0,03 – 3mL/jamka, rezervoáru na kapaliny rozměru 127,76 x 85,48 mm, výška max. 45 mm; provedení min sterilní nebo nesterilní, objem v rozsahu min. 150 – 300 mL | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Technické řešení řídící jednotky pipetoru umožňuje automatické ovládání funkcí pro 24 nebo 96 kanálového pipetování z externího PC uživatele, v rámci minimálně 10 předdefinovaných programů: pipetování opakované pipetování sériové ředění pipetování/mixování ředění vzorků ředění vzorků/mixování variabilní nasávání variabilní dávkování zpětné pipetování manuální pipetování a současně možnost, uživatelem nastavovat min. 25 dalších programů dle aktuálních potřeb experimentu. | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Software řídící jednotky je kompatibilní s operačním systémem PC zadavatele, min. MS Windows 10 (aktualizaci SW zdarma po celou dobu životnosti pipetoru) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je min 96 kanálová pipetovací hlava s rozsahem objemů min. 10 μL - 300 μL, technické řešení pracovní plochy pipetoru, umožňující umístění 24, 96 nebo 384 jamkové mikrotitrační destičky nebo rezervoáru na kapaliny stejného rozměru, | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka zařízení (BTK) po dobu záruky minimálně 1x ročně na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.