## mikrovahy
Křemenné mikrováhy pro Ceitec MU Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku křemenných mikrovah s analýzou disipace se čtyřkanálovým mikrofluidním systémem pro sledování dějů na povrchu senzorů v reálném čase
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
zařízení umožňuje měření frekvence (Δf) a disipace (ΔD), obě veličini musí být možné meřit současně | ano | Vyplní dodavatel
základní frekvence měření nejvýše | 5 MHz | Vyplní dodavatel
Simultánní měření nejméně 7 harmonických frekvencí | ano | Vyplní dodavatel
Měření disipace musí být založeno na vypínání elektrického proudu a měření délky dozvuku | ano
Materiál senzoru | křemen, AT řez | Vyplní dodavatel
Velikost senzoru (průměr kruhu nebo strana čtverce) | min. 10 mm, max. 20 mm | Vyplní dodavatel
Maximální citlivost detekce hmotnosti v kapalině alespoň | 1 ng/cm2 | Vyplní dodavatel
Maximální citlivost detekce disipace v kapalině alespoň | 0,5 x 10-7
Šum peak to peak v kapalině | maximálně 0,2 Hz | Vyplní dodavatel
Šum RMS v kapalině | maximálně 0,1 Hz | Vyplní dodavatel
Maximální rychlost sběru dat pro jeden senzor a jednu frekvenci alespoň | 200 bodů/s | Vyplní dodavatel
Při požadavku na pomalejší sběr dat musí být systém schopen převést vysoké časové rozlišení na zlepšení poměru signál/šum | ano | Vyplní dodavatel
Regulace teploty v průtokových celách s odchylkou nejvíce | ± 0,02°C | Vyplní dodavatel
Nastavitelná rychlost průtoku média v průtokových celách alespoň | v rozsahu 0,05 – 1 ml/min | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky musí být nejméně 4 standardní průtokové cely, každá o minimálně jednom kanálu (senzoru) | ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky musí být nejméně 1 elektrochemická průtoková cela, o minimálně jednom kanálu (senzoru) | ano | Vyplní dodavatel
Systém musí umožňovat měření s libovolným počtem průtokových cel od 1 do 4 | ano | Vyplní dodavatel
Jednotlivé cely musí být možné libovolně kombinovat v rámci 4-pozicového systému. | ano | Vyplní dodavatel
Systém musí umožnit zapojit cely vůči sobě paralelně - každý ze 4 vzorků prochází jednou celou | ano | Vyplní dodavatel
Systém musí umožnit zapojit cely vůči sobě sériově – 1 vzorek postupně prochází všemi 4 celami | ano | Vyplní dodavatel
Systém musí umožnit zapojit cely vůči sobě paralelně 2+2 – každý ze 2 vzorků prochází současně 2 celami | ano | Vyplní dodavatel
Systém musí umožnit zapojit cely vůči sobě sériově 2+2 – každý ze 2 vzorků prochází postupně 2 celami | ano | Vyplní dodavatel
Systém musí umožňovat budoucí rozšíření pro další aplikace alespoň o celu pro simultánní mikroskopická pozorování, elipsometrickou celu, otevřenou celu pro možnost přímého dávkování vzorku na senzor a celu pro měření v širokém teplotním rozsahu alespoň 4 až 150°C. | ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky musí být nejméně 5 testovacích senzorů se zlatým povrchem | ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky musí být nejméně 5 testovacích senzorů s povrchem SiO2 | ano | Vyplní dodavatel
Standardní průtoková cela musí umožňovat nastavitelnou teplotu měření alespoň v rozsahu | 20 až 60 °C | Vyplní dodavatel
Elektrochemická průtoková cela musí umožňovat nastavitelnou teplotu měření alespoň v rozsahu | 20 až 40 °C | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky příslušenství pro připojení k potenciostatu univerzálními konektory/krokodýlky (potenciostat není součástí dodávky) | ano | Vyplní dodavatel
Všechny součástky celystandardní i elektrochemické, které jsou v kontaktu s kapalinou musí být zhotoveny z chemicky odolných materiálů a musí být možné je demontovat za účelem samostatného očištění | ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je řídící PC pro plnohodnotné ovládání přístroje a vyhodnocování dat, s LCD s FullHD rozlišením | ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je na řídícím PC instalovaná trvalá licence software pro ovládání přístroje, tj. nastavení průtokových rychlostí a teploty pro jednotlivé průtokové cely, automatický nástřik vzorku, frekvenci a rychlosti sběru dat. Software musí zobrazovat měřená data v reálném čase ze všech průtokových cel a všech harmonických frekvencí současně | ano | Vyplní dodavatel
Software musí disponovat algoritmy pro pokročilou analýzu naměřených dat výpočet tloušťky a hmotnosti ultratenkých vrstev podle Sauerbreyovy rovnice, modelování viskoelastických vlastností tenkých vrstev a adsorbovaných molekul s využitím všech harmonických frekvencí, stanovení komplexního a ztrátového modulu. Software musí být schopen analyzovat reakční kinetiku a vypočíst kinetické konstanty | ano | Vyplní dodavatel
Software musí být možno instalovat na dalších nejméně 5 PC uživatele pro plnohodnotnou analýzu dat | ano | Vyplní dodavatel