PŘÍLOHA č. 2 zadávacích podmínek – Technická specifikace

Zadavatel poptává celkem 4 ks vysokootáčkových centrifug – 1 ks „typu A“ (viz níže) a 3 ks „typu B“) viz níže.

- Chlazená vysokootáčková centrifuga s příslušenstvím „typ A“ – 1 ks.

Popis přístroje a jeho využití

Chlazená vysokootáčková centrifuga ve stolním provedení bude sloužit k centrifugaci biologických vzorků, včetně krve.

Součástí přístroje je výkyvný rotor (s kryty pro hermetické uzavření závěsů) s adaptéry minimálně pro kónické a SARSTEDT zkumavky.

Součástí dodávky příslušenství centrifugy je kompatibilní, výkyvný rotor pro mikrotitrační destičky formátu SBS (min. 2 pozice, s kryty pro hermetické uzavření závěsů) a fixní úhlový rotor (s krytem pro hermetické uzavření rotoru) s minimální kapacitou 30 mikrozkumavek s vloženými izolačními kolonkami.

Chlazená vysokootáčková centrifuga bude využívána pro vědecko-výzkumné účely.

Dodavatel centrifugy je registrován pro servis zdravotnických prostředků pod Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně nezbytného příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Typ/Model | DOPLNÍ DODAVATEL |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení (max. rozměry šířka x hloubka 660 x 750 mm) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost přístroje (bez rotorů) ≤ 120 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu v kilogramech) |
| Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min. výkon centrifugy (RCF): 24000 x g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavení otáček v min. rozsahu 500–5000 rpm pro výkyvný rotor, 500–15000 rpm pro úhlový rotor, změna po 10 rpm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Displej zobrazující aktuální i předvolené parametry centrifugace a současně minimálně tyto parametry během centrifugace: otáčky rotoru, zbývající čas centrifugace, teplotu rotorového prostoru, počet stupňů akcelerace a decelerace (brždění) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Nastavení teplot v min. rozsahu -10 °C až +40 °C; změna po 1 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Při nečinnosti rotoru funkce udržování nastavené nižší než laboratorní teploty | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Funkce předchlazení centrifugy a rotoru před centrifugací pro zajištění konstantní teploty při centrifugaci | (Dodavatel uvede ANO/ Ne a technické řešení) |
| Funkce nastavení předchlazovací teploty na nižší než požadovanou teplotu při centrifugaci. | (Dodavatel uvede ANO/ Ne a technické řešení) |
| Možnost nastavení akcelerace / decelerace (brzdění): min. 7 stupňů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výměna rotoru bez použití nástroje/klíče, automatické uzamknutí rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Automatická identifikace rotorů (rozpoznání maximálních otáček a poloměr zvoleného rotoru) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automaticky přesný přepočet RCF/RPM s korekcí na poloměr rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Odpočet nastaveného času od startu až po dosažení nastavených otáček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Funkce krátkého točení s aktivací jedním tlačítkem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavení doby centrifugace v rozsahu min. 30 sekund – 99 hodin | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Funkce nastavení min. 90 programů centrifugace, přičemž v každém programu lze nastavit minimálně tyto parametry: čas centrifugace, teplotu, RCF nebo RPM a počet stupňů při akceleraci a deceleraci (brždění) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Motorizované uzavření a uzamčení víka po jeho zaklopení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Centrifuga je vybavena motorem s teplotní ochranou | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatické vypnutí otáčení při nevyváženosti rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hermetické krytování závěsů ve výkyvném rotoru pro rychlou a snadnou manipulaci s atestem biologické bezpečnosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je výkyvný rotor (s kryty pro hermetické uzavření závěsů) s adaptéry: pro minimálně 16 ks 50 ml kónických zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 36 ks 15 ml kónických zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 52 ks 9 ml SARSTEDT zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 52 ks 7,5 ml SARSTEDT zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 64 ks 4,9 ml SARSTEDT zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 64 ks 2,7 ml SARSTEDT zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g | (Dodavatel uvede ANO/ NE, popíše stručně technické řešení a uvede skutečné hodnoty parametrů) |
| Součástí dodávky je fixní úhlový rotor (s krytem pro hermetické uzavření rotoru) s minimální kapacitou 30 ks mikrozkumavek o objemu 1,5/2,0 ml, max. průměr 11 mm (např. typ Eppendorf), a to i s vloženými izolačními kolonkami („spin columns“) uvnitř mikrozkumavek (celková výška mikrozkumavky s kolonkou do 50 mm) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je výkyvný rotor pro mikrotitrační destičky formátu SBS (s krytem pro hermetické uzavření závěsů) s minimální kapacitou dvou pozic s formátem SBS | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Krytování závěsů nebo celého rotoru je bezzávitové | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Chlazená vysokootáčková centrifuga splňuje normu ISO 13485 a nese certifikát CE podle směrnice 98/79/EC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka (BTK) po dobu záruky minimálně 1x ročně na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, může být uvedené důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

- Chlazená vysokootáčková centrifuga s příslušenstvím „typ B“ – 3 ks.

Popis přístrojů a jejich využití

Chlazené vysokootáčkové centrifugy typu B ve stolním provedení umožňují (obdobně jako chlazená vysokootáčková centrifuga s příslušenstvím A) centrifugaci biologických vzorků, včetně krve.

Technická řešení vysokootáčkových centrifug typu B jsou shodná s chlazenou vysokootáčkovou centrifugou A.

Součástí přístrojů – centrifug typu B jsou pouze výkyvné rotory (s kryty pro hermetické uzavření závěsů) s adaptéry minimálně pro kónické a SARSTEDT zkumavky.

Centrifuga B musí současně garantovat plnou kompatibilitu s výkyvným rotorem pro mikrotitrační destičky formátu SBS (min. 2 pozice, s kryty pro hermetické uzavření závěsů) a fixním úhlový rotorem (s krytem pro hermetické uzavření rotoru) s minimální kapacitou 30 mikrozkumavek s vloženými izolačními kolonkami.

Chlazené vysokootáčkové centrifugy budou využívány pro vědecko-výzkumné účely.

Dodavatel centrifug je registrován pro servis zdravotnických prostředků pod Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení včetně nezbytného příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Typ/Model | DOPLNÍ DODAVATEL |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení (max. rozměry šířka x hloubka 660 x 750 mm) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost přístroje (bez rotorů) ≤ 120 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min. výkon centrifugy (RCF): 24000x g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavení otáček v min. rozsahu 500–5000 rpm pro výkyvný rotor, 500–15000 rpm pro úhlový rotor, změna po 10 rpm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Displej zobrazující aktuální i předvolené parametry centrifugace a současně minimálně tyto parametry během centrifugace: otáčky rotoru, zbývající čas centrifugace, teplotu rotorového prostoru, počet stupňů akcelerace a decelerace (brždění) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Nastavení teplot v min. rozsahu -10 °C až +40 °C; změna po 1 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Při nečinnosti rotoru funkce udržování nastavené nižší, než laboratorní teploty | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Funkce předchlazení centrifugy a rotoru před centrifugací pro zajištění konstantní teploty při centrifugaci | (Dodavatel uvede ANO/ Ne a technické řešení) |
| Funkce nastavení předchlazovací teploty na nižší než požadovanou teplotu při centrifugaci. | (Dodavatel uvede ANO/ Ne a technické řešení) |
| Možnost nastavení akcelerace / decelerace (brzdění): min. 7 stupňů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výměna rotoru bez použití nástroje/klíče, automatické uzamknutí rotoru. | (Dodavatel uvede ANO/ Ne a technické řešení) |
| Automatická identifikace rotorů (rozpoznání maximálních otáček a poloměr zvoleného rotoru) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automaticky přesný přepočet RCF/RPM s korekcí na poloměr rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Odpočet nastaveného času od startu až po dosažení nastavených otáček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Funkce krátkého točení s aktivací jedním tlačítkem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavení doby centrifugace v rozsahu min. 30 sekund – 99 hodin | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Funkce nastavení min. 90 programů centrifugace, přičemž v každém programu lze nastavit minimálně tyto parametry: čas centrifugace, teplotu, RCF nebo RPM a počet stupňů při akceleraci a deceleraci (brždění) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Motorizované uzavření a uzamčení víka po jeho zaklopení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Centrifuga je vybavena motorem s teplotní ochranou | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatické vypnutí otáčení při nevyváženosti rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hermetické krytování závěsů ve výkyvném rotoru pro rychlou a snadnou manipulaci s atestem biologické bezpečnosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Krytování závěsů nebo celého rotoru je bezzávitové | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je výkyvný rotor (s kryty pro hermetické uzavření závěsů) s adaptéry: pro minimálně 16 ks 50 ml kónických zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 36 ks 15 ml kónických zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 52 ks 9 ml SARSTEDT zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 52 ks 7,5 ml SARSTEDT zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 64 ks 4,9 ml SARSTEDT zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g pro minimálně 64 ks 2,7 ml SARSTEDT zkumavek s dosažitelným RCF min. 4600 x g | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Chlazená vysokootáčková centrifuga splňuje normu ISO 13485 a nese certifikát CE podle směrnice 98/79/EC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka (BTK) po dobu záruky, minimálně 1x ročně na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Prohlašuji, že mnou dodané plnění má všechny výše uvedené vlastnosti.

__________________________

PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO

(PODPIS DOPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL;

NENÍ TŘEBA UVÁDĚT JIŽ DO NABÍDKY)