Destičkový spektrofotometr

Popis přístroje a jeho využití:

Přístroj bude plnit funkci automatizovaného multifunkčního destičkového spektrofotometru s třepáním (lineárním i orbitálním) a zahříváním a kombinovanou detekcí absorbance, fluorescence a luminiscence. Přístroj bude dodán s aktuální verzí ovládacího softwaru, který umožní převod dat do tabulkového editoru (MS Excel), a bude nainstalován na počítači s parametry, které zajistí bezproblémovou funkci ovládacího softwaru. Přístroj bude možné rozšířit o modul pro měření absorbance ve standardní 10 mm kyvetě ve vertikální poloze a také 
o dávkovací stanici (injektory), která umožní automatické přídavky reagencií do jednotlivých jamek destičky. Předností přístroje, která zajistí jeho aplikační univerzálnost, bude měření absorbance a fluorescence v širokém rozmezí vlnových délek v celém rozsahu po jednom nanometru. Přístroj bude využíván pro měření růstových křivek individuálních mikroorganismů i syntetických mikrobiálních konsorcií tvořených kmeny, které budou značeny různými fluorescenčními proteiny (přístroj umožní měření absorbance a fluorescence v témže vzorku 
v rychlém sledu za sebou). Dále bude využíván pro široké spektrum mikrobiologických, biochemických 
a molekulárně biologických esejí zahrnujících ELISA, měření různých enzymových aktivit a kinetik, skrínink knihoven konstruovaných proteinů pro biotechnologické aplikace, měření koncentrace a čistoty nukleových kyselin (DNA/RNA) a proteinů, měření viability buněk (live-dead test), stanovování metabolitů (např. ATP, NADH/NADPH) či pro různé typy detekčních testů ve formátu mikrotitračních destiček s počtem jamek 6 až 384. Přístroj bude využit výzkumnými týmy z Oddělení mikrobiologie Ústavu experimentální biologie PřF MU při studiu přírodních mikrobiálních společenstev a individuálních mikrobiálních izolátů a výsledky získané měřením 
na tomto přístroji se uplatní i při konstrukci mikrobiálních biokatalyzátorů pro různé biotechnologické aplikace. Přístroj bude sloužit i k výukovým účelům.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně nezbytného příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Multifunkční destičkový spektrofotometr pro měření UV/VIS absorbance, fluorescence a luminiscence s možností pozdějšího rozšíření o další moduly | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření ve standardní mikrotitrační destičce (např. NUNC) s 6 až 384 jamkami s víčkem či bez víčka v základu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření absorbance a fluorescence v režimu "end-point" i kinetickém | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Skenování spektra zvolených vlnových délek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Skenování jamky destičky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost rozšíření o dávkovací stanici s až dvěma injektory pro automatické dávkování reagencií v objemech v objemech od 5 µl (jako minimální objem) v krocích po max 2 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost pozdějšího rozšíření o modul pro měření absorbance ve standardní 10 mm kyvetě ve vertikální poloze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Třepání destičky lineární i orbitální s uživatelsky nastavitelnou rychlostí i časem | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Termostatování měřícího prostoru min v rozsahu 5 °C nad teplotou okolí až 41°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Teplotní uniformita s odchylkou max. ± 1°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Teplotní přesnost s odchylkou max. ± 1°C při 37°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Xenonová lampa jako světelný zdroj | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlost čtení pro mód absorbance a fluorescence, max. 30 s / destičku (destička 96 jamek) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekční mód UV/VIS absorbance |
| Měřené spektrum – rozsah vlnových délek pro absorbanci min v rozsahu 230 – 999 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Volba vlnových délek v celém rozsahu po 1 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Rozsah měřené absorbance min 0 – 4 OD | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost měření ≤0.75% při při 260 nm, 0 – 2 OD | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Preciznost měření ≤0,25% při 260 nm, 0 – 2 OD | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Korekce délky dráhy průchodu světla (pathlength) při různých objemech tekutiny v jamce destičky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Detekční mód fluorescence |
| Vrchní detekce fluorescence | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spodní detekce fluorescence | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Citlivost měření (fluorescein) – vrchní detekce min 2 pM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost měření (fluorescein) – spodní detekce min 45 pM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelná výška optiky nad vzorkem pro zvýšení přesnosti měření fluorescence | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah vlnových délek excitace min v rozsahu 300 – 750 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah vlnových délek emise min v rozsahu 300 – 750 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Volba vlnových délek v celém rozsahu po 1 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Dynamický rozsah měření fluorescence v dekádách (řádech) nebo RFU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekční mód luminiscence |
| Měření luminiscence v rozsahu vlnových délek min v rozsahu 380 – 600 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost detekce „flash“ luminiscence (ATP) min. 20 amol/jamku | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost měření „glow“ luminiscence | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost měření „multicolor“ luminiscence | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření luminiscence v destičkách formátu 96 a 384 jamek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dynamický rozsah min 6 řádů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Další parametry a požadavky |
| Součástí dodávky je i aktuální verze ovládacího softwaru, který umožní převod naměřených dat do tabulkového editoru Microsoft Office Excel | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software nabízí možnost sestavování vlastních protokolů pro měření s kombinacemi různých kroků zahrnujících měření absorbance a fluorescence nebo luminiscence, třepání, zahřívání, apod. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je počítač s nainstalovaným operačním systémem (Microsoft Windows 10) a s předinstalovaným ovládacím softwarem k destičkovému spektrofotometru, s alespoň třemi USB porty a monitorem 17 palců. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájecí a komunikační kabely ke každému přístroji (spektrofotometr i PC) jsou součástí dodávky, jsou kompatibilní se zástrčkami používanými v ČR | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj bude plně funkční pro výše definované typy měření absorbance, fluorescence a luminiscence ihned po instalaci na místě dodání, bez nutnosti dokupování dalších komponent | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadavky na napájení 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozhraní pro připojení k PC USB, UTP | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí zprovoznění a instalace přístroje na místě dodání bude také otestování přenosu měřených dat do tabulkového procesoru (MS Excel), zaškolení obsluhy pro přípravu základních protokolů pro měření absorbance, fluorescence a luminiscence v 96-jamkové destičce. Bude ověřena možnost paralelního měření absorbance a fluorescence (zelený fluorescenční protein GFP a červený fluorescenční protein mScarlet) v kultuře bakteriálních buněk v 96-jamkové destičce a ověřena deklarovaná citlivost měření absorbance a fluorescence (fluorescein). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry přístroje: je vyžadováno stolní provedení přístroje (šířka max. 600 mm, hloubka max. 600 mm) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.