Část 1: Zařízení pro výrobu ultračisté vody (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení je určeno k přípravě ultračisté vody (Typ I dle ČSN ISO 3696) pro analýzu v oblastech mikrobiologie a molekulární biologie s předpokládanou spotřebou 5 l za den. Ultračistá voda je vyráběna z vody deionizované popř. upravené pomocí reverzní osmózy. Součástí dodávky je připojení zařízení k externímu zdroji upravené vody. Zařízení obsahuje vestavěnou UV lampu emitující záření s vlnovými délkami 185 a 254 nm k produkci ultračisté vody s nízkým obsahem organických látek pro aplikace citlivé na organické kontaminanty a filtrační modul pro produkci vody s nízkým obsahem endotoxinů, DNáz a RNáz pro aplikace v mikrobiologii a molekulární biologii. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Max. rozměry (výška x šířka x hloubka) 105 x 40 x 63 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stolní provedení včetně integrovaného zásobníku vody o objemu min. 5 l. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Produkce ultračisté vody max. 20 l za den | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení lze připojit k externímu zdroji deionizované vody popř. vody upravené reverzní osmózou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je připojení k externímu zdroji deionizované vody popř. vody upravené reverzní osmózou. Přípojným místem je ½“ trubka. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Obsah celkového org. uhlíku (TOC) max. 5 µg/l (ppb) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Splňuje požadavky na kvalitu vody dle normy ASTM D1193-06 (2018) pro: sodík - max. 1 µg/l chloridy - max. 1 µg/l křemík - max. 3 µg/l | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rezistivita min. 18,2 MΩ.cm (max. 0,055 µS.cm-1) při 25 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průtok min. 0,5 l/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Koncentrace endotoxinů < 0,001 EU/ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Koncentrace bakterií < 0,01 CFU/ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Koncentrace RNáz < 1 pg/ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Koncentrace DNáz < 5 pg/ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 2: Zařízení pro výrobu ultračisté vody (2 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení je určeno k přípravě ultračisté vody (Typ I dle ČSN ISO 3696) pro stopovou analýzu prvků a organických kontaminantů s předpokládanou spotřebou 5 l za den. Ultračistá voda je vyráběna z vody z vodovodního řádu. Součástí dodávky je připojení zařízení na vodovodní řád a vodovodní odpad. Zařízení obsahuje vestavěnou UV lampu emitující záření s vlnovými délkami 185 a 254 nm k produkci ultračisté vody s nízkým obsahem organických látek pro aplikace citlivé na organické kontaminanty. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Max. rozměry (výška x šířka x hloubka) 105 x 40 x 63 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stolní provedení včetně integrovaného zásobníku vody o objemu min. 5 l. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Produkce ultračisté vody max. 20 l za den | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení umožňuje programovatelné dávkování vody, kdy jednotlivý krok je v intervalu 5 – 250 ml vody. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah celkového org. uhlíku (TOC) max. 5 µg/l (ppb) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Splňuje požadavky na kvalitu vody dle normy ASTM D1193-06 (2018) pro: sodík - max. 1 µg/l chloridy - max. 1 µg/l křemík - max. 3 µg/l | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rezistivita min. 18,2 MΩ.cm (max. 0,055 µS.cm-1) při 25 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průtok min. 0,5 l/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Koncový filtr o velikosti pórů max. 0,2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je připojení zařízení na vodovodní řád (½“ trubka) a vodovodní odpad. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.