Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Skříňový hlubokomrazící box (13 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je hlubokomrazící systém, napojitelný na záložní chlazení, zaručující teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí a bezpečnost vzorků v něm dlouhodobě skladovaných.  Skladovány budou velmi cenné vzorky pocházející z populačních studií (krev, moč a další biologické vzorky), které slouží ke sledování vlivu životního prostředí a jiných stresorů na lidské zdraví. Součástí dodávky je také vnitřní skladovací systém skládající se z ocelových boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami pro systematické uskladnění kryotub se vzorky v kryoboxech s 81 pozicemi (standardní 2“ krabička). Součástí dodávky je také LN2/CO2 záložní systém včetně plně funkčního a kompatibilního propojení s hlubokomrazícím boxem. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení

| bod | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Min. objem 740 l s min. kapacitou 549 ks standardních 2‘‘ krabiček s pozicemi pro 81 vzorků. Max. výška hlubokomrazícího boxu umožňuje nastěhovat a provozovat tento box v místnosti s výškou stropu 240 cm. Maximální celková šířka boxu (tj. včetně madel a pantů) je 120 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.2. | Technické řešení obsahuje všechny vnitřní oddíly zaplněné skladovacím systémem skládajícím se z ocelových boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami pro systematické uskladnění standardních 2“ (palcových) krabiček na vzorky s 81 pozicemi za předpokladu, že do jedné zásuvky vnitřního skladovacího systému je uložena jedna řada (min. 4 ks) krabiček a krabičky nelze stohovat. Vysouvání zásuvek je přední. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| 1.3. | Teplota hlubokomrazícího boxu je nastavitelná min. v rozmezí -50 °C až -85 °C, s max. krokem 1 °C. Garance vnitřní teploty je min. -85 °C i při teplotě okolí 30 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.4. | 2 kompresory (duální nebo kaskádovitý systém) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 1.5. | Nepřimrzající lamelové těsnění vnějších dveří pro minimalizaci úniku chladu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1.6. | Účinná vakuová izolace stěn přístroje i dveří, maximální teplotní pád při dlouhodobém výpadku proudu (12 hodin) je 10 °C /hod při okolní laboratorní teplotě v rozmezí 20-22 °C a prázdném přístroji o počáteční vnitřní teplotě -80 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.7. | Přístroj vyžaduje maximálně 30 minut pro obnovení provozní teploty (na teplotu min. -80 °C) při těchto podmínkách: dveře otevřeny po dobu 30 sekund, laboratorní teplota v rozmezí 20-22 °C, prázdný hlubokomrazící box. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.8. | Přístroj vyžaduje maximálně 40 minut pro obnovení provozní teploty (na teplotu min. -80 °C) při těchto podmínkách: dveře otevřeny po dobu 60 sekund, laboratorní teplota v rozmezí 20-22 °C, prázdný hlubokomrazící box. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.10. | Ventilační port pro automatické vyrovnávání tlaku uvnitř boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1.11. | Min. 2 a max. 4 prostupy do boxu pro instalaci čidla nezávislého monitoringu teploty uvnitř boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.12. | Technické řešení vybavené záložním LN2/CO2 systémem a komponenty připravenými k napojení na zdroj s LN2 nebo CO2 včetně plně funkčního a kompatibilního propojení s hlubokomrazícím boxem (hadice o délce v rozmezí 1,8 až 2,2 m, redukce). Pozn.: Vyžadujeme přístroj napojitelný na rozvody LN2 s možností přejít na zálohování pomocí CO2 bez dokupování dalších komponent Tlak v rozvodech LN2 je v rozmezí 1–1.5 baru, požadujeme garanci takového řešení, aby bylo možné přímé napojení z rozvodů na záložní systém mrazáku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 1.13. | Min. 3 a max.4 vnitřní oddíly s oddělenými policemi a každý s jedněmi vnitřními izolovanými dvířky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.9. | Pro 3 vnitřní oddíly je minimální nosnost polic 140 kg / polici, pro 4 vnitřní oddíly pak min. 110 kg / polici. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.14. | Digitální ovládací rozhraní umístěno v úrovni očí, voděodolná klávesnice nebo dotykový displej | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| 1.15. | Dotykový displej poskytuje min. informace o těchto parametrech: žádaná a skutečná teplota, otevírání dveří, informace o celkovém provozním stavu boxu v několika úrovních (minimálně bezproblémový chod, překročení provozních parametrů, kritické překročení provozních parametrů) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 1.16. | Nastavitelné alarmové meze a meze pro upozornění: vícebodové měření vnitřní teploty boxu, provozu chladicího systému, alarm při výpadku napájení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 1.17. | Zasílání alarmového hlášení (například nárůst teplot uvnitř hlubokomrazícího boxu nad meze definované uživatelem nebo výpadek napájení) pomocí sms zprávy min. na čtyři telefonní čísla | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.18. | Hlubokomrazící box disponuje bezdrátovým dataloggerem s vestavěným GSM modemem s možností přidání min. 4 uživatelů. Datalogger monitoruje a odesílá data min. o teplotách uvnitř hlubokomrazícího boxu měřených min. 2 externími teplotními čidly. Datalogger je zálohovaný akumulátorem. Kapacita pro záznam je nejméně pět let. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.19. | Ovládání chráněné heslem, možnost definovat min. 2 uživatele s oprávněními, například servisní technik a administrátor (udělující práva přístupu), včetně alespoň 2 PINů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 1.20. | Hlubokomrazící box lze uzamykat/odemykat elektronicky nebo mechanicky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 1.21. | Stěhovatelný vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 89,5 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1.22. | Dveře hlubokomrazícího boxu jsou pravé (panty umístěny vpravo). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1.23. | Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1.24. | Energetická náročnost je v rozmezí od 8 do 15 kWh/24 hod při těchto podmínkách: 230 V, 50/60 Hz, laboratorní teplota v rozmezí 20-22 °C a prázdný hlubokomrazící box při počáteční vnitřní teplotě -80 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.25. | Chladivo zařízení je bezfreonové a bezfluorové („HFC-free“) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1.26. | Jeden plně kompatibilní náhradní hlubokomrazící box dodaný do 10 hodin od nahlášení poruchy včetně dnů pracovního klidu i pracovního volna (svátků) (7/24/365 dní v roce) naskladnitelný všemi „racky“ včetně všech krabiček z původního (vadného) boxu po dobu záruční lhůty (60 měsíců) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1.27. | Minimální délka záruční doby: 60 měsíců | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel doplní požadované informace.

| bod | Dílčí hodnotící kritérium č. 1 – Garantovaná kapacita přístroje | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Uveďte garantovanou kapacitu přístroje. Lépe bude hodnocen přístroj s kapacitou vyšší než 549 kusů standardních 2“ (palcových) krabiček na vzorky s 81 pozicemi. Maximální uznávaná hodnota je 600 ks (včetně). Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů Nabídka s největší garantovanou kapacitou získá 5 bodů. Další nabídky v pořadí získají poměrnou část bodů vůči nabídce s nejvyšší kapacitou | (Dodavatel uvede skutečnou hodnotu počtu kusů – hodnota bude mezi 549 a 600) |