Termocykler pro kvantitativní PCR

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží k multiplikaci DNA s cílem analýzy nukleových kyselin na principu real-time qPCR. Systém je vhodný pro studium genové exprese, relativní i absolutní kvantifikaci produktů reakce a detekce mutací (high resolution melt - HRM). Zařízení bude využíváno pro výzkumné účely (nikoliv rutinní analýzy) a umožňuje proto široké možnosti uživatelských nastavení.  Předmětem dodávky je kompletní řešení, které umožňuje analýzy v 96-ti jamkové PCR desce s možností rozšiřitelnosti na 384-jamkový formát. Dodaný přístroj je z pohledu používání reagencií pro PCR (tzv. master mixy) otevřený a rychlost reakcí není vázána na speciální typ (bio)chemikálií od jednoho dodavatele. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně plně kompatibilního počítače se softwarovým řešením umožňujícím obsluhu přístroje a analýzu naměřených dat.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj využívá principu real-time qPCR pro kvantifikaci DNA ve stolním („bench-top“) provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém je z pohledu využívání reagencií otevřený a nevyžaduje výhradní používání spotřebního materiálu a chemikálií výrobce systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje snímání (analýzu) v 96-jamkových PCR deskách v jednom běhu, zároveň umožňuje snímání (analýzu) i méně než 96 vzorků na jedné 96-jamkové PCR desce v jednom běhu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje snímání (analýzy) v 8-jamkových PCR stripech v jednom běhu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje rozšíření pro snímání (analýzu) ve formátu 384 vzorků v jednom běhu v rámci jedné PCR desky, tj. snímání (analýzy) v 384-jamkové PCR desce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje použití různého laboratorního plastu a typu PCR desek a stripů (bílé / čiré, s okraji desek skirted / non-skirted / semi-skirted) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Reakční objem v jedné jamce 96-jamkové PCR desky a 8-jamkovém PCR stripu min. v rozsahu od 10 µl do 100 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí přístroje je Peltierův blok pro zahřívání a chlazení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlost ohřívání reakční směsi v PCR desce nebo stripu lze uživatelsky nastavit v rozmezí min. od 0,1 do 4 °C/s, rychlost chlazení lze uživatelsky nastavit na min. 2 °C/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Přesnost nastavení teploty gradientu min. 0,3 °C, teplotní uniformita min. 0,5 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Čas jednoho PCR běhu (tj. experimentu) při použití 96-jamkové PCR desky činí max. 80 min s následujícími experimentálními parametry: – 1x preinkubace (95 °C: 3 min, ohřívání bloku min. 4 °C/s) – 45x cyklus amplifikace (1 cyklus amplifikace představuje 95 °C: 10 s, ohřívání bloku min. 4 °C/s; 60 °C: 20 s, chlazení bloku min. 2 °C/s; 72 °C: 1 s, ohřívání bloku min. 4 °C/s) – křivka tání (65 °C: 1 min, ohřívání bloku min. 2 °C/s; postupný ohřev na 97 °C, ohřívání 0,1 °C/s, snímání fluorescence 6x/°C) – chlazení na 40 °C, chlazení bloku min. 2 °C/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj obsahuje systém optické detekce bez pohyblivých skenovacích elementů umožňující snímání fluorescenčního signálu současně ze všech probíhajících reakcí ve zvolené PCR desce nebo stripu, tj. snímaní všech reakčních jamek současně ve stejném čase | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí přístroje je excitační zdroj na bázi LED s rozsahem vlnových délek min. 450-660 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Přístroj nevyžaduje provádění interních nebo externích kalibrací ani výměnu excitačního zdroje při změnách excitačních nebo emisních filtrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky jsou excitační (min. počet 5) a emisní (min. počet 5) filtry pro detekci širokého spektra fluoroforů užívaných v qPCR analýze (FAM, HEX, VIC, Cy5, ROX, SYBRGreen, LC Green, Eva Green) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah excitace / emise u dodaných fluorescenčních filtrů min. v rozmezí 450-610 nm ex. / 500-660 nm em. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj umožňuje multiplexování – min. pentaplex, tj. současné detekování minimálně pěti různých fluorescenčních signálů v jedné reakci (v jedné jamce PCR desky nebo stripu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Přístroj poskytuje funkci High resolution melt (HRM) analýz pro detekci mutací s vysokou citlivostí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je s přístrojem plně kompatibilní notebook (min. úhlopříčka 13 palců) nebo kompletní počítačová sestava (stolní počítač, monitor min. úhlopříčka 17“, klávesnice, myš) s operačním systémem min. Windows 10 vč. řídícího a zároveň vyhodnocovacího softwarového vybavení (tj. softwarové řešení umožňující zároveň ovládání přístroje a vyhodnocování výsledků) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Kompletní systém, tzn. přístroj včetně obslužného notebooku nebo počítačové sestavy, má rozměry max. (ŠxVxH, cm) 135x78x62 cm a celkovou hmotnost max. 90 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je softwarové řešení pro kvantifikaci DNA analýzy real-time qPCR – min. analýza křivek tání v HRM analýze (tzv. „Tm calling“), hodnocení genové exprese pomocí relativní kvantifikace, hodnocení genové exprese pomocí absolutní kvantifikace (min. metodou „2nd Derivative Maximum“), endpoint genotypizace, hodnocení dat z analýz melt-curve genotypování získaných s využitím hybridizačních sond | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Bezplatná aktualizace softwaru po dobu 10 let od dodání systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. 8 licencí (na min. 8 různých počítačů) analyzačního softwaru a bez nutnosti napojení vzdáleného přístupu nebo připojení k internetu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Softwarové řešení umožňuje práci v offline režimu a vytvoření offline databáze experimentů uložené lokálně v notebooku nebo počítačové sestavě, a to jak v rámci licence dodané na počítači s přístrojem, tak v rámci licencí k instalaci na další zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Softwarové řešení umožňuje min. vytváření analýz s vlastními parametry, vytváření a ukládání vlastních profilů s parametry PCR běhu pro opakované používání (teplota, čas, rychlost zahřívání a chlazení v jednotlivých krocích PCR běhu, celkový počet cyklů) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Softwarové řešení umožňuje v rámci PCR běhu v reálném čase sledování hodnot intenzity fluorescence ve formě grafu, uživatel má možnost přepínat mezi jednotkami na ose X takového grafu (min. aktuální cyklus, aktuální kumulativní čas) a zobrazovat průběh reakce v konkrétních jamkách PCR desky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Softwarové řešení umožňuje min. vytváření vlastního rozložení PCR desky nebo stripu, vlastního pojmenování vzorků (jednotlivých jamek) a jejich barevného odlišení, které je možné aplikovat při analýze dat (kvantifikace genové exprese, analýza křivek tání) i při sledování hodnot intenzity fluorescence v reálném čase v průběhu PCR běhu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Softwarové řešení nabízí min. možnost vytvářet offline lokálně uložené šablony (templáty) s informacemi o PCR desce nebo stripu (tzn. rozložení, pojmenování vzorků, barevné odlišení) a jejich aplikaci na již naměřené výsledky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Softwarové řešení umožňuje min. importovat a exportovat informace o rozložení vzorků v PCR desce, pojmenování a barevném odlišení vzorků min. v textovém formátu txt | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Softwarově řešení umožňuje exportovat výsledky (min. absolutní kvantifikace genové exprese, analýzy křivek tání) min. v textovém formátu txt, přičemž exportovaná data obsahují informace o názvu vzorku, pozici na PCR desce nebo stripu a konkrétní číselný parametr (Cp, teplotu tání „Tm“ vč. velikosti píku) s přesností na min. 2 desetinná čísla | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Softwarové řešení umožňuje exportovat grafy zobrazující nárůst intenzity fluorescence (amplifikační křivky) a křivky tání pro uživatelem-definované oblasti (jamky) PCR desky nebo stripu v běžných obrazových formátech (min. png, jpeg) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Softwarové řešení umožňuje export celého experimentu vč. všech parametrů v rámci jednoho souboru pro následné plnohodnotné uložení, úpravu, analýzu i export dat v jiném počítači s licencí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je startovací kit spotřebního materiálu obsahující min. 5x 96-jamkové PCR desky a balení master-mixu na min. 480 PCR reakcí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.