VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2116B Centrifugační vakuový koncentrátor s příslušenstvím (2ks) |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00006143 |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČ: | 00216224 |

- Zadavatel obdržel dne 30. 7. 2021 prostřednictvím el. nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, obsahující níže uvedené dotazy pod body 1) – 5):

- V požadavcích uvádíte „Rozměry těla centrifugačního vakuového koncentrátoru (bez externí bezolejové vývěvy) nesmí, z důvodu umístění na laboratorním stole přesáhnout 600 x 650 mm (š x h)“.
Domníváme se, že běžný laboratorní stůl mívá hloubku 800 mm.
Dotaz zní: je možné nabídnout integrované zařízení o celkovém půdorysu 800 x 750 mm (š x h), při zachování maximální povolené hmotnosti do 110 kg?

K dotazu Zadavatel uvádí:

Ano, je to možné. Zadavatel mění Minimální technické požadavky následovně: Rozměry těla centrifugačního vakuového koncentrátoru (bez externí bezolejové vývěvy) nesmí, z důvodu umístění na laboratorním stole přesáhnout 800 x 750 mm (š x h). Hmotnost zařízení je ≤ 110 kg.

- V požadavcích uvádíte možnost nastavení sušící teploty komory v rozsahu min. 0 - 60 °C (změna po krocích min.3°C). S ohledem na princip použití koncentrátoru patrně není myšlen požadavek, že zařízení bude vybaveno aktivním chlazením, navíc s přesnou regulací. Dotaz zní: Je možné nabídnout zařízení s možností práce s aktivním ohřevem s regulací od 35°C až nejméně 60°C, při kroku nastavení alespoň 5°C a s možností práce bez ohřevu při běžné teplotě v laboratoři?

K dotazu Zadavatel uvádí:

Vědecká skupina se zabývá necílenou GC a LC HRMS a stanovuje těkavé analyty s nutností reprodukovatelné přípravy vzorku. Z tohoto důvodu regulace teploty od 35°C je nedostatečná. Zadavatel požaduje systém s možností přesného monitorování/regulace teploty. Proto Zadavatel trvá na původních Minimálních technických požadavcích, které Vámi nabízené řešení nesplňuje.

- V požadavcích uvádíte „nastavení otáček výkyvného rotoru v rozsahu min. 0 - 2000 RPM“ a dále „Dosažitelný výkon výkyvného rotoru (RCF) min. 500 x g“. Požadavek na regulaci otáček nebývá u koncentrátorů typický a i z požadavku na minimální výkon rotoru je zjevné, že regulace otáček není podstatná.
Dotaz zní: je možné nabídnout koncentrátor s dosažitelným výkonem > 500 x g s fixními otáčkami?

K dotazu Zadavatel uvádí:

- Zadavatel se rozhodl upřednostnit pouze jeden z požadovaných Minimálních technických požadavků a to: Dosažitelný výkon výkyvného rotoru (RCF) min. 500 x g.

- V požadavcích na vymrazovací jednotku je uveden požadavek „…umožňuje automatické vypouštění kapaliny (kondenzátu) do nádoby z chemicky inertního materiálu (např. borosilikátové sklo) o objemu min. 1 L….
Domníváme se, že na výkon a kvalitu koncentrace vzorků nemá řešení, jak je odstraňován kondenzát, vliv.
Dotaz zní: bude zadavatel akceptovat řešení s manuálním odstraňováním kondenzátu?

K dotazu Zadavatel uvádí:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení s manuálním odstraňováním kondenzátu. Zadavatel mění Minimální technické požadavky následovně:

Integrální součástí přístroje je vymrazovací jednotka, jejíž technické řešení

-	umožňuje dosahovat vymrazovací teploty až -50°C,

-	je určené pro práci s organickými rozpouštědly, má chemicky odolné provedení,

Technické řešení umožňuje vypouštění kapaliny (kondenzátu).

- V požadavcích na kvalifikaci je uveden požadavek na alespoň jednu dodávku s cenou na 900 000 Kč.
Obdobné systémy pro koncentraci vzorků se prodávají v různých konfiguracích a mnohdy jsou postupně rozšiřované a další komponenty. Je tedy vcelku běžné, že jednotlivé dodávky se pohybují v nižších cenách.
Dotaz zní, zda bude zadavatel akceptovat jako reference například 3 dodávky o ceně každé alespoň 300 000 Kč nebo dvě dodávky, o ceně každé alespoň 450 000 Kč?

K dotazu Zadavatel uvádí:

Zadavatel upravil požadavek na Technickou kvalifikaci následovně:

Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku, která splňuje alespoň následující požadavky na referenční zakázky:

- předmětem zakázky nebo její součástí byla dodávka sloužícího obdobnému účelu, jako je uveden v ust. I. 2) smlouvy

- hodnota referenční zakázky činila alespoň 900 000,- Kč bez DPH, přičemž tato podmínka může být splněna součtem hodnot více zakázek, nejvýše však tří, splňujících požadavky uvedené pod body 1. a 3.

- byla realizována řádně a včas v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení

- Dne 2. 8. 2021 obdržel Zadavatel prostřednictvím el. nástroje E-ZAK další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, obsahující níže uvedené dotazy pod body 1) a 2):

- V ZD je uveden požadavek na dodávku mikrozkumavek 15 ml, prům. 17,3 mm, ale není uvedena výška zkumavky. Můžete prosím doplnit?

K dotazu Zadavatel uvádí:

Zadavatel zadání doplnil následovně: 4 držáky na mikrozkumavky s objemem 15 mL a Ø v rozsahu 15,5 až 17,5 mm a výšce 120 mm (2 ks držáků pro každý přístroj).

- V ZD byl stanovený jediný termín obhlídky místa instalace, kterého jsme se nemohli zúčastnit. Je možné stanovit ještě jeden termín?

K dotazu Zadavatel uvádí:

Zadavatel stanovil termín prohlídky místa plnění na středu 18. 8. 2021.

- Dne 2. 8. 2021 obdržel Zadavatel prostřednictvím el. nástroje E-ZAK další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, obsahující níže uvedený dotaz:

V ZD je uveden požadavek na "držáky na mikrozkumavky s objemem 0,2 mL a Ø 7,5 mm, např. typ Eppendorf". Je možné nabídnout adekvátní alternativu, např. dle přílohy?

K dotazu Zadavatel uvádí:

Zadavatel ve zmíněném požadavku požaduje držáky na mikrozkumavky s objemem 0,2 mL, nikoli Vámi nabízenou alternativu, která je pro mikrozkumavky o objemu 0,5 mL.

Nicméně se Zadavatel rozhodl k rozšíření specifikace daného požadavku, a to následovně: 4 držáky na mikrozkumavky s objemem 0,2 mL a Ø v rozsahu 7 - 7,5 mm, např. typ Eppendorf (2 ks držáků pro každý přístroj).

Jelikož výše uvedené změny mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodloužil zadavatel, v souladu s ustanovením § 99 odst.2 ZZVZ, lhůtu pro podání nabídek do 30. 8. 2021, do 10 hod.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, že Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, stanovuje zadavatel dodatečný termín prohlídky místa plnění, a to dne 18. 8. 2021. Čas prohlídky bude s jednotlivými dodavateli domluven individuálně prostřednictvím el. nástroje E-ZAK. Dodavatelé, kteří mají zájem o prohlídku, nechť kontaktují zadavatele prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

Zadavatel níže přikládá aktualizovaný Formulář nabídky obsahující změny v Minimálních technických požadavcích a Technické kvalifikaci. Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokážou dodavatelé předložením tohoto aktualizovaného formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.

Příloha:

EXC2116B_Centrifugacni_vakuovy_koncentrator_(2ks)_Formular nabidky_ Zmena_040821