Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2116B Centrifugační vakuový koncentrátor s příslušenstvím (2ks) |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00006143 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| a) Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 83 % | Nabídková cena činí 0000 Kč bez DPH Nabídková cena je tvořena součtem nabídkových cen za přístroj A a přístroj B Nabídková cena za přístroj A činí 0000 Kč bez DPH Nabídková cena za přístroj B činí 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou celkovou nabídkovou cenu ve výši 3.000.000 Kč bez DPH, přičemž cena za přístroj A nesmí překročit částku 1.500.000 Kč bez DPH, cena za přístroj B nesmí překročit částku 1.500.000 Kč bez DPH |
| b) Kritérium Technická úroveň 1 (pro oba přístroje) |  |  |
| 4 držáky na mikrozkumavky s objemem 15 mL a Ø v rozsahu 15,5 až 17,5 mm a výšce 120 mm (2 ks držáků pro každý přístroj) | 3 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| c) Kritérium Technická úroveň 2 (pro oba přístroje) |  |  |
| 4 držáky na mikrozkumavky s objemem 0,2 mL a Ø v rozsahu 7 - 7,5 mm, např. typ Eppendorf (2 ks držáků pro každý přístroj) | 3 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| d) Kritérium Servisní a aplikační podpora - odborné pokročilé zaškolení (pro oba přístroje) |  |  |
| Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 1 hodiny v pracovní den pro 1-5 osob v českém a anglickém jazyce na vyzvání po dobu záruční lhůty. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| e) Kritérium Délka záruční doby (pro oba přístroje) |  |  |
| Minimální délka záruční doby je zadavatelem stanovena na 12 měsíců. Maximální délka záruční doby je zadavatelem stanovena na 60 měsíců. Kratší záruční lhůta než 12 měsíců uvedená v nabídce bude zadavatelem hodnocena jako nesplnění zadávacích podmínek dodavatelem analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Uvedení delší záruční doby než 60 měsíců bude zadavatelem hodnoceno jako by bylo uvedeno 60 měsíců. | 10 % | 0000 Doplňte skutečnou hodnotu |

kvalifikacE

| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku, která splňuje alespoň následující požadavky na referenční zakázky: předmětem zakázky nebo její součástí byla dodávka sloužícího obdobnému účelu, jako je uveden v ust. I. 2) smlouvy hodnota referenční zakázky činila alespoň 900 000,- Kč bez DPH, přičemž tato podmínka může být splněna součtem hodnot více zakázek, nejvýše však tří, splňujících požadavky uvedené pod body 1. a 3. byla realizována řádně a včas v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

* Pokud účastník předkládá více referenčních zakázek, zkopíruje řádek tolikrát, kolikrát je potřeba.

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

přístroj A

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

přístroj B

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky pro oba přístroje | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměry těla centrifugačního vakuového koncentrátoru (bez externí bezolejové vývěvy) nesmí, z důvodu umístění na laboratorním stole přesáhnout 800 x 750 mm (š x h). Hmotnost zařízení je ≤ 110 kg | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Přístroj bude napájen z elektrické sítě 230 V, 50/60 Hz | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Centrifugační vakuový koncentrátor obsahuje minimálně sušící komoru s chemicky inertní úpravou vnitřního povrchu, např. teflon (PTFE), automatický ventil zavzdušnění a odpojení zdroje vakua, integrované zařízení k měření a kontrole hodnoty vakua v rozsahu min. 0,5 mbar -1200 mbar, digitální display monitorující čas, teplotu a hodnoty vakua, řídící jednotku umožňující uživateli min. nastavovat a zobrazovat hodnoty sušícího cyklu (min. teplota/čas), víko s průhledem, z chemicky odolného materiálu, | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Technické řešení vakuového koncentrátoru umožňuje možnost nastavení sušící teploty komory v rozsahu min. laboratorní teplota - 60 °C (změna po krocích min. 3°C), možnost zobrazení teploty komory v rozsahu min. laboratorní teplota - 60 °C automatické ukončení teplotního cyklu po dosažení nastaveného času sušení | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Součástí dodávky je výkyvný rotor s adaptéry a držáky, s rozdílem hmotnosti min. 30 g v mikrotitrační destičce nebo osazeném adaptéru | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Dosažitelný výkon výkyvného rotoru (RCF) min. 500 x g | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Součástí výkyvného rotoru jsou adaptéry pro umístění min. čtyř 96 jamkových mikrotitračních destiček o objemu min. v rozsahu 0,5–1 mL, adaptéry pro umístění min. osmi 96 jamkových mikrotitračních destiček o objemu v rozsahu min. 0,15–0,45 mL, 2 držáky pro umístění vialek s objemy 1,5 ml, mikrozkumavek s objemy v rozsahu min. 0,5 ml -2 ml a mikrozkumavek s objemy 0,5 mL adaptéry pro 48 ks skleněných vialek s objemy 1,5 mL, Ø 12 mm, adaptéry pro 48 ks mikrozkumavek s objemy v rozsahu min. 0,5 mL-2 mL (např. typ Eppendorf) s Ø 11 mm, adaptéry pro 96 mikrozkumavek s objemy 0,5 mL (např. typ Eppendorf) s Ø 8 mm | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Integrální součástí přístroje je vymrazovací jednotka, jejíž technické řešení umožňuje dosahovat vymrazovací teploty až -50°C, je určené pro práci s organickými rozpouštědly, má chemicky odolné provedení, Technické řešení umožňuje vypouštění kapaliny (kondenzátu). | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Technické řešení koncentrátoru umožňuje odpařování, koncentraci a lyofilizaci vzorků rozpouproštědel s bodem varu až 220°C, min. alkoholy(methanol, ethanol, isopropanol), Dichlormethan (DCM), Ethyl-acetát, vodná fáze, kyselina trifluoroctová (TFA) Dimethylsulfoxid (DMSO) Dimethylformamid (DMF) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Nedílnou součástí vakuového koncentrátoru je samostatně stojící bezolejová vakuová vývěva (230 V, 50/60 Hz, uživatelsky bezúdržbová), jejíž technické řešení zajišťuje dosažení vakua uvnitř koncentrátoru. Bezolejová vakuová vývěva je s tělem centrifugačního vakuového koncentrátoru propojena např. konstrukčně vhodnou hadicí, která je součástí dodávky. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Součástí dodávky obou zařízení jsou všechna propojení a těsnění mezi koncentrátory a digestoří laboratoře | Vyberte ANO/NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 Smlouvy.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí pro každý z obou přístrojů 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce