Příloha 1:	Technická specifikace dodávky

Kryotuba č.1 s uzávěrem (Biosigma CryoGen® Tubes 1D CLEARLine®, katalogové číslo: CL1ARBEPSTS) (nebo ekvivalentní)

Předmětem dodávky je kompletní sada plastových kryotub s uzávěrem s požadovaným stupněm čistoty použitelné pro dlouhodobé (po dobu desítek let) systematické skladování vzorků biologického materiálu (např. krevní frakce, moč, mateřské mléko) v parách dusíku (při teplotách minimálně do -150 °C) nebo v hlubokomrazících boxech 
(při teplotách minimálně do -86 °C). Každá kryotuba je označena unikátním čárovým kódem umožňujícím evidenci kryotuby v laboratorním informačním systému čitelným čtečkou čárových kódů. Kryotuby budou po naplnění biologickým materiálem uloženy do vhodných 2“ plastových boxů s 9 x 9 pozicemi s unikátním čárovým kódem.

Dodávka splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní objem kryotuby v rozsahu 1000–1500 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Průměr kryotuby Ø 1,26 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Kryotuba s externím závitem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |  |
| Unikátní 1D kód (čárový kód) typu „Code128A“ na boku kryotuby rezistentní vůči dlouhodobému uskladnění v parách dusíku, odolný vůči mechanickému poškození, čitelný čtečkou čárových kódů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Těsnění uzávěru typu O-ring zamezující odpaření vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |  |
| Samostojnost kryotuby na vodorovné ploše | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |  |
| Kónické nebo kulaté dno pro práci s malými objemy kapaliny | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |  |
| Autoklávovatelnost kryotuby (včetně uzávěru) při 121 °C po dobu 20 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Centrifugovatelnost kryotuby při zrychlení 19000 x g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Kryotuba je vhodná pro dlouhodobé skladovaní v parách dusíku (při teplotách minimálně do -150 °C) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Sterilní (certifikace ke každé šarži) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Třída čistoty minimálně 7 (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Apyrogenní (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Bez obsahu stopového množství těžkých kovů (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Bez obsahu lidské DNA, inhibitorů PCR, DNáz, RNáz, ATP | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Necytotoxické vnitřní prostředí kryotuby (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Nehemolytické vnitřní prostředí kryotuby (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| V kompletní sadě kryotuba, uzávěr. Plná kompatibilita a těsnící schopnost. |  | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plná kompatibilita se skladovacím boxem, rastr 9x9, s 81 pozicemi |  | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Kryotuba č.2 s uzávěrem (Biosigma CryoGen® Tubes 1D CLEARLine®, katalogové číslo: CL2ARBEPSTS) (nebo ekvivalentní)

Předmětem dodávky je kompletní sada plastových kryotub s uzávěrem s požadovaným stupněm čistoty použitelná pro dlouhodobé (po dobu desítek let) systematické skladování vzorků biologického materiálu (např. krevní frakce, moč, mateřské mléko) v parách dusíku (při teplotách minimálně do -150 °C) nebo v hlubokomrazících boxech 
(při teplotách minimálně do -86 °C). Každá kryotuba je označena unikátním čárovým kódem umožňujícím evidenci kryotuby v laboratorním informačním systému čitelným čtečkou čárových kódů. Kryotuby budou po naplnění biologickým materiálem uloženy do vhodných 2“ plastových boxů s 9x9 pozicemi s unikátním čárovým kódem.

Dodávka splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní objem kryotuby v rozsahu 1500–2000 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Průměr kryotuby Ø 1,26 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Kryotuba s externím závitem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |  |
| Unikátní 1D kód (čárový kód) typu „Code128A“ na boku kryotuby rezistentní vůči dlouhodobému uskladnění v parách dusíku, odolný vůči mechanickému poškození | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Těsnění uzávěru typu O-ring zamezující odpaření vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |  |
| Samostojnost kryotuby na vodorovné ploše | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |  |
| Kónické nebo kulaté dno pro práci s malými objemy kapaliny | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |  |
| Autoklávovatelnost kryotuby (včetně uzávěru) při 121 °C po dobu 20 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Centrifugovatelnost kryotuby při zrychlení 19000 x g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Kryotuba je vhodná pro dlouhodobé skladovaní v parách dusíku (při teplotách minimálně do -150 °C) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Sterilní (certifikace ke každé šarži) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Třída čistoty minimálně 7 (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |  |
| Apyrogenní (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Bez obsahu stopového množství těžkých kovů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Bez obsahu lidské DNA, inhibitorů PCR, DNáz, RNáz, ATP (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Necytotoxické vnitřní prostředí kryotuby (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| Nehemolytické vnitřní prostředí kryotuby (certifikace výrobce k produktu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |  |
| V kompletní sadě kryotuba, uzávěr. Plná kompatibilita a těsnící schopnost |  | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plná kompatibilita se skladovacím boxem, rastr 9x9, s 81 pozicemi |  | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Box rastr 9 x 9, 81 pozic (Biosigma Polycarbonate Cryoboxes 1D – CLEARLine® katalogové číslo: BSM58061B1D/X) (nebo ekvivalentní)

Předmětem dodávky je 2“ plastový box, rastr 9x9, s 81 pozicemi. Každý box je označen unikátním čárovým kódem umožňujícím evidenci boxu v laboratorním informačním systému čitelným čtečkou čárových kódů. Box je plně kompatibilní s kryotubou č.1 a č.2.

Dodávka splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměry: 132x132x52 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Box obsahuje 81 pozic (rastr 9 x 9) pro kryotuby o průměru Ø 1,26 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Unikátní 1D kód (čárový kód) typu „Code128A“ na boku kryotuby rezistentní vůči dlouhodobému uskladnění v parách dusíku, odolný vůči mechanickému poškození | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zaručená nezaměnitelnost kódu na skladovacím boxu a kryotubách | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Autoklávovatelnost boxu při 121 °C po dobu 20 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Box je vhodný pro dlouhodobé skladovaní v parách dusíku (při teplotách minimálně do -150 °C) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plná kompatibilita s kryotubou č. 1 a č. 2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.