Automatický extraktor (2 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj slouží pro izolaci a prekoncentraci širokého spektra organických polutantů (polárních i nepolárních na základě použitého extrakčního činidla) z pevných matric životního prostředí (půda, prach, sediment, biota, vzdušná prašnost). Přístroj je programově řízený s pamětí programů pro jednotlivé extrakce. Umožňuje současné zpracování minimálně 4 vzorků. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Vyplní dodavatel) |
| Typ/Model | (Vyplní dodavatel) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní provedení o maximální šířce 120 cm, hloubce 60 cm a výšce 90 cm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Možnost umístit vzorek mimo extrakční nádobu (mimo rozpouštědlo). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelná a automaticky kontrolovaná hladina rozpouštědla. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Min. 4 pozicový nezávislý systém (každá pozice má vlastní řízení, je možno například přerušit extrakci na jedné pozici, zatímco ostatní v extrakci pokračují). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Inertní systém (PTFE nebo sklo), možnost opakovaného použití bez nutnosti rozebrání a dekontaminace jednotlivých dílů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Vhodnost pro stopovou organickou analýzu (např. pro stanovení PCBs, OCPs, PBDEs, PCDDs/Fs, PFC, CUPs, PAHs). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadované typy extrakce: „klasický“ Soxhlet, horký Soxhlet (samostatný ohřev prostoru extrakční patrony – „těla“ extraktoru), prokapávání, kontinuální extrakce. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem extrakční nádobky na rozpouštědlo o objemu nejméně 140 ml a nejvíce 300 ml. Objem „těla“ extraktoru přibližně o 100 ml větší. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnoé hodnoty) |
| Zakoncentrování extraktu teplem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programovatelný průběh extrakce s možností uložení minimálně 20 programů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vhodnost pro předpokládaná rozpouštědla: min. dichlormethan, aceton, n-hexan, methanol, toluen. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou 2 sady kompatibilních frit. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky jsou 2 sady kompatibilních extrakčních nádobek o objemu nejméně 140 ml a nejvíce 300 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.