## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr, s modulem pro separaci pomocí iontové mobility, určený pro kvalitativní a kvantitativní analýzu komplexních proteinových vzorků po separaci kapalinovou chromatografií, umožňující DDA i DIA sběr dat.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Hmotnostní spektrometr
Iontové zdroje
Elektrosprej (pro snadné připojení HPLC a CE) | ano | Vyplní dodavatel
Hmotnostní analyzátory
Hmotnostní spektrometr s analyzátorem iontové mobility na principu iontové pasti, kvadrupolem a analyzátorem umožňujícím vysoké rozlišení v MS i MS/MS modu (včetně fragmentační cely) | ano | Vyplní dodavatel
Paralelní akumulace iontů během skenu iontové mobility zabraňující ztrátám iontům v kombinaci se sériovou fragmentací | ano | Vyplní dodavatel
Rozlišení při skenu iontové mobility | ≥ 150 Hz FWHM | Vyplní dodavatel
Přesnost určení kolizního srážkového průřezu iontů (CCS) | < 0,5 % RSD | Vyplní dodavatel
Rozsah kvadrupolu pro výběr iontu | do 3000 m/z | Vyplní dodavatel
Rozsah m/z | minimálně 50-20000 | Vyplní dodavatel
Skenovací rychlost při MS a MS/MS | ≥ 50 Hz | Vyplní dodavatel
Skenovací rychlost v MS/MS s využitím paralelní akumulace iontů a iontové mobility | ≥ 120 Hz | Vyplní dodavatel
Rozlišení při standardním skenu v MS i MS/MS skenu | ≥ 50000 FWHM | Vyplní dodavatel
Správnost stanovení hmotnosti v MS i MS/MS (externí kalibrace) | ≤ 2 ppm | Vyplní dodavatel
Správnost stanovení hmotnosti v MS i MS/MS (interní kalibrace) | ≤ 1 ppm | Vyplní dodavatel
Dynamický rozsah (koncentrační) | ≥ 4 řády | Vyplní dodavatel
Citlivost (reserpine, v MS modu) | ≤ 1 pg S/N ≥100 | Vyplní dodavatel
Citlivost v režimu s iontovou mobilitou v kombinaci s paralelní akumulací iontů (reserpine, v MS modu) | ≤ 50 fg/ml < 15% RSD | Vyplní dodavatel
Možnost DIA akvizice (v kombinaci s režimem iontové mobility) | ano | Vyplní dodavatel
Možnost PRM akvizice | ano | Vyplní dodavatel
Kompatibilita pro připojení nanoHPLC systému (nanoElute, Ultimate 3000 RSLCnano, Evosep) | ano | Vyplní dodavatel
Programové vybavení
Ovládací datastanice (win10) plus monitor | ano | Vyplní dodavatel
SW pro ovládání hmotnostního spektrometru (umožňující i ovládání HPLC systému) | ano | Vyplní dodavatel
HW a SW pro on-line procesování měřených dat umožňující hodnocení kvality dat | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).