## ITC
Příloha č. 1 - Technické podmínky Automatický isotermální titrační kalorimetr (ITC)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro isotermální titrační kalorimetrii v automatizovaném modu.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Minimální požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Maximální objem cely 200 µl s objemem stříkačky ≤ 40 µl. | ANO | Vyplní dodavatel
Objem vzorku < 380 µl | ANO | Vyplní dodavatel
Automatický, přesný a reprodukovatelný systém pro dávkování i velmi malých objemů ≤ 0,1 µl. | ANO | Vyplní dodavatel
Reakční cela z materiálu Hastelloy. | ANO | Vyplní dodavatel
Fixní cela s plochým designem ve tvaru mince. | ANO | Vyplní dodavatel
Přesnost objemu injektování minimálně <1% @ 2 µl | ANO | Vyplní dodavatel
Rozsah pracovních teplot 2-80°C s teplotní stabilitou při 25°C min +/- 0,00012°C | ANO | Vyplní dodavatel
Equilibrační čas z 25 na 5 °C za méně než 6 min | ANO | Vyplní dodavatel
Minimální výkon 42 vzorků za 24 hod | ANO | Vyplní dodavatel
Parametry šumu 0,15 ncal/s nebo nižší | ANO | Vyplní dodavatel
Automatické čistění cel i při zvýšených teplotách | ANO | Vyplní dodavatel
Minimální doba odezvy 8 s nebo kratší | ANO | Vyplní dodavatel
3 uživatelské doby odezvy tzv. „feedback modes“ pro aplikační univerzálnost | ANO | Vyplní dodavatel
Plně automatický integrovaný robotický systém s kapacitou min 384 vzorků | ANO | Vyplní dodavatel
Vzorky jsou prezentovány v 96jamkové destičce s řízenou teplotou. | ANO | Vyplní dodavatel
Operační kontroler s předinstalovaným operačním programem (anglická verze) a LCD obrazovka. | ANO | Vyplní dodavatel
Software pro kontrolu přístroje (anglická verze), získávání dat a jejich zpracování. | ANO | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).