## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Centrifugy a třepačky pro Ústav histologie a embryologie LF MU
část č. 1 VZ: Centrifugy pro Ústav histologie a embryologie LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Chlazená centrifuga - typ I |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
univerzální stolní chlazená centrifuga pro větší objemy |  | ANO | vyplní dodavatel
maximální výkon centrifugy |  | minimálně 15 000 ot./min., 24 000 x g | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
kapacita centrifugy |  | nejméně 4 x 290 ml ve výkyvném rotoru při min. 5000 ot./min. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
elektronicky nastavitelné otáčky a čas centrifugace |  | ANO | vyplní dodavatel
regulace rychlosti rozběhu a brzdění |  | ANO | vyplní dodavatel
automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g) |  | ANO | vyplní dodavatel
elektronicky nastavitelná teplota |  | minimálně v rozsahu: -15°C až 40°C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
bezúdržbový motor |  | ANO | vyplní dodavatel
nerezový vnitřní povrch |  | ANO | vyplní dodavatel
funkce automatické detekce nevyváženosti rotoru |  | ANO | vyplní dodavatel
funkce předchlazení |  | ANO | vyplní dodavatel
jednoduchá výměna rotoru |  | ANO | vyplní dodavatel
automatický zámek víka |  | ANO | vyplní dodavatel
chladící systém bez CFC |  | ANO | vyplní dodavatel
váha zařízení (bez rotoru) |  | maximálně 90 kg bez rotoru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
součástí dodávky musí být: 1 ks 4-místný výkyvný rotor minimálně 4 000 ot./min. nebo 3 000 x g, minimálně kapacita 4 x 290 ml, včetně závěsů a adaptérů pro 250 ml lahvičky (rozměr 61 x 122 mm), včetně adaptérů 50 ml kónické zkumavky typu Falcon (29 x 115 mm) minimálně 8 ks v rotoru a včetně adaptérů pro 15 ml kónické zkumavky typu Falcon (17 x 120 mm) minimálně 28 ks v rotoru. Pokud je třeba pro použití daných zkumavek nějaký adaptér, bude součástí příslušenství. |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost doplnění zařízení |  | nejméně o následující další rotory: 1) 30-ti místný rotor pro 2 ml mikrozkumavky pro 24 000 g, 2) 6-ti místný úhlový rotor pro 94 ml zkumavky pro 11 000 ot./min., 3) 2-místný výkyvný rotor pro MTP (nejméně 10 ks s víčky) nebo PCR destičky či PCR stripy pro 4 000 ot./min. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 2 Chlazená centrifuga - typ II |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
univerzální stolní chlazená centrifuga pro větší objemy |  | ANO | vyplní dodavatel
maximální výkon centrifugy |  | minimálně 16 000 ot./min., 24 500 x g | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
kapacita centrifugy |  | nejméně 4 x 200 ml ve výkyvném rotoru při min. 4500 ot./min. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
elektronicky nastavitelné otáčky a čas centrifugace |  | ANO | vyplní dodavatel
regulace rychlosti rozběhu a brzdění |  | ANO | vyplní dodavatel
automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g) |  | ANO | vyplní dodavatel
elektronicky nastavitelná teplota |  | minimálně v rozsahu: -20°C až 40°C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
bezúdržbový motor |  | ANO | vyplní dodavatel
nerezový vnitřní povrch |  | ANO | vyplní dodavatel
funkce automatické detekce nevyváženosti rotoru |  | ANO | vyplní dodavatel
funkce předchlazení |  | ANO | vyplní dodavatel
jednoduchá výměna rotoru |  | ANO | vyplní dodavatel
automatický zámek víka |  | ANO | vyplní dodavatel
chladící systém bez CFC |  | ANO | vyplní dodavatel
váha zařízení (bez rotoru) |  | maximálně 60 kg bez rotoru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
součástí dodávky musí být: 1 ks výkyvný rotor minimálně 4 000 ot./min. nebo 2 700 x g s kapacitou pro: 1) minimálně 6 ks 50 ml kónických zkumavek typu Falcon (29 x 115 mm), 2) minimálně 6 ks 15 ml kónických zkumavek typu Falcon (17 x 120 mm). Pokud je třeba pro použití daných zkumavek nějaký adaptér, bude součástí příslušenství. |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost doplnění zařízení |  | nejméně o následující další rotory: 1) 30-ti místný rotor pro 2 ml mikrozkumavky pro 21 000 g, 2) 4-místný výkyvný rotor pro 4 x 200 ml pro 4 500 ot./min., 3) 6-ti místný úhlový rotor pro 94 ml zkumavky pro 9 000 ot./min., 4) 2-místný výkyvný rotor pro MTP (nejméně 8 ks s víčky) nebo PCR destičky či PCR stripy pro 4 000 ot./min. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 3 Chlazená centrifuga - typ III |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
univerzální stolní chlazená centrifuga pro menší objemy |  | ANO | vyplní dodavatel
maximální výkon centrifugy |  | minimálně 18 000 ot./min., 31 500 x g | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
elektronicky nastavitelné otáčky a čas centrifugace |  | ANO | vyplní dodavatel
regulace rychlosti rozběhu a brzdění |  | ANO | vyplní dodavatel
automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g) |  | ANO | vyplní dodavatel
elektronicky nastavitelná teplota |  | minimálně v rozsahu: -15°C až 40 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
bezúdržbový motor |  | ANO | vyplní dodavatel
nerezový vnitřní povrch |  | ANO | vyplní dodavatel
funkce „short spin“ |  | ANO | vyplní dodavatel
funkce automatické detekce nevyváženosti rotoru |  | ANO | vyplní dodavatel
funkce předchlazení |  | ANO | vyplní dodavatel
jednoduchá výměna rotoru |  | ANO | vyplní dodavatel
automatický zámek víka |  | ANO | vyplní dodavatel
chladící systém bez CFC |  | ANO | vyplní dodavatel
váha zařízení (bez rotoru) |  | maximálně 50 kg bez rotoru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
součástí dodávky musí být: 1 ks úhlový rotor pro minimálně 30 zkumavek o objemu 1,5/2,0 ml pro 14 000 ot./min. nebo 21 000 x g |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost doplnění zařízení |  | nejméně o následující další rotory: 1) 6-ti místný úhlový rotor pro zkumavky objem 50 ml pro 6 000 ot./min, 2) 6-ti místný úhlový rotor pro 8 PCR stripů 0,2 ml pro 14 000 ot./min. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky