Purifikátor proteinů

Popis přístroje a jeho využití

Purifikátor proteinů označovaný také jako FPLC systém (Fast Protein Liquid Chromatography) je kapalinový chromatograf speciálně konstruovaný pro separace biologicky aktivních makromolekul (proteinů). Všechny části, se kterými analyzované látky přijdou do styku jsou vyrobeny z biokompatibilních materiálů a jsou konstruovány tak, aby analyzované molekuly nebyly vystaveny jakémukoli fyzikálnímu namáhání např. zahřívání v prostoru detektorů. V určité konfiguraci lze dodat i přístroj, v němž je analyzovaná látka zcela oddělena od vnějšího prostředí a celá sestava může být provozována i za nízkých teplot (od 4°C výše). Technické řešení umožňuje plně automatický provoz při dodržení rozměrů systému včetně umístění mobilních fází. V Loschmidtových laboratořích se FPLC technologie využívá pro vysoce účinnou separaci proteinů či proteinových komplexů pro následné biofyzikální, biochemické a strukturní analýzy. Důraz je především kladen na spolehlivost, přesnost, snadnou obsluhovatelnost a nenáročnou údržbu zařízení. Jedná se o chromatografický systém pro afinitní chromatografii, gelovou filtraci, iontově-výměnnou chromatografii, chromatografii s hydrofobní interakcí, chromatografii s reverzní fází, který bude umístěn v již instalované lednici, která není součástí dodávky.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně ovládacího počítače, software a příslušenství.

Technické podmínky:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Systém: Provozní tlak: nízko- až středně-tlakký systém, tlakový limit min. 20 MPa | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Nutná biokompatibilita, tj. zachování přirozené aktivity purifikovaných proteinů nebo enzymů | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Min. 4 vstupy na mobilní fázi | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje systém umístit (mimo řídící PC) a provozovat v lednici při 4°C a současně zajistit teplotní homogenitu prostředí kolonového prostoru. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Technické řešení umožňuje plně automatický provoz při dodržení rozměrů systému včetně umístění mobilních fází. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Průtoky mobilní fáze: v rozsahu min. 0,01-10 ml/min pro gradientovou eluci, v rozsahu min.0,001-10 ml/min pro izokratickou eluci | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Systém automaticky umožňuje při dosažení limitního tlaku snížit průtok mobilní fáze tak, aniž by došlo k přerušení provozu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Vzorková pumpa Průtok o min. rozsahu od 0,01 ml/min až po 50 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost připojení více kolon, možnost sledování tlakového spádu na koloně v reálném čase | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| UV detektor: Monitorování vlnových délek (min. 280 nm), bez ohřevu vzorku v cele UV detektoru | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Detektor vodivosti zajišťuje měření vodivosti v rozsahu min. 0,01 - 999 mS/cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Sada vzorkových smyček (loops), pro objemy 0,1 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml a 5 ml | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Sensory vzduchu (air sensor): Detekce vzduchu ještě před nasátím na kolonu, tak aby nemohlo dojít k zavzdušnění celého systému včetně separačních kolon | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Uzavíratelný sběrač frakcí: Rozsah objemu sbíraných frakcí min. 0,1 - 50 ml, možnost minimálně jedné frakce o libovolně velkém objemu (možnost sběru do zkumavek falkon 15 ml a 50 ml či 96-jamkových bloků). Sběrač frakcí je uzavíratelný, tak aby bylo eliminováno riziko kontaminace vzorků z vnějšího prostředí | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je i set pro injektáž vzorku obsahující vše potřebné bez nutnosti dalšího nákupu | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je 5 plně kompatibilních držáků chromatografických kolon pro permeační gelovou chromatografii typu 16/60 i 26/60. Tyto držáky jsou kompatibilní s dodávanou verzí FPLC přístroje. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je 6 plně kompatibilních víček na láhve (které nejsou součástí dodávky) s otvory pro průchod hadiček pro přívod a odvod mobilních fází do/ze systému | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky je 6 plně kompatibilních koncových kovových filtrů na hadičky pro mobilní fáze. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní ovládací PC stanice s integrovaným monitorem s úhlopříčkou min. 19´´, dotyková obrazovka, operační systém Windows, klávesnice a myš jsou kabelem připojeni k PC | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Software: - umožňuje řízení až tří chromatografických systémů, umožňuje plně automatický provoz, bez přítomnosti obsluhy a hlášení chyb na předem zvolený E-mail, umožňuje řetězení metod v rámci sekvence bez přítomnosti obsluhy, umožňuje výběr optimální kolony pro zadaný problém bez přítomnosti obsluhy, umožňuje vyhodnocení naměřených dat, tvorbu výsledkových zpráv, jejich uložení bez přerušení purifikace a bez přítomnosti obsluhy a jejich export mimo vlastní SW v obecně použitelných formátech – min. Excel, TIFF, splňuje požadavky certifikace GLP a vyhovuje normě FDA - CFR 21 (1x licence). Certifikát účastník předloží v nabídce. | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení, verzi software a skutečnou hodnotu) |
| Aktualizace software tak, aby byl software kompatibilní s aktualizacemi systému Windows po dobu min. 10 let | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozměry přístroje (v x š x h) max. 70 x 55 x 50 (cm) z důvodu umístění v již instalované lednici | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Hmotnost přístroje: max. 55 kg | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrické napájení 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Periodická bezpečnostní prohlídka stavu zařízení a funkčnosti všech součástí po dobu záruční lhůty min. 1x ročně na vyzvání | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém disponuje certifikací ISO9001 Certifikát účastník předloží v nabídce. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.