## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Inkubátory pro LF MU
část č. 1 VZ: CO2 Inkubátor pro Ústav klinické imunologie a alergologie
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
CO2 inkubátor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
malý stolní CO2 inkubátor |  | ANO | vyplní dodavatel
vnitřní objem |  | minimálně 50 litrů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vnější rozměry inkubátoru |  | jednotlivé rozměry maximálně (v x š x hl): 600 x 500 x 610 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
teplotní rozsah |  | +5 °C od okolní teploty až + 50 °C ±0,1 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
CO2 koncentrace |  | minimálně v rozsahu 0 – 20 %, ± 0,15 % | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vlhkost vnitřní atmosféry |  | 95 % s odchylkou ± 5 %, tím se rozumí, že vlhkost vnitřní atmosféry nabízeného přístroje se musí pohybovat v rozmezí 90 až 100 % | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vnitřní komora s integrovanou nádobou na vodu |  | ANO | vyplní dodavatel
vnější dveře izolované s možností záměny směru otvírání, vnitřní skleněná dvířka |  | ANO | vyplní dodavatel
duální IR CO2 senzor |  | ANO | vyplní dodavatel
vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích |  | ANO | vyplní dodavatel
vnitřní prostor z mědi, popř. ze slitiny mědi |  | ANO | vyplní dodavatel
provedení vnitřního prostoru inkubátoru s oblými rohy, vlisovaný systém polic nebo jiný systém uspořádání pro snadnou údržbu a čištění |  | ANO | vyplní dodavatel
dosažení sterility inkubátoru |  | přístroj musí splňovat alespoň jednu z uvedených podmínek: 1) dekontaminací vzduchu s pomocí UV výbojky, nebo 2) kontinuální filtrace vnitřní atmosféry celého objemu k dosažení třídy čistoty ISO Class 5 (Class A) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
průchodka do vnitřního prostoru pro nezávislý monitoring |  | minimálně 1 průchodka Ø alespoň 30 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
samostatné vnitřní police |  | minimálně 2 ks, materiál provedení shodný jako vnitřní plášť inkubátoru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
přehledný displej s datovou pamětí, USB port |  | ANO | vyplní dodavatel
redukční ventil pro připojení na plynovou láhev součástí dodávky |  | ANO | vyplní dodavatel
napájení 220-240 V, 50 Hz |  | ANO | vyplní dodavatel
hlučnost |  | tichý provoz do max. 30 dB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
možnost pozdějšího doplnění dekontaminace přístroje např. pomocí peroxidu H2O2 či tepelnou sterilizaci nebo jiný způsob |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky