Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2217 Instrumentální modul pro in-vitro analýzu mechanismů buněčné toxicity |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Instrumentální modul pro in-vitro analýzu mechanismů buněčné toxicity

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj slouží pro in vitro studium integrity bariéry savčích epiteliálních nebo endoteliálních buněk a jejich narušení působením chemických látek, a to prostřednictvím měření transepiteliáního nebo transendotheliálního bariérového elektrického odporu (tzv. TEER). Přístroj umožňuje kontinuální měření bariérového odporu v reálném čase za daných podmínek v inkubátoru v CO2 atmosféře, přičemž musí být zcela neinvazivní vůči buněčné vrstvě. Přístroj je vybaven přenosným počítačem se softwarem, který umožňuje minimálně ovládání přístroje, záznam, číselné a grafické zobrazování naměřených hodnot TEER a jejich export.

Přístroj je využitelný minimálně pro následující aplikace: dynamická měření funkce bariéry (propustnost, cytotoxicita, buněčná signalizace), měření TEER na filtrech, hematoencefalická bariéra.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně ovládacího PC a software a příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Rozměry řídící jednotky přístroje mají maximální rozměry 30x25x10 cm (h x š x v) z důvodu umístění na pracovní ploše v digestoři. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Rozměry měřící jednotky přístroje (pro min. 24 vzorků) jsou, vzhledem k umístění přístroje v inkubátoru v CO2 atmosféře, max. 30x20x10 cm (h x š x v). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Měření TEER je prováděno ve vrstvě buněk rostoucích na porézních kultivačních inzertech umístěných v kultivačních jamkách. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření je prováděno vysíláním slabých střídavých elektrických signálů ze základny jamky přes buněčnou monovrstvu vypěstovanou na porézním insertu do ponorné elektrody nad buňkami, která uzavírá obvod. Na základě tohoto principu se změří elektrický odpor bariér, který po vynásobení plochou filtru udává vnitřní hodnotu TEER buněčné monovrstvy v jednotkách ohm*cm2. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj automaticky měří TEER v min. rozsahu 0 až 2 500 ohm*cm2. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Měření je prováděno neinvazivně, asepticky, s inserty umístěnými po celou dobu měření v kultivační desce přístroje umístěné v měřícím modulu umístěném v inkubátoru v CO2 atmosféře. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření integrity bariéry bez nutnosti značení buněk. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Signál střídavého proudu sloužící ke zjišťování bariérového odporu buněčných vrstev nenarušuje funkce buněk a umožňuje jejich měření po dobu min. 4 týdnů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Měřící elektrody jsou z biologicky inertního materiálu (např. zlato). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Jednotlivé měřící elektrody zaujímají pro všechny série měření stejnou a neměnnou pozici. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém je schopen využívat různé komerčně dostupné porézní kultivační inzerty (min. Corning® Transwell® membrane cell culture inserts) kompatibilní s 24-jamkovou deskou formátu SBS. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje zásobení buněk na inzertu kultivačním médiem z apikální i bazální strany tak, aby byla umožněna polarizace buněčné vrstvy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měřící modul umožňuje současné měření min. 24 vzorků v kultivačních inzertech. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kultivační inzerty jsou umístěny v měřícím modulu ve 24-jamkové desce formátu SBS. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Všech 24 vzorků v měřícím modulu je změřeno max. do 30 sekund | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj má možnost současně měřit TEER až ve čtyřech nezávislých 24-jamkových deskách (tj. 4x24 vzorků). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávaná konfigurace přístroje obsahuje měřící moduly pro měření TEER min. ve dvou nezávislých 24-jamkových deskách (tj. 2x24 vzorků). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Měřící desky a elektrody jsou sterilizovatelné (autokláv nebo chemická desinfekce) pro opakované použití. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je min. 25 ks sterilních měřících kultivačních 24-jamkových desek. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je ovládací PC (notebook, min. parametry: Win10, 8 GB RAM, 500 GB HDD) a předinstalovaný software, jež umožňuje sledování dynamiky bariérové funkce a dlouhodobý sběr dat po dobu min. 4 týdnů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Dodávaný software (min. 1 licence) umožňuje pro jednotlivé vzorky min. kontinuálně zaznamenávat a zobrazovat formou XY grafů min. následující výstupní data: TEER (ohm*cm2) a závislost na čase, odpor (ohm) a jeho závislost na čase. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení a verzi software) |
| Bezplatné aktualizace software min. po dobu záruční doby. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Software umožňuje export dat do MS Excel a umožňuje export obrázků a grafů ve formátu min. jpg či tif. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v měsících |

# Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka a požadované certifikáty