## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Celotělový pacienttskýž simulátor pro ošetřování a přednemocniční péči - dospělý
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky zadavatele na celotělový simulátor pro ošetřování a přednemocniční péči - dospělý/a Celotělový simulátor bude využíván především při výuce studentů v rámci studijního programu Intenzivní péče. Simulátor umožní nácvik klíčových klinických dovedností včetně kritického myšlení při stavech ohružující život, se kterými se studenti setkávají v klinické praxi. Pro tyto účely by simulátor měl umožnit: 1. nácvik základních ošetřovatelských i rozšířených dovedností. 2. měření fyziologicklých funkcí a dalších parametrů 3. zajištění dýchacích cest s možností mechanické ventilace 4. zajištění inavazivních vstupů 5. simulace jednotlivých patologických projevů v rámci dýchacího, oběhového, nervového, gastrointentestinálního či močového systému, provádění kardiopilmonální resuscitace s možností záznamu intervencí a zpětnému vyhodnocení 6. nácvik kritického myšlení a klíčových dovedností za pomocí připravených dodaných interakticvních scénařů
Přístroj (zařízení) je tvořeno těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Jednotka - Celotělový pacientský simulátor pro ošetřování a předněmocniční péči- dospělý 2) Řídící počítač - virtuální monitor fyziologických funkcí
Položka č. 1 Jednotka - Celotělový pacientský simulátor - dospělá/ý |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Pohyblivost
| ve všech kloubech, možnost polohování | ANO | vyplní dodavatel
Hlava
| záklon, otočení hlavy, předsunutí čelisti, otevření úst | ANO | vyplní dodavatel
| ústa s měkkým jazykem s viditelnou epiglottis | ANO | vyplní dodavatel
| možnost simulace otoku jazyka | ANO | vyplní dodavatel
| průchodné nosní dírky, možnost zavedení NGS a ETK | ANO | vyplní dodavatel
| možnost otevření očí | ANO | vyplní dodavatel
| možnost simulace fotoreakce včetně patol. projevů | ANO | vyplní dodavatel
| viditelný zvukovod, možnost aplikace léků do ucha | ANO | vyplní dodavatel
| hlasové projevy, reakce | ANO | vyplní dodavatel
Dýchací systém
| možnost poslechu kvality dýchání | ANO | vyplní dodavatel
| možnost intubace EK a LMA | ANO | vyplní dodavatel
| možnost provedení Sellikova hmatu | ANO | vyplní dodavatel
| možnost ověření hloubky zavedení ETK | ANO | vyplní dodavatel
| možnost péče o tracheostomickou kanylu | ANO | vyplní dodavatel
| možnost nastavení synchronizovaného dýchání | ANO | vyplní dodavatel
| možnost nastavení dechové interference při mechanické ventilační podpoře | ANO | vyplní dodavatel
| nastavení odlišné ventilace u levé a pravé plíce | ANO | vyplní dodavatel
| možnost umělé plicní ventilace maskou nebo zajištěnými dých. cestami ambuvakem a mechanicky přístrojem | ANO | vyplní dodavatel
| možnost záznamu ventilace do protokolu | ANO | vyplní dodavatel
| možnost sledování Sat.O2 | ANO | vyplní dodavatel
| možnost nastavení patologických projevů | ANO | vyplní dodavatel
| stimulace otoku jazyka | ANO | vyplní dodavatel
| simulace zástavy dýchání | ANO | vyplní dodavatel
| simulace tachypnoe | ANO | vyplní dodavatel
| simulace bradypnoe | ANO | vyplní dodavatel
| simulace lapavých dechů | ANO | vyplní dodavatel
| simulace stridoru | ANO | vyplní dodavatel
| simulace laryngospasmu | ANO | vyplní dodavatel
| simulace plicní embolie | ANO | vyplní dodavatel
| simulace pneumothoraxu | ANO | vyplní dodavatel
Oběhový systém
| možnost poslechu srdečních normálních a abnormálních ozev | ANO | vyplní dodavatel
| možnost palpačního vyšetření pulsu na velkých tepnách a na arterii radialis | ANO | vyplní dodavatel
| možnost sledování srdeční akce na monitoru | ANO | vyplní dodavatel
| simulace srdeční aktivy (nastavení počtu pulsů) | ANO | vyplní dodavatel
| simulace poruch srdečního rytmu | ANO | vyplní dodavatel
| srdeční zástava | ANO | vyplní dodavatel
| tachykardie | ANO | vyplní dodavatel
| bradykardie | ANO | vyplní dodavatel
| komorová tachykardie | ANO | vyplní dodavatel
| fibrilace komor | ANO | vyplní dodavatel
| fibrilace síní | ANO | vyplní dodavatel
| AV blokády I. – III.st | ANO | vyplní dodavatel
| SA blokády I. - III. st | ANO | vyplní dodavatel
| Blokáda Tawarových ramének a další | ANO | vyplní dodavatel
| možnost měření neinvazivního krevního tlaku | ANO | vyplní dodavatel
| možnost provedení EKG za využití reálných měřících přístrojů | ANO | vyplní dodavatel
| možnost provedení defibrilace a kardioverze za pomocí reálného přístroje | ANO | vyplní dodavatel
| možnost zajištění arteriálního přístupu | ANO | vyplní dodavatel
| simulace středního arteriálního tlaku | ANO | vyplní dodavatel
| možnost zajištění žilního přístupu na periferních žilách | ANO | vyplní dodavatel
| možnost zajištěná žilního přístupu na centrální žilách (v. subclavia, v. jugularis…) | ANO | vyplní dodavatel
| simulace centrálního žilního tlaku | ANO | vyplní dodavatel
Zažívací a močový systém
| možnost zavedení gastrické, jejunální sondy | ANO | vyplní dodavatel
| možnost ověření správného zavedení sondy | ANO | vyplní dodavatel
| možnost zavedení rektální rourky a aplikace nálevu | ANO | vyplní dodavatel
| možnost zavedení katetru pro odvádění řídké stolice Flexi-seal | ANO | vyplní dodavatel
| možnost cévkování muže i ženy , vyměnitelné moduly | ANO | vyplní dodavatel
| možnost měření intraabdominálního tlaku | ANO | vyplní dodavatel
| možnost poslechu střevní peristaltiky | ANO | vyplní dodavatel
Ostatní
| možnost aplikace intramuskulárních a subkutánních injekcí na všech končetinách | ANO | vyplní dodavatel
| možnost péče o rány a dekubity | ANO | vyplní dodavatel
| možnost péče o vlasy | ANO | vyplní dodavatel
| možnost vyšetření prsou u žen | ANO | vyplní dodavatel
| možnost gynekologického vyšetření ženy | ANO | vyplní dodavatel
| možnost vyšetření gravidní dělohy pohmatem | ANO | vyplní dodavatel
| změna barvy kůže , cyanóza apod.…. | ANO | vyplní dodavatel
| možnost výměny ženského a mužského hrudníku | ANO | vyplní dodavatel
| možnost odsávání reálných tekutin (plíce, žaludek, moč. měchýř) | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Řídící počítač - virtuální monitor fyziologických funkcí |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Ovládací zařízení simulátoru - notebook nebo tablet PC |  | ANO, uchazeč uvede nabízenou variantu nabízeného ovládacího zařízení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| USB port (min. 2x) | ANO | vyplní dodavatel
| Procesor | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Datový disk | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Grafická karta | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační systém | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Hmotnost | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozlišení displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Vnitřní paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Velikost displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Výstupy | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Bezdrátová komunikace mezi řídícím počítačem a simulátorem (dosah cca 20m) | ANO, uchazeč uvede technologii nabízeného řešení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Softwarové prostředí pro ovládání simulátoru (položka 1), nastavení vitálních funkcí a dalších parametrů. Integrovaný model fyziologie-automatická interakce jednotlivých parametrů. Možnost opakované instalace i na další Hardware |  | ANO, uchazeč uveden nnabízenou variantu ovládacího Software a specifikuje možnost opakované instalace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Softwarové prostředí pro sledování měření a vyhodnocení parametrů KPR |  | ANO | vyplní dodavatel
Softwarové prostředí pro monitorování a záznam intervencí |  | ANO | vyplní dodavatel
Editor scénářů s předdefinovánými scénáři, možnost úpravy a vytvoření nových scénářů |  | ANO | vyplní dodavatel
garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně po dobu uvedenou v čl. 7.2 Kupní smlouvy |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky