## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Hubokomrazící boxy pro LF MU II
část č. 1 VZ: Hlubokomrazící box pro Anatomický ústav - opakované řízení
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
!!! Kupující upozorňuje Prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění Zboží (přístroje), musí být Zboží stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm !!!
Transportní trasa: dodávka zboží je určena do 1. podzemního podlaží, které je přístupné z boční příjezdové rampy
Hubokomrazící box |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
hlubokomrazící box skříňového provedení |  | ANO | vyplní dodavatel
provozní teplota |  | až -86°C i při okolní teplotě až +30°C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vnitřní objem |  | minimálně 360 litrů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
systém chlazení |  | - dva kompresory - záložní zdroj CO2 (backup) součástí dodávky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vnitřní stěny ošetřené nerezovou ocelí odolnou proti otěru a korozi |  | ANO | vyplní dodavatel
hlavní tělo jednotky musí být vyrobeno z galvanicky pozinkované oceli pro dlouhou životnost |  | ANO | vyplní dodavatel
Jednotka musí používat nadouvadlo bez CFC a chladiva bez CFC a HCFC |  | ANO | vyplní dodavatel
Jednotka musí mít automatický portventil pro vyrovnávání tlaku (PEP) pro usnadnění rychlého opětovného otevření dveří |  | ANO | vyplní dodavatel
externí monitorovací port pro nezávislý monitorovací systém |  | ANO | vyplní dodavatel
displeji mrazničky musí zobrazovat aktuální teplotu |  | ANO | vyplní dodavatel
jednokusové vnější dveře s madlem, které umožnuje otevírání dveří jednou rukou |  | ANO | vyplní dodavatel
Uvnitř vnitřní plně izolovaná samostatná dvířka pro jednotlivé vnitřní schránky |  | alespoň 3 tyto dveře | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vybavení vnitřní schránky |  | součástí každé vnitřní schránky bude alespoň jeden kovový stojan ("rack") | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
rozměry boxu |  | jednotlivé rozměry maximálně (v x š x hl) 200 x 85 x 95 cm. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Displej na přední straně přístroje |  | ANO, dotykový nebo s klávesnicí (tlačítkový) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Jednotka musí být vybavena zvukovými a vizuálními alarmy pro jakékoli nebezpečné podmínky (dosažená kritická teplota a hardwarové chyby). Alarmy musí být manuálně ztišitelné |  | ANO | vyplní dodavatel
hlučnost |  | maximálně 60 dB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
přístroj musí být stěhovatelný vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm - aspoň jeden vnější rozměr menší než 90 cm |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky