Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | CP2204 Laboratorní lednice s monitoringem parametrů vnitřního prostředí |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : Vepište název. Sídlo: Vepište sídlo IČO (je-li přiděleno): Vepište IČO DIČ: Vepište DIČ Zastoupen: Jméno, funkce Osoba oprávněna podepsat smlouvu Jméno, příjmení Zápis v obchodním rejstříku: Vepište Bankovní spojení: Vepište IBAN: Vepište Kontaktní osoba: Jméno, příjmení Tel. číslo kontaktní osoby: číslo E-mail kontaktní osoby: e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. |
| Technická kvalifikace – seznam techniků, osvědčení o odborné kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ |
| Účastník čestně prohlašuje, že níže uvedení technici se budou podílet na plnění veřejné zakázky a vlastní doklady prokazující jejich odbornost/certifikaci (certifikát výrobce nebo osvědčení o proškolení dle aktuálních požadavků výrobce opravňující technika k servisní činnosti na servisovaném předmětu plnění). Počet techniků není omezen, v případě potřeby je možné přidat počet potřebných kolonek. Tento seznam techniků bude součástí přílohy č. 1 smlouvy. Účastník předloží certifikace techniků v rámci nabídky. |
| Jméno a příjmení technika: Jméno, příjmení | Odbornost/Certifikace: Vepište název. |
| Jméno a příjmení technika: Jméno, příjmení | Odbornost/Certifikace: Vepište název. |

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je laboratorní lednice s monitoringem parametrů vnitřního prostředí (min. teplota), poruchových stavů a výpadků napájení zaručující teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí, bezpečnost vzorků a reagencií v ní uschovaných. V lednici budou uschovávány reagencie různého chemického složení pro biochemické/imunochemické analyzátory, a to včetně světlocitlivých. Minimální užitný objem lednice je 480 litrů. Součástí dodávky jsou minimálně 2 kusy vnitřních zásuvek z nerezové oceli a minimálně 7 výškově nastavitelných polic z perforované nerezové oceli.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Min. užitný objem lednice je 480 litrů. Max. výška lednice umožňuje nastěhovat ji a provozovat v místnosti s výškou stropu 240 cm. Maximální celková vnější šířka lednice je 85 cm, max. vnější hloubka je 80 cm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Technické řešení umožňuje bezpečné skladování i světlocitlivých reagencí (např. pro biochemické/imunochemické analyzátory). Reagencie jsou světlu vystaveny pouze krátkodobě při otevření dveří vnitřním (umělým) osvětlením nebo vnějším světlem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je min. 7 a max. 10 vyjímatelných polic, každá s nosností min. 40 kg. Police jsou vyrobeny z nerezavějící oceli třídy EN 1.4509 a vyšší a jsou perforované pro lepší cirkulaci vzduchu v zařízení. Umístění polic lze výškově přizpůsobovat, a to v minimálním rozmezí +10 až -10 cm od výchozího rozmístění polic. Police lze uvnitř prostoru lednice rozmístit tak, aby min. do jedné z nich bylo možné umístit reagencie o výšce min. 25 cm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky jsou min. 2 kusy perforovaných vnitřních zásuvek z nerezavějící oceli třídy EN 1.4509. Minimální nosnost jedné zásuvky je 30 kg. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Cirkulace vzduchu je nucená. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Vnitřní prostor lednice je vyroben z nerezavějící oceli třídy EN 1.4509 a vyšší. Vnější plášť je z nelakované nerez oceli třídy EN 1.4509 a vyšší nebo z lakované oceli. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Teplota zařízení je nastavitelná min. v rozmezí +20 °C až -2 °C, s min. krokem v rozmezí 0,5 °C a max. 1 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Účinná izolace stěn zařízení i jejich dveří, garance vnitřní teploty je v rozmezí min. 6 °C a max. 10 °C i při teplotě okolí v rozmezí min. 10 až 40°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nepřimrzající těsnění vnějších dveří po celém obvodu dveří pro minimalizaci úniku chladu. Max. nárůst teploty je při krátkodobém výpadku proudu (trvající do 1 h) z nastavených 6 °C na 10 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Min. 1 a max. 2 prostupy (o max. průměru 25 mm) do vnitřního prostoru lednice pro vstup teplotní sondy. Externí teplotní čidlo/čidla je/jsou součástí dodávky a je/jsou do lednice umístitelné tímto/těmito prostupem/prostupy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení je mechanicky uzamykatelné i odemykatelné. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Digitální ovládací rozhraní umístěno přibližně v úrovni očí, displej zobrazuje min. aktuální teplotu uvnitř zařízení, signalizuje právě probíhající odmrazování a lze zobrazit nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotu vnitřního prostoru od smazání posledního alarmu nebo resetování historie všech alarmů. Resetování historie alarmů lze provést přímo na displeji. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Lze nastavit min. tyto parametry: požadovaná teplota uvnitř boxu (min. v rozmezí +20 až -2 °C), počet automaticky spouštěných odmrazovacích cyklů/den (v min. rozmezí 0-4 cykly/den). Teplota vnitřního prostoru lednice během odmrazování nepřesáhne 10 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Odmrazovací cyklus lze spustit i zastavit přímo uživatelem. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Externím čidlo/čidla lednice měří teplotu minimálně ze dvou míst (odlišných výškou) vnitřního prostoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Alarm minimálně při překročení uživatelem nastavených teplotních mezí (překročení minimální i maximální teploty u lokálního i externího měření) a dveřní alarm (např. při poruše zavírání nebo nedovření dveří), poruše kondenzátoru a poruše čidla výparníku. Je dostupná i funkce utlumení zvukového alarmu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zasílání alarmového hlášení (např. při překročení teplotních mezí vnitřního prostoru zařízení definovaných uživatelem nebo výpadku napájení) pomocí SMS zprávy min. na čtyři telefonní čísla. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení je stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 89,5 cm (v x š). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dveře zařízení jsou levé (panty umístěny vlevo). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální hladina hluku zařízení je 50 dB, z důvodu umístění zařízení v místnosti, kde je více hlučných přístrojů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální energetická náročnost je při zapnutém zařízení v rozmezí od 1 do 3 kWh/24 hod při těchto podmínkách: 230 V, 50/60 Hz, laboratorní teplota v rozmezí 20-25 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení je pojízdné, vybaveno čtyřmi transportními otočnými 360° kolečky, z nichž alespoň dvě mají možnost aretace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Bezpečnostně technická kontrola (BTK) po dobu záruky min. 1x ročně. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vstupní školení pro 5-10 osob v rozsahu potřebném pro bezpečné uživatelské používání lednice. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu”, která nesplňuje požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Seznam techniků

| Jméno a příjmení technika: Identifikaci technika včetně odbornosti vyplní dodavatel v čl. 3 bodě „Technická kvalifikace – seznam techniků, osvědčení o odborné kvalifikaci“ | Odbornost/Certifikace: |
| --- | --- |

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Záruční doba |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Záruční doba | 10 % | 0000 |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka

- Certifikace techniků