Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2214 Bioreaktor na kultivaci sféroidů a organoidů savčích buněk (2 ks) |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Bioreaktor na kultivaci sféroidů a organoidů savčích buněk (2 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží jako prostředek základního biologického a toxikologického in vitro výzkumu, který pro spolehlivou predikci in vivo účinků vyžaduje co nejvěrohodnější simulaci podmínek a procesů probíhajících v živých tkáních. Zařízení využívá principu klinostatu, ve kterém budou buňky, sféroidy či organoidy udržovány ve vznosu v kapalném médiu bez kontaktu s pevným podkladem. Zařízení tak umožní tzv. třídimenzionální laboratorní kultivaci savčích buněk, včetně kmenových buněk, a to v podobě mnohobuněčných útvarů, např. sféroidů odvozených od primárních buněk a buněčných linií, organoidů odvozených od kmenových buněk, nebo mnohobuněčných konstruktů využívajících mikročásticových nosičů. Zařízení umožní formování a dlouhodobou (desítky dnů až několik týdnů) dynamickou kultivaci těchto trojrozměrných mnohobuněčných útvarů v podmínkách napodobujících fyziologické mikroprostředí v savčích tkáních in vivo, které se vyznačuje třídimenzionální buněčnou architekturou, nízkými hodnotami smykových sil, nízkou úrovní turbulentního proudění a vysokými koeficienty přestupu hmoty.

Zařízení (klinostat) funguje jako samostatná jednotka s regulací teploty a koncentrace oxidu uhličitého. Ovládací a kontrolní prvky jsou umístěny mimo vnitřní inkubovaný prostor zařízení tak, aby byla možná kontrola a regulace rychlosti klinostatu bez nutnosti otevírání inkubovaného prostoru. Zařízení je vybaveno digitálním zobrazovacím systémem umožňujícím monitoring buněčných kultur v reálném čase pomocí ovládací jednotky, tedy bez nutnosti otevírání inkubovaného prostoru.

Technické řešení využívá pro kultivaci buněk individuálně připojitelné jednorázové kultivační nádoby. Kultivační prostor nádob je z průhledného materiálu, který umožňuje vizuální i mikroskopickou kontrolu kultur. Kultivační nádoba zajišťuje udržování vlhkosti a také kontinuální aseptickou výměnu plynů mezi kapalným médiem a atmosférou inkubátoru. Kultivační nádoby jsou vybaveny vstupy pro doplňování a výměnu média, pro odběr a pro třídění/selekci kultivovaného materiálu.

Předmětem dodávky jsou 2 kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Zařízení umožňuje šetrnou kultivaci třídimenzionálních mnohobuněčných útvarů (sféroidů) savčích buněk v dynamickém kultivačním systému na principu klinostatu, který zajišťuje: - udržení sféroidů ve vznosu bez přilnutí k pevnému podkladu, tj. bez nutnosti použití nepřilnavých povrchů, mikročásticových nosičů nebo mezibuněčných lešení - pohyb kultivačního média pro dosažení vysokých koeficientů přestupu hmoty pro dostatečnou výživu a okysličování mnohobuněčných útvarů - nízké hodnoty smykových sil a turbulentního proudění, aby nedocházelo nefyziologickému narušování integrity sféroidů a byla zabezpečena uniformita jejich velikostí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a princip kultivace) |
| Zařízení (klinostat) obsahuje min. 5 pozic pro uchycení a rotaci kultivačních nádob | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení (klinostat) umožňuje rotaci kultivačních nádob s nastavitelnou rychlostí otáčení min. v rozsahu 2 - 50 rpm, s přesností min. ± 5%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Nastavení rychlosti otáčení je možné s krokem min. 1 rpm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení (klinostat) umožňuje rotaci kultivačních nádob ve směru i proti směru hodinových ručiček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlost a směr otáčení jsou nezávisle nastavitelné pro každou kultivační nádobu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení (klinostat) svými rozměry nepřesahuje 50 x 50 x 30 cm (d x v x h) z důvodu umístění do bezprašného pracovního boxu nebo digestoře | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Zařízení (klinostat) je vybaveno regulací teploty v rozsahu min. 10 - 20C nad teplotu místnosti, s přesností min. ± 0,25% | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Zařízení (klinostat) je vybaveno regulací koncentrace CO2 v rozsahu min. 5 - 10% | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení (klinostat) je vybaveno zabudovaným ventilátorem pro zajištení uniformity teploty a koncentrace plynů v inkubovaném prostoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení (klinostat) je vybaveno zabudovaným systémem pro dekontaminaci inkubovaného prostoru prostřednictvím UV-C záření | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Jednotky zařízení (klinostat) je možné modulárně uspořádat – min. 2 jednotky vertikálně na sebe | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pozice pro kultivační nádoby v zařízení (klinostatu) lze kultivačními nádobami osazovat nezávisle na sobě, je umožněno opakované připojování a odpojování kultivačních nádob pro účely plnění médiem, výměnu média nebo sběr materiálu, které mohou být prováděny asepticky, mimo inkubátor | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Každá pozice pro kultivační nádobu v zařízení (klinostatu) je vybavena digitální kamerou (rozlišení min. 3 MPx) snímající vnitřní objem kultivační nádoby a pohyb kultivovaných sféroidů/organoidů, který je možné zobrazovat na ovládací jednotce zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kultivační nádoby kompatibilní se zařízením mají vnitřní objem pro kultivační médium v rozmezí 10 - 20 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kultivační nádoby umožňují kontinuální aseptickou výměnu plynů mezi vnitřním objemem kultivační nádoby a inkubovaným vnitřním prostorem zařízení (klinostatu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Kultivační nádoby jsou vybaveny řešením zabraňujícím odparu média z vnitřního prostoru kultivační nádoby | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Čelní a zadní stěna kultivační nádoby je vyrobena z průhledného materiálu a umožňuje pozorování kultivovaných sféroidů/organoidů, včetně pozorování invertovaným světelným mikroskopem v průchozím světle | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kultivační nádoby kompatibilní se zařízením (klinostatem) jsou dodávány sterilně balené, na jednorázové použití, které umožňuje kultivaci bez nutnosti výměny nádoby po dobu min. 7 dnů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kontrolní jednotka je na bázi PC nebo tabletu, který je s klinostatem propojen prostřednictvím datového kabelu (např. Ethernet) nebo bezdrátově (např. Wi-Fi) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a typ propojení) |
| Kontrolní jednotka obsahuje předinstalovaný SW, který umožňuje regulaci a programování rychlosti otáčení jednotlivých kultivačních nádob, zobrazování a záznam obrazu kultivovaných objektů, zobrazování a zápis rychlostí otáčení, teploty a koncentrace CO2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrické napájení 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je min. 40 ks sterilně balených jednorázových kultivačních nádob o vnitřním objemu pro kultivační médium v rozmezí 10 - 20 ml, plně kompatibilních se systémem, včetně uzávěrů, pro oba klinostaty dohromady | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí nabídky je i preventivní servisní prohlídka a kalibrace senzorů 1x ročně po dobu záruční doby pro každý klinostat zvlášť | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena za 2 kusy | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v měsících |

# Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka