Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat robustní technické řešení pro purifikace širokého spektra vzorků a možnost izolace čistých sloučenin včetně těch, které nemají absorbanci v UV oblasti. Zařízení musí zajišťovat automatické dávkování vzorku v roztoku (pomocí smyčky nebo pomocí pumpy), jakož i adsorbovaného vzorku na kolonce (Dry load) se sorbentem.

Od požadovaného technického řešení se vyžaduje vysoká odolnost vůči chorovaným rozpouštědlům (především těsnění pístů a ventilů). Musí také zajišťovat pročištění systému rozpouštědly a vzduchem. Také je vyžadována vysoká robustnost ELSD detektoru, kde zadavatel požaduje automatické čištění pomocí rozpouštědla (např. isopropanolem).

Technické řešení musí umět detekovat látky jak v UV oblasti, tak i sloučeniny, které neabsorbují UV světlo. Sběrač frakcí musí zajišťovat sběr frakcí podle 6 různých signálů (ELSD, nastavené vlnové délky, UV spektra nebo i MS signálu). Pro snazší přenos metod z TLC chromatografie je požadovaný automatický převod metody na normální fázi do FLASH metody pomocí nafocení TLC desky bez nutnosti dalších výpočtů.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně integrovaného počítače s příslušenstvím a odpovídajícím softwarovým řešením.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Kompaktní (nikoliv modulární) systém: |  |
| Maximální průtok 250 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální tlak 250 bar při maximálním průtoku 250 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kvartérní gradient | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přesnost nastavení gradientního kroku ±0,1% | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Dvoupístová konstrukce gradientní pumpy pro zajištění minimální pulzace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Propláchnutí flash/preparativních kolon nebo systému vzduchem bez nutnosti externího čerpadla | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Inertnost celého systému pro práci s chlorovanými rozpouštědly | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Oddělená nádoba pro oplachování jehly z důvodu úspory kapacity frakcí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sběr frakcí do standardních i uživatelsky volitelných raků (minimální kapacita 3 racky pro zkumavky 150 × 18 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Integrovaný 10-cestný ventil umožňující dvě nezávislé separační větve (flash+flash, prep+prep, flash+prep) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dávkování vzorku: |  |
| Možnost automatického dávkování z nasorbovaného vzorku pomocí přepínacího ventilu a dávkování kapalného vzorku pomocí smyčky nebo externí pumpy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Detekce: |  |
| Integrovaný UV detektor s rozsahem 200 až 400 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Integrovaný ELSD detektor s automatickým oplachováním nebulizéru rozpouštědlem a pracující s max. tlakem 1 bar | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dělící ventil zajišťující max. průtok vzorku do ELSD detektoru 40 µl/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ostatní: |  |
| Senzory úniku mobilní fáze min. v prostoru vysokotlaké pumpy, ventilů, detektorů a sběrače frakcí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Senzory pro hlídání hladiny mobilní fáze a odpadních rozpouštědel bez nutnosti probublávání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je plně integrovaný PC s řídícím SW, dotykový displej s úhlopříčkou min. 15´´, 8 USB portů a jeden RJ45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Technické řešení plně kompatibilní s hmotnostním spektrometrem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software: |  |
| Automatické potlačení signálu ELSD detektoru při vysoké koncentraci vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost sběru až 6 signálů (UV včetně celého spektra, ELSD a do budoucna i MS) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost podmínění sběru frakcí až podle 6 signálů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Online monitorování UV spekter | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Změna gradientu v průběhu purifikace s následným uložením editované metody | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost automatického přenosu z TLC do FLASH metody pomocí nafocení TLC desky (bez nutnosti výpočtů) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost definice vlastních sběrných racků do knihovny SW | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost definice vlastních kolon do knihovny SW | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.