## technicke_specifikace
„Kryo-FIB/SEM mikroskop pro automatickou přípravu buněčných lamel “ / Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Předmětem plnění veřejné zákázky je dodaní skenovacího elektronového mikroskopu s plazmovým FIB mikroskopem a integrovaným flourescenčním mikroskopem pro přípravu buněčných lamel za kryo-podmínek.
Požadováné techniké a funkční vlastnosti: (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky)	Povinný parametr	Minimální hodnota	Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE., uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Dodaný kryo-FIB/SEM mikroskop a všechny jeho periferní součástí (mimo chladícího zařízení) musí být umístitelné do ideální jedné poloviny místnosti 1S119 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno) tak, aby byly dodrženy nejnižší povolené vzdálenosti jednotlivých částí zařízení a zároveň byly umožněny veškeré servisní úkony na přístroji.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Předmětem zakázky je dodání nového elektronového mikroskopu, jehož všechny součásti byly vyrobeny v roce 2022 nebo později.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Celkový tepelný výkon mikroskopu včentě všech periferních součástí umístěných v místnosti 1S119 musí být nižší než 4.0 kW.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop bude zapojen do elektrické sítě pomocí zásuvky 230V s maximálním celkovým příkonem celého zařízení 7.36 kVA.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop umožnuje napojení na rozvod stlačeného vzduchu budovy s tlakem 6 bar a nevyžaduje napojení dodatečného kompresoru.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Chlazení mikroskopu je realizované externím chladičem pracujícím na principu voda-voda, ktery musí být umístitelný do mistnosti místnosti 1S122 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop a chladicí zařízení je možné napojit na stávající rozvod pro vedení chladicí vody mistnostech 1S119 resp. 1S122 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop je vybaven celo-mikroskopovým krytem poskytující izolaci proti vibracím a proti proudění vzduchu.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Zdroj elektronů: Schottky field emission gun.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Minimální rozsah urycholovacích napětí elektronů: 0.2 – 30kV.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Nastavení proudu elektronového svazku v rozsahu alespoň 2pA – 250nA.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Detektor sekundární a zpětně odražených elektronů	ano	ano	Vyplní uchazeč
Dosažitelné rozlišení při snímání elektronovým svazkem při 2kV 3.0nm nebo lepší.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Iontový zdroj pracující na bázi induktivně vázaného plazmatu a minimálně dvěma zdroji iontů, a to Xe+ a O+.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Minimální rozsah urycholovacích napětí iontů: 0.5 – 30 kV.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Dosažitelné rozlišení při měření pomocí Xe+ při 30kV 20.0nm nebo lepší.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Nastavení proudu iontového svazku v rozsahu alespoň 1.5pA – 2.5mikroA	ano	ano	Vyplní uchazeč
Wide-field fluorescenční mikroskop integrovaný do komory FIB/SEM mikroskopu s objektivem se zvětšením 100x, NA 0.7 nebo lepší.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Flourescenční mikroskop je vybaven LED zdrojem s minimálně čtyřmi kanály (365/450/550/635 nm).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Minimálně ctyři flourescenční filtry pro DAPI, FITC, TRITC a Cy5.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Detekce flourescenčního signálu pomocí vysokorychlostní CMOS kamery s rozlišením alespoň 4000 x 4000 pixelů.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Tlak uvnitř komory mikroskopu za kryo-podmínek (~100K) je 5x10-5 Pa nebo nižší.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Systém pro depozici ochranné vrstvy platiny na povrch vzorku (Gas injection system – GIS).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Zařízení pro nanesení tenké vrstvy kovu na povrch vzorku pro zvýšení vodivosti (sputter coater) integrované do komory mikroskopu.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Plně automatický počítačem řízený čtyřosý kryogenní stolek mikrosopu umožňující posun v X,Y v rozsahu minimálně ±1mm a v Z minimálně ±0.375mm. Stolek musí umožňovat reprodukovatelný posun na definovanou pozici s přesností <0.5um v horizontalních směrech (X,Y). Stolek mikroskopu musí umožňovat počítačem řízené naklánění vzorku v jedné ose v rozsahu minimálně -90⁰ až +90⁰.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop musí být vybaven automatickým systémem pro vkládání minimálně dvanácti 3mm TEM mřížek najednou během jediného narušení vakuového systému mikroskopu, který umožňuje dlouhodobé uchování vzorku uvnitř vakuového systému mikroskopu za kryo-podmínek (~100K) po dobu minimálně 7 dní a více. V zařízení pro uchování vzorků nedochází ke kontaminaci vzorků.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Knihovny pro ovládání funkcí mikroskopu pomocí skriptů v jazyce Python.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Plně integrovaný software pro automatickou přípravu buněčných lamel s minimálně následující funkcionalitou: automatické naměření přehledových map na všech TEM mřížkách umístěných v zařízení pro vkládání vzorků pomocí jedné nebo více zobrazovacich modalit (SEM, FIB, FM). Plně automatická příprava lamel do tloušťky 250nm nebo tenší na předvybraných místech na různých TEM mřížkách bez nutnosti jakékoliv interakce operátora s mikroskopem.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Plně vybavený ovládací počítač.	ano	ano	Vyplní uchazeč