## flowbox
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Typové označení přístroje
Základní požadavky zadavatele
Dodávka 3 kusu biohazard boxů třídy II o šířce pracovní plochy alespoň 1800 mm
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Biohazard box třída II dle EN 12469, nutno doložit certifikátem | Ano
Šířka pracovní plochy alespoň | 1800 mm
Vnější šířka nejvýše | 1900 mm
Vnější hloubka nejvýše | 800 mm
Vnitřní hloubka alespoň | 600 mm
Využitelná neperforovaná pracovní plocha hloubky alespoň | 450 mm
Podstavec se stavitelnou výškou pracovní plochy alespoň 800 mm až 900 mm součástí dodávky | Ano
Hmotnost boxu včetně podstavce nejvýše | 350 kg
Filtrace vzduchu HEPA filtry třídy H14 dle EN 1822 nebo lepší (cirkulace i odtah) | Ano
Prachový filtr třídy G1 nebo vyšší pod pracovní plochou boxu | Ano
Zešikmená přední stěna | Ano
Elektrický posun čelního skla, sklo je netříštivé a jeho spodní hrana nad pracovním otvorem je bez rámu | Ano
Automatické utěsnění okna při zavřené poloze, těsnost okna zajištěna i při výpadku proudu, při posunu okna se okno nesmí těsnění dotýkat | Ano
Záložní baterie pro ovládání předního skla při výpadku proudu | Ano
Boční prosklená okna | Ano
Nastavitelné alespoň dvě pozice výšky pracovního otvoru bez použítí nástroje a to 200 mm a 250 mm s odchylkou +- 10 mm. V těchto pozicích musí být garantováno splnění požadavků dle ČSN EN 12469 | Ano
Možnost uživatelsky jednoduchého (bez nutnosti použití nástrojů) odklopení čelního skla/přední stěny směrem nahoru před box pro snadné čištění pracovního prostoru včetně celé vnitřní plochy čelního skla | Ano
Nerezová zadní stěna boxu chemicky odolná v jakosti nerezu AISI 304 nebo vyšší. | Ano
Jednodílná celonerezová vana pod pracovní plochou chemicky odolná v jakosti nerezu AISI 304 nebo vyšší, tvarem zajišťující homogenní proudění vzduchu v pracovním prostředí boxu, vnitřní prostor beze spár, ostrých hran a rohů pro snadné čištění a údržbu. | Ano
Vyjímatelná pracovní plocha dělená do čtyř segmentů, dělení segmentů 1/4-1/4-1/4-1/4 šířky pracovní plochy, odolná vůči běžně dostupným dezinfekčním prostředkům (min. lihobenzin, Desprej a další komerčně prodávané dezinfekční prostředky na alkoholové bázi) v jakosti nerezu AISI 316 nebo vyšší, otvory pro proudění vzduchu pouze v přední a v zadní části boxu, alespoň v zadní části provedení otvorú v profilované části (perforace také mimo rovinu pracovní desky), aby nebyla perforace blokována vloženým materiálem | Ano
Zabudovaná UV lampa | Ano
Možnost uzavření a sterilizace parami formaldehydu a H2O2 | Ano
Boční stěny boxu osazeny alespoň čtyřmi průchodkami o průměru v rozmezí 20-25 mm pro montáž ventilů. | Ano
Napájení | 230 V
El. zásuvky v pracovním prostoru boxu s krytím IP40 nebo vyšším | Ano
Součástí boxu minimálně dvě vyjímatelné a dezinfikovatelné opěrky na ruce s výškou v maximálním rozsahu 30-50 mm umístitelné před pracovní plochu, tak aby bylo možno box plně uzavřít s instalovanými opěrkami. | Ano
LED osvětlení | Ano
Vnitřní pracovní osvětlení o minimální intenzitě 1000 lx zajišťující dostatečné osvětlení celé pracovní plochy, umístěn tak, aby neoslňoval osobu pracující v boxu | Ano
Box umožňuje automatickou regulaci rychlosti laminárního proudění v závislosti na zanášení filtrů. | Ano
Dva nezávislé ventilátory (recirkulační a výstupní) s nezávislou regulací rychlosti proudění | Ano
Řízení mikroprocesorem s bezpečnostními alarmy indikuje chybová hlášení v případě nedodržení základních parametrů pro biohazard box třídy II dle normy ČSN EN 12469 (min. indikace stavu filtrů, rychlosti proudění a správné pozice okna) akustickým a zároveň vizuálním alarmem. | Ano
Box umožňuje montáž uhlíkového filtru. | Ano
Hlučnost boxu při maximálním výkonu ventilátorů menší než | 60 dB
Rychlost laminárního proudění v minimálním rozsahu 0,36 až 0,45 m/s. | Ano
Laminarita s odchylkou nižší než ±20%, | Ano
Box při uzavření okna sníží intenzitu ventilátorů tak, aby bylo zachováno laminární proudění | Ano