Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | EXC2301 Laboratorní PCR termocykler |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje účastníka Název/Obchodní firma/Jméno :; Vepište název.. Sídlo:; Vepište sídlo. IČO (je-li přiděleno):; Vepište IČO. DIČ:; Vepište DIČ. Zastoupen:; Jméno, funkce. Osoba oprávněna podepsat smlouvu; Jméno, příjmení. Zápis v obchodním rejstříku:; Vepište. Bankovní spojení:; Vepište. IBAN:; Vepište. Kontaktní osoba:; Jméno, příjmení. Tel. číslo kontaktní osoby:; číslo. E-mail kontaktní osoby:; e-mail. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

PCR termocykler provádějící polymerázovou řetězovou reakce (PCR) je základní součást vybavení laboratoří provádějící molekulárně-genetické metody. Přístroj bude využíván pro vědecko-výzkumné účely v Laboratoři analýzy mikrobiomu, konkrétně pro amplifikaci DNA ze vzorků klinických a veterinárních, čistých kultur, vzorků z prostředí aj. odebraných pro klinické, veterinární a enviromentální studie.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně ovládacího softwaru.

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede Typ/Model) |

Technické požadavky

|  | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Velikost technického řešení maximálně (v x h x š) 35 x 50 x 35 cm, výška s otevřeným víkem je max. 55 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| 2 | Přístroj s 1 termoblokem ze stříbra pro PCR destičky s 96 jamkami, a také pro 0,2 ml PCR zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 3 | Termoblok má min. rychlost ohřevu teploty 8 °C/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 4 | Součástí dodávky je 1 ks plně kompatibilního výměnného modulu o 2 nezávislých termoblocích, kdy každý termoblok je určen pro 48 PCR zkumavek o objemu 0,2 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 5 | Výměnný modul o 2 nezávislých termoblocích umožňuje funkci gradientu alespoň v 1 ze 2 nezávislých bloků | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 6 | Elektrické napájení: 230 V, 50 Hz – 60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 7 | Rychlost chlazení termobloku minimálně 4 °C/s a rychlejší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 8 | Objem realizovatelné PCR reakce minimálně v rozsahu 10 - 100 μl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 9 | Teplotní rozmezí termobloku je minimálně 4 - 99 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 10 | Teplotní uniformita bloku je maximálně s odchylkou ±0,2 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 11 | Teplotní přesnost termocykleru je maximálně s odchylkou ±0,1 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 12 | Nastavitelná vyhřívací teplota víka v rozsahu min. 40–105 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 13 | Přístroj má automatické nastavení výšky víka k použití všech typů spotřebního materiálů, minimálně pro: - Destičky s plným lemem (skirted) - Destičky s částečným lemem (semi-skirted) - Destičky bez lemu (unskirted) - PCR destičky - stripy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 14 | Možnost nastavení teplotního gradientu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 15 | Gradientový termoblok pro PCR desky s 96 jamkami disponuje min. 12 teplotními zónami, s nastavitelným rozsahem krajních teplot gradientu min. 30 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| 16 | Možnost nastavení požadované teploty teplotního gradientu ve dvou modech: i) v krajních sloupcích; ii) ve středním sloupci jamek v termobloku pro PCR destičky s 96 jamkami s krokem už od 1 °C (včetně) či nižším | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 17 | Možnost výměny termobloku bez nutnosti rekalibrace přístroje po každé této výměně | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 18 | Dotykový ovládací display slouží minimálně pro: - nastavení, uložení a editaci programů - nastavení teplotního gradientu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 19 | Možnost uložení min. 350 protokolů a více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 20 | Přístrojdisponuje USB portem pro přenos dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 21 | Hlučnost max. 60 dB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu”, která nesplňuje požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Název kritéria (vyplní zadavatel) |  |  |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Záruční doba | 10 % | 0000 |

# Přílohy:

Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka