## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2023
část č. 1 VZ: Mikroskopická sestava pro pokročilé výukové účely s nemotorizovaným vzpřímeným optickým mikroskopem s osvětlením v procházejícím světle
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky zadavatele na sestavu přístrojového vybavení (zařízení) jako celek: Požadována je nová sestava pro výzkumné a lékařské účely, tvořená vzpřímeným modulárním výzkumným mikroskopem nemotorizovaným, s kódovanými objektivy, pro transmisní světlo s dalším příslušenstvím, umožňující jednoduchou polarizaci. Součástí systému je jedna digitální barevná kamera s vysokým rozlišením a vysokou citlivostí. Výkonný software umožňující snímání kalibrovaného obrazu a jeho další detailní zpracování. Kromě uvedeného je sestava tvořena výkonnou pracovní PC stanicí (s připojením ke stávajícímu monitoru, tj sestava bez monitoru). Osvětlení mikroskopu je řešeno LED zdrojem světla s dlouhou životností.
Přístroj (zařízení) je tvořeno těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Nemotorizovaný vzpřímený výukový lékařský mikroskop s osvětlením v procházejícím světle 2) Digitální kamerový systém 3) Ovládací PC systém se softwarem pro ovládání digitálního kamerového systému, projekci živého obrazu a jednoduchou digitalizaci histopatologických preparátů
Položka č. 1 Nemotorizovaný vzpřímený výzkumný a lékařský mikroskop s osvětlením v procházejícím světle s jednoduchou polarizací |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Vzpřímený výzkumný a lékařský mikroskop s LED osvětlením v procházejícím světle propojený přes řídící počítač s digitální kamerou, s přenosem obrazu na stávající monitor Smart Podium | ANO | vyplní dodavatel
| Robustní stabilní stativ | ANO | vyplní dodavatel
| Tubus binokulární s napojením kamery, nebo trinokulární | ANO, účastník uvedena nabízené řešení | vyplní dodavatel
| Nastavitelná interpupilární vzdálenost | minimálně v rozsahu 50-75 mm | vyplní dodavatel
HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM | Vícepolohová změna optické dráhy s možností kombinovaného výstupu okuláry+kamera, dělení obrazu minimálně dvojcestné (vše do okulárů; dělení okuláry:kamera s minimálně 50 % do kamery); možnost trojcestného dělení s přímým 100 % přenosem obrazu do kamery; | uvede dodavatel | HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| optický adaptér pro připojení kamery s optikou optimalizovanou pro velikost čipu kamery | ANO | vyplní dodavatel
| Zorné pole | min. 22 mm | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Okuláry: - zvětšení 10x - oba s dioptrickou korekcí a gumovými očnicemi | ANO | vyplní dodavatel
| Mechanický stolek s odolnou tvrzenou povrchovou vrstvou, s ovládáním pro pravou ruku, s možností nastavení tuhosti pohybu nezávisle pro obě osy, s odečtem souřadnic vzorku, držákem preparátů pro 2 sklíčka | ANO | vyplní dodavatel
| Kódovaný manuální revolverový nosič objektivů , s přenosem informací o pozici/zvětšení jednotlivého objektivu do SW v PC | ANO, pro min. 6 objektivů | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Vybavení pro jednoduchou polarizaci – polarizátor a analyzátor | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Objektivy s korekcí na nekonečno, minimálně semiapochromatické s výjimkou objektivu 2x - 2,5x, suché | ANO | vyplní dodavatel
HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM | 1) Objektiv 2x – 2,5 x, N. A. min. 0,06 | účastník jasně uvede zda součástí přístroje bude objektiv planachromatický nebo semiapochromatický nebo planapochromatický | HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| 2) Objektiv 4x – 5x, N. A. min. 0,1 | semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový účastník jasně uvede zda součástí přístroje bude objektiv semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| 3) Objektiv 10x, N. A. min. 0,3 | semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový účastník jasně uvede zda součástí přístroje bude objektiv semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| 4) Objektiv 20x, N.A. min. 0,45 | semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový účastník jasně uvede zda součástí přístroje bude objektiv semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| 5) Objektiv 40x, N.A. min 0,75 | semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový účastník jasně uvede zda součástí přístroje bude objektiv semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| 6) Objektiv 60x - 63x, "suchý", N.A. min. 0,85; pracovní vzdálenost min. 0,2 mm | semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový účastník jasně uvede zda součástí přístroje bude objektiv semiapochromatický nebo semiapochromatický ve verzi planfluoritový | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Pravé Köhlerovo osvětlení, zdroj na zadní straně stativu | ANO | vyplní dodavatel
| LED diodový zdroj osvětlení s intenzitou odpovídající min. 30W halogen, s konstantní barevnou teplotou | ANO, s životností minimálně 20 000 hodin pro vyloučení všech pochybností zadavatele stanovuje, že tento požadavek není možné splnit tak, že dodavatel nabídne více zdrojů osvětlení v rámci nabídky - tento parametr musí být splněn jedním kusem zdroje světla | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Plynulá regulace intenzity osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
| Funkce automatické změny intenzity osvětlení v závislosti na zařazeném objektivu | ANO | vyplní dodavatel
| Irisová polní clona vestavěná ve stativu | ANO | vyplní dodavatel
| Achromatický univerzální kondenzor pro použití s objektivy v rozsahu zvětšení 2x – 100x, s irisovou aperturní clonou | ANO | vyplní dodavatel
| Koaxiální ostření hrubé (makro) a jemné (mikro), s nastavitelnou aretací hrubého ostření, ; volitelné libovolně na pravé, nebo levé straně stativu | ANO, rozsah ostření (pohybu v ose Z) min. 25 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Kompletní kabeláž nutná k provozu sestavy, síťový kabel s délkou min. 3 m | ANO | vyplní dodavatel
| Protiprachový obal | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Digitální kamerový systém |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Barevná digitální CMOS kamera s velmi vysokou citlivostí | ANO | vyplní dodavatel
| Rozlišení snímků | min. 6 Mpx | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| velikost pixelu | min. 2,3 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Snímací čip/senzor | s úhlopříčkou min. 1'' | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Expoziční časy | minimálně v rozsahu 0,1 - 4 s | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| živý obraz při rozlišení fullHD (1920x1080) | min. 60 fps | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| živý obraz při plném (maximálním) rozlišení | účastník uvede maximální rozlišení a rychlost snímků obrazu při tomto rozlišení pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Optimalizovaný adaptér pro připojení k mikroskopu s optickým členem | ANO | vyplní dodavatel
| Kamera připojená do PC přes USB min. 3.0 nebo jiným vhodným způsobem propojení, který zajistí stejně rychlý nebo rychlejší přenos/přístup/propojení mezi PC a kamerou | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 3 Ovládací PC systém se softwarem pro ovládání digitálního kamerového systému a možností manuální digitalizace preparátů |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Ovládací PC systém se skládá z PC (řídícího počítače) vč. operačního systému a softwaru pro ovládání digitální kamery - PC propojující mikroskop, SW a digitální kameru | ANO | vyplní dodavatel
| ovládací PC bude propojen na stávající monitor (Smart Podium), na který bude zajišťovat přenos obrazu | ANO | vyplní dodavatel
| dostatečně výkonný řídící počítač zajišťující běh softwaru pro živý obraz na optimální úrovni (tzn. nikoliv pouze s minimálními požadavky na SW) | ANO | vyplní dodavatel
| dostatečně výkonný řídící počítač zajišťující optimální běh softwaru pro živý obraz | ANO | vyplní dodavatel
| Procesor | dostatečně výkonný pro zajištění běhu softwaru pro živý obraz na optimální úrovni (tzn. nikoliv pouze s minimálními požadavky na SW) pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Grafická karta | dostatečně výkonný pro zajištění běhu softwaru pro živý obraz na optimální úrovni (tzn. nikoliv pouze s minimálními požadavky na SW) pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Paměť | min. 32 GB RAM | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Datový disk 1 | min. 512 GB SSD | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Datový disk 2 | min. 2000 GB HDD | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Mechanika DVD-RW | ANO | vyplní dodavatel
| USB | minimálně 8x USB, z toho 4x USB 3.0, z toho 2x USB 3.0 na předním panelu | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Výstupy | minimálně DVI, HDMI | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační systém | Windows 10 Professional CZ 64 bit a novější verze CZ 64 bit | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Periferie | klávesnice USB, myš USB | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Jeden společný software pro ovládání digitální kamery, snímání obrazu, úpravy a archivaci nasnímaného obrazu, vkládání měřítka a anotací | ANO, účastník uvede název a bližší popis softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty účastník uvede přesný název softwaru
| zpracování dat zahrnuje rovněž možnost skládání více překrývajících se obrazů včetně rychlé až plynulé manuální digitalizace preparátů, vkládání měřítek, kreslení do snímků, vkládání textů; možnost manuálního i automatického ukládání snímků | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně po dobu uvedenou v čl. 7.2 Kupní smlouvy | ANO | vyplní dodavatel