## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Video-rino-laryngoskop pro Kliniku ORL LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Video-rino-laryngoskop s monitorem, možností záznamu a provozu na baterii |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 kus |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Flexibilní video - laryngoskop |  | Ano | vyplní dodavatel
Směr pohledu |  | 0° | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Zorné pole |  | minimálně 70° | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Ohyb distálního konce |  | ohyb flexibilního konce laryngoskopu minimálně o 120° doprava a o 90° doleva. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Délka pracovní části |  | z rozmezí 300 - 350 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Vnější průměr na distálním konci |  | maximálně 4 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Vestavěný zdroj světla |  | Ano | vyplní dodavatel
Ovládací tlačítka pro provedení foto a video záznamu |  | Ano | vyplní dodavatel
Tester těsnosti |  | Ano | vyplní dodavatel
Vestavěná baterie |  | Ano | vyplní dodavatel
Doba provozu na baterii |  | minimálně 60 minut | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Záznam foto a video sekvencí do paměti |  | paměťová karta nebo USB disk | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Zobrazovací obrazovka |  | minimální úhlopříčka 7" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Váha celého systému (endoskop, obrazovka) |  | maximálně 1500g | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky