## Průtokový cytometr
Příloha č. 1 - Technická specifikace Průtokový cytometr s vysokou citlivostí
Typové označení přístroje
Vyplní účastník - název výrobce, typové označení produktu
Základní požadavky zadavatele
Průtokový analyzátor buněk a částic umožňující mnohoparametrickou analýzu vysokou rychlostí při zachování minimálních požadavků na intervenci obsluhy. Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (účastník uvede nabízenou hodnotu a potvrdí splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem - např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
počet prostorově oddělených excitačních laserů | nejméně 4 | vyplní účastník
excitační laser - fialový: vlnová délka | 405 +/-5nm | vyplní účastník
excitační laser - fialový: výkon | 100mW a více | vyplní účastník
excitační laser - modrý: vlnová délka | 488 +/-5nm | vyplní účastník
excitační laser - modrý: výkon | 100mW a více | vyplní účastník
excitační laser - žluto-zelený: | 561 +/-5nm | vyplní účastník
excitační laser - žluto-zelený: výkon | 100mW a více | vyplní účastník
excitační laser - červený: vlnová délka | 637 +/-5nm | vyplní účastník
excitační laser - červený: výkon | 100mW a více | vyplní účastník
počet detektorů | nejméně 18 | vyplní účastník
počet detektorů fluorescence | nejméně 16 | vyplní účastník
detektor pro forward scatter | ano | vyplní účastník
detektor pro side scatter | ano | vyplní účastník
hardwarové vybavení umožňujíci detekci malých částic | 90nm a méňe | vyplní účastník
citlivost pro FITC (měřeno s tolerancí max. 10% při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) | 65 MESF a méně | vyplní účastník
citlivost pro APC (měřeno s tolerancí max. 10% při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) | 25 MESF a méně | vyplní účastník
citlivost pro PE (měřeno s tolerancí max. 10% při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) | 20 MESF a méně | vyplní účastník
měření vzorků s objemem menším než 50uL | ano | vyplní účastník
automatický podavač umožňující aspiraci vzorků z 96 jamkových destiček | ano | vyplní účastník
automatický podavač umožňující promíchávání vzorků v destičkách s možností nastavení parametrů míchání (délka, intenzita, interval mezi mícháními) | ano | vyplní účastník
integrovaný a plně automatizovaný systém denní kontroly kvality provozu a měření pro monitoring všech parametrů přístroje | ano | vyplní účastník
možnost automatické úpravy nastavení přístroje podle provedené kontroly kvality s ohledem na konzistenci dlouhotrvajících experimentů | ano | vyplní účastník
automatické varování tak, aby při překročení definovaných limitů kontroly kvality při analýze kalibračních kuliček, pokles výkonu laserové excitace nebo pokles citlivosti detekce systém automaticky upozornil uživatele, že je třeba provést údržbu | ano | vyplní účastník
opakované měření mnohobarevných experimentů bez nutnosti denního stanovení kompenzační matice (bez nutnosti měření jednobarevných vzorků nebo kontrol pro znovuvytvoření kompenzační matice pro každý jednotlivý experiment, zároveň umožňující kompenzace již v průběhu měření v reálném čase) | ano | vyplní účastník
vyhodnocovací stanice včetně softwarového vybavení pro sběr a analýzu dat | ano | vyplní účastník
možnost exportu datového souboru FCS2, FCS3, FCS3.1 | ano | vyplní účastník
možnost exportů datových (FCS) souborů podmíněného logickým hradlem, neboli export FCS-dat z vybrané populace | ano | vyplní účastník
software pro sběr (akvizici) a analýzu dat umožňuje přiřazení (unikátního) identifikačního čísla (ID) ke každému měřenému vzorku (z důvodu archivace a zpětné analýzy dat) | ano | vyplní účastník
zařízení umožňuje biexponenciální nebo ekvivalentní zobrazení histogramů u sledovaných parametrů | ano | vyplní účastník
nastavení stop-gate jako logické kombinace několika analyzovaných parametrů s logickým operátorem včetně časového parametru | ano | vyplní účastník
možnost současného měření parametrů výšky, šířky a plochy elektirckého pulzu u všech fluorescenčních parametrů společně s parametrem času. | ano | vyplní účastník
možnost výměny / optimalizace emisní optiky | ano | vyplní účastník
Detektory pro fialový laser:
AF405, BV421, eFluor450, Pacific Blue, SB V436, V450 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
BV480, BV510, CFP, eFluor506, Pacific Green, V500 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
BV605, eVolve 605, SB600, SB V610, SuperNova v605 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
BV650, eVolve 652, SB645, SB V670 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
BV711, SB702, SB V710 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
BV786, SB780, SB V790 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
Detektory pro modrý laser:
SSC (*) | ano | vyplní účastník
AF488, BB515, CFSE, FITC, GFP, SB B520 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
BB700, PerCP-Cy5.5, PerCP-eFluor 710, PerCP-Vio700, SB B700 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
Detektory pro žluto-zelený laser:
PE, dTomato, NovaFluor Y590 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
PE-CF594, AF594, mCHerry, NovaFluor Y610 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
PE-Cy5, 7-AAD, NovaFluor Y660, PE-Dyomics 647 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
PE-Cy5.5, AF690, PE-Fire 700, NovaFluor Y700 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
PE-Cy7, PE-Vio770, PE-Fire 780 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
Detektory pro červený laser:
AF647, APC, DyLight 633, Sytox Red (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
AF700, APC-R700, NovaFluor R700 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
APC-Alexa 750, APC-CF750, APC-Cy7, APC-H7 (*) | alespoň 1 z uvedených | vyplní účastník
(*) Účastník je oprávněn nabídnout přístroj s funkčně a kvalitativně srovnatelným detektorem.